Nr sprawy: 34/P/2024

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:  	..................................................................................................................................

Siedziba:	..................................................................................................................................

Województwo………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej: 	.........................................................................................................

Strona internetowa:		.........................................................................................................

Numer telefonu:		.........................................................................................................

Numer REGON:		…......................................................................................................

Numer NIP:			.........................................................................................................

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (średnie/ małe/mikro).......................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię...................................................................................................................................

Stanowisko……...................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Stosowne pełnomocnictwo załączam do oferty.

Dane dotyczące Zamawiającego

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa i zainstalowanie spektrometru ICP-MS z dostosowaniem instalacji gazów technicznych”

oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym w szczególności Załącznikiem A do SWZ,

Całkowita wartość oferty (Etap 1+ Etap 2)

Cena netto :…………………………………PLN

Podatek VAT(kwota) …………………………………..PLN

Wartość brutto………………………………PLN

model oferowanego urządzenia: …………… (należy wypełnić )

producent: ………………………..   (należy wypełnić)

Wartość Etapu 1: „Dostawa spektrometru ICP-MS do analizy radiofarmaceutyków” (instalacja, szkolenie , kwalifikacja urządzenia zgodnie z załącznikiem A (Specyfikacja Techniczna) do SWZ

Cena netto :…………………………………PLN

Podatek VAT(kwota) …………………………………..PLN

Wartość brutto………………………………PLN

Wartość Etapu 2: „Modernizacja istniejącej instalacji gazów technicznych i przystosowanie jej do pracy  ze spektrometrem ICP-MS” zgodnie z załącznikiem A            ( Specyfikacja Techniczna) do SWZ

Cena netto :…………………………………PLN

Podatek VAT (kwota) …………………………………..PLN

Wartość brutto………………………………PLN

Oświadczam, że udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:

24 miesiące / 36 miesięcy/ 48 miesięcy/ 60 miesięcy

 proszę podkreślić właściwy okres gwarancji

1. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w sposób i w terminie określonym w SWZ wraz z Załącznikami.

2. Akceptuję wymaganie, że zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane po prawidłowym zrealizowaniu wszystkich działań wynikających z SWZ wraz z załącznikami oraz po sporządzeniu protokołu końcowego, podpisanego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wynosił 30 dni, zgodnie z zapisami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz Załącznikami, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Oświadczam, że załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam , że posiadam Certyfikat ISO 9001 w zakresie sprzedaży i serwisu aparatury analitycznej

lub  równoważne zaświadczenie  we wskazanym powyżej zakresie  niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, wystawionego przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

6. Oświadczam, że wniosłem wymagane dla niniejszego postępowania wadium w  wysokości:

……………………..……PLN

W formie …………………………..……………..............................................................………………………

Kwotę wadium proszę zwrócić na konto nr:

……………………………………………………………………………………………………………

8. Na podstawie art. 225 ust. 2 ustawy Pzp  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził (*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

9. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany przez innych klientów w celu zachowania gwarancji wieczystej realizowanej przez producenta sprzętu.

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY:

Niniejszym zobowiązuję się, że w przypadku wyboru reprezentowanej przez mnie firmy do realizacji zamówienia, dostarczane w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedmiot zamówienia będzie zgodny z wymaganiami opisanymi w Załączniku A do SWZ.

Do niniejszego Formularza załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione – stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

(W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia)

...................................................................................................................................................................

Zakres prac przewidzianych do powierzenia podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeśli dotyczy):

...................................................................................................................................................................

Podwykonawcom zamierzam powierzyć  ............% całości zamówienia.

Inne informacje Wykonawcy

…………………………….......................................................…………….……………………………

Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, w tym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy:

| L.p. | Imię i nazwisko | Numer telefonu, adres poczty e-mail | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- | --- |

Wykaz oferowanego sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest wpisać poniżej dokładne właściwości instalacji które oferuje

Etap I  dostawa tandemowego spektrometru mas ICP-MS/MS ( ICP-QQQ) wraz z niezbędnym wyposażeniem realizowana w ramach projektu „ Zakup spektrometru ICP-MS do analizy radiofarmaceutyków

| L.p. | Parametr | Specyfikacja techniczna URS dotycząca tandemowego spektrometru mas ICP-MS/MS (ICP-QQQ) wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wykonania instalacji gazów technicznych do urządzenia Minimalne wymagania | Parametry techniczne, informacje dotyczące oferowanego urządzenia oraz sposobu spełnienia wymagań Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne i dokładne dane (informacje, parametry techniczne, nazwę producenta, model oferowanego urządzenia) potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr | a) Tandemowy spektrometr mas ICP-MS/MS posiadający dwa analizatory kwadrupolowe z komorą kolizyjno - reakcyjną pomiędzy analizatorami z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej; b) stół pod spektrometr z hamulcem odpowiadający wymiarom urządzenia na którym będzie możliwe ustawienie wykonanej przez zamawiającego osłony na układ wprowadzenia próbki wraz z przejezdnym kontenerkiem z hamulcem z trzema szufladami na akcesoria; c) roztwory do strojenia ICP-MS; d) kwalifikacja instalacyjna ICP-MS dla optymalnych parametrów pracy spektrometru. Roztwory do kwalifikacji są zapewnione przez oferenta; e) kwalifikacja operacyjna ICP-MS dla optymalnych parametrów pracy spektrometru Roztwory do kwalifikacji są zapewnione przez oferenta; f) wykonanie bezpłatnej procedury kwalifikacji operacyjnej spektrometru w każdym roku gwarancji; g) urządzenie fabrycznie nowe z bieżącej produkcji seryjnej; h) rok produkcji nie wcześniej niż 2024; i) zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz; j) system typu bench-top, stojący na stole; k) luźne połączenie spektrometru z pompą perystaltyczną umożliwiające jej przełożenie ze spektrometru do boksu oraz zabezpieczenie pozostawionego otworu po pompie w spektrometrze przed kurzem; l) dostarczenie urządzania do siedziby Zamawiającego wraz z montażem i uruchomieniem w laboratorium użytkownika. |  |
| 2. | Układ plazmy wzbudzonej indukcyjnie | - Palnik nierozbieralny w całości wykonany z kwarcu łatwy do zdejmowania, wymiany i czyszczenia; - trój – kierunkowa automatyczna regulacja palnika ICP (x,y,z) ; - posiadający system osłony palnika i ekranowania plazmy. |  |
| 3. | Obszar separacji jonów | a) Układ maksymalnie dwóch stożków niklowanych, łatwych do wymiany i czyszczenia bez konieczności likwidowania próżni i nie wymagających stosowania dodatkowych akcesoriów w celu poprawy tolerancji matrycy i/lub czułości; b) zapasowy komplet wszystkich stosowanych stożków Ni ( próbkujący i zbierający) – 10 kompletów; c) możliwość stosowania stożków platynowych. |  |
| 4. | System optyki jonowej | a) Zlokalizowany przed pierwszym analizatorem kwadrupolowym Q1 oraz komorą kolizyjno – reakcyjną; b) zapewniający wysoką transmisję jonów; c) usuwający cząstki neutralne i fotony z wiązki jonów; d) optyka jonowa o podwójnym ugięciu wiązki jonów; e) optyka niewymagająca rutynowego czyszczenia – dopuszcza się wykonanie konserwacji przez użytkownika. |  |
| 5. | Komora zderzeniowo-reakcyjna | a) Komora zderzeniowo-reakcyjna (kolizyjno – reakcyjna) o budowie oktopola (osiem jednakowych prętów); b) komora umieszczona pomiędzy dwoma kwadrupolowymi analizatorami mas umożliwiająca pracę w trybie z gazem i bez gazu w czasie jednego pomiaru; c) w rutynowych oznaczeniach, niewymagających pomiarów w trybie MS/MS, komora umożliwiająca efektywne usuwanie interferencji w trybie kolizyjnym ( z helem) z zastosowaniem mechanizmu dyskryminacji energii kinetycznej bez konieczności stosowania gazów reakcyjnych, np. wysoce korozyjnych jak np. amoniak, wodór; d) tryb reakcyjny komory umożliwiony poprzez zastosowanie dodatkowych linii gazów reakcyjnych dla H2, O2, NH3 w He oraz CH4; e) możliwość pracy z co najmniej trzema różnymi gazami reakcyjnymi w trakcie jednej sekwencji pomiarowej; f) precyzyjna kontrola przepływu gazów sterowana z poziomu oprogramowania spektrometru; g) dodatkowy filtr gazu komory kolizyjnej wraz z bazą mocującą – 2 szt.; h) uchwyt naścienny do filtra – minimum 2 sztuki; i) manualny zawór przełączeniowy do dwóch gazów reakcyjnych komory kolizyjno – reakcyjnej wraz z montażem; j) przewód stalowy do filtra o długości minimum 25 metrów – minimum 1 szt. |  |
| 6. | Analizator mas | a) Tandemowy spektrometr mas posiadający dwa jednakowe kwadrupolowe analizatory mas z prętami o hiperbolicznym przekroju, zapewniającymi najlepszą transmisję jonów oraz bardzo wysoką rozdzielczość i czułość abundancji przy standardowych ustawieniach; b) możliwa praca w trybie MS/MS i SQ; c) pierwszy kwadrupol kontroluje, filtruje jony ( o określonym m/z) wnikające do komory kolizyjno – reakcyjnej; d) drugi kwadrupol filtruje określone jony wychodzące z komory kolizyjno-reakcyjnej i docierające do detektora; e) rozdzielczość mas regulowana dla obu analizatorów kwadrupolowych w zakresie nie węższym niż 0,3-1 amu; f) szybkość skanowania > 5000 amu/sek. od Li do U; g) zakres analizowanych mas: Q1: 2-260 amu; Q2: 2-275 amu; h) możliwość wyboru dowolnej masy z zakresu pracy Q1 oraz Q2 nawet w przypadku nietypowych reakcji i izotopów naturalnie niewystępujących w środowisku; i) musi umożliwiać analizę przesiewową powstających mas w trybie reakcyjnym; j) czułość abundancji w trybie MS/MS ≤ 1 x 10-10 , umożliwiająca oznaczanie śladowych ilości pierwiastków radioaktywnych w założonej matrycy i efektywne rozdzielenie pików przyległych; k) stabilność pomiaru mas: ≤ 0.05u/dzień; l) częstotliwość co najmniej 3 MHz dla każdego z analizatorów kwadrupolowych Q1 oraz Q2. |  |
| 7. | Detektor | a) W postaci powielacza elektronów; b) pracujący w trybie analogowym i cyfrowym z automatyczną zmianą trybu pracy; c) gwarantowane co najmniej dziesięć rzędów zakresu dynamicznego detektora; d) zapasowy detektor (powielacz elektronów), który zostanie dostarczony na wywołanie przez zamawiającego w przypadku objawów zużycia pracującego detektora w spektrometrze. |  |
| 8. | Minimalne parametry analityczne (wartości wykazanych parametrów muszą być spełnione jednocześnie dla jednego trybu strojenia) | - Parametry spełnione jednocześnie, w trybie bez gazu w komorze: Czułość, minimum, przy poziomie tlenków CeO/Ce < 1,5%: Li (7) ≥ 150 (Mcps/ppm); Y (89) ≥ 500 (Mcps/ppm); Tl (205) ≥ 300 (Mcps/ppm); - Granice wykrywalności ng/l (ppt): Be (9) ≤ 0,1; In (115) ≤ 0,05; U (238) ≤ 0,05; - Granice wykrywalności ng/L (ppt) – w trybie kolizyjnym z He: As (75) <20; - Granice wykrywalności ng/L (ppt) – w trybie reakcyjnym z O2 (wartości dla trybu MS/MS ): S (SO+) <200; P (PO+) <50; - Granice wykrywalności ng/L (ppt) – w trybie reakcyjnym z H2 (wartości dla trybu MS/MS ): Se (78) < 1; - Stabilność (w trybie standardowym i komory zderzeniowej/reakcyjnej): Krótkoterminowa nie gorsza niż 3 % RSD; Długoterminowa nie gorsza niż 3% RSD; - Precyzja stosunków izotopowych: Ag107/Ag109: < 0,1% RSD. |  |
| 9. | Układ wprowadzania próbki | a) Nebulizer - niskoprzepływowy rozpylacz koncentryczny, zapewniający jednorodność rozpylania próbki; b) komora mgielna typu Scott – stabilizowana temperaturowo za pomocą układu Peltier‵a w zakresie co najmniej - 5°C do + 20°C; c) rozcieńczanie gazem obojętnym – system rozcieńczania gazem obojętnym ( argonem) umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie próbki o stężeniu substancji stałych rozpuszczonych na poziomie 25 %, bez dodatkowego rozcieńczenia roztworem wodnym; d) pompa perystaltyczna sterowana z poziomu oprogramowania sterującego pracą spektrometru o niskiej pulsacji posiadająca trzy kanały dozowania, w tym jeden do precyzyjnego podawania wzorca wewnętrznego, jeden do podawania próbki i jeden do drenowania komory mgielnej. Musi umożliwiać umieszczenie pompy perystaltycznej w przygotowanej przez Zamawiającego komorze. Odległość umiejscowienia pompy w komorze do 100 cm od spektrometru; e) zapasowy kompletny, jednoczęściowy palnik kwarcowy - 2 szt.; f) zapasowy rozpylacz koncentryczny – 2 szt.; g) zapasowa komora mgielna typu Scott – 2 szt.; h) zapasowe uszczelki stożka – minimum 6 sztuk; i) należy dostarczyć minimum 3 komplety zapasowych zestawów soczewek wstępnych/ ekstrakcyjnych jeżeli podlegają one jakimkolwiek czynnościom konserwacyjnym w trakcie użytkowania oferowanego spektrometru. |  |
| 10. | Generator prądu RF | a) Wydajny, cyfrowo sterowany generator prądu o częstotliwości 27 MHz dopasowujący impedancję wraz ze zmianami częstotliwości do zmian matrycy; b) moc regulowana w zakresie co najmniej 500 do 1600 W. |  |
| 11. | Automatyczny podajnik próbek | a) Automatyczny podajnik próbek zabezpieczony komorą anty-kontaminacyjną z filtrem klasy ULPA; b) komora z zabudowanymi ściankami i zamkniętą konstrukcją w celu ochrony próbek przed zanieczyszczeniami; c) dostęp do wnętrza komory poprzez unoszoną do góry w pionie przednią ściankę; d) musi posiadać możliwość podłączenia komory do systemu wentylacji celem odparowania kwaśnych oparów; e) liczba stanowisk autosamplera uzależniona od zastosowanych koszyków – możliwość stosowania pojemników o różnych pojemnościach oraz płytek wielodołkowych; f) musi posiadać możliwość zamontowania do trzech podstawek na próbki oraz wzorce jednocześnie; g) w zestawie co najmniej 2 sztuki koszyków na probówki o średnicy 14 mm, 2 sztuki koszyków na probówki o średnicy 17 mm, 2 sztuki koszyków o średnicy 28 mm; h) musi posiadać dedykowaną podstawkę na wzorce i roztwory płuczące oraz podwójną stację do automatycznego płukania igły próbkującej; i) musi umożliwiać umieszczenie automatycznego podajnika próbek w przygotowanej przez zamawiającego ochronnej komorze radioizotopowej (rękawicowej); j) odległość umiejscowienia w komorze ochronnej radioizotopowej (rękawicowej) do 100 cm od spektrometru; k) sterowanie z poziomu oprogramowania sterującego pracą spektrometru; l) możliwość usytuowania zbiornika podającego roztwór płuczący do podwójnej stacji do automatycznego płukania igły próbkującej poza komorą ochronną radioizotopową ( rękawicową); m) stół pod automatyczny podajnik próbek z hamulcem; n) obcinarka do przewodów; o) wężyki do próbki, wzorca, ścieków – komplet po 36 sztuk dla każdego rodzaju. |  |
| 12. | System próżniowy | a) Oparty na pompie turbomolekularnej i wstępnej; b) obudowa wyciszająca pompy wstępnej ICP-MS na kółkach; c) dodatkowo co najmniej 3 litry oleju pompy wstępnej; d) kontrola próżni zabezpieczająca system próżni przed nagłym brakiem dopływu zasilania. |  |
| 13. | UPS | a) Zasilacz bezprzerwowy trójfazowy (UPS) podwójnej konwersji (online) o mocy 40 kVA/40 kW; b) karta SNMP; c) czas podtrzymania oferowanego zestawu min. 60 minut w przypadku zaniku pradu; d) wszystkie elementy UPS-a fabrycznie nowe; e) rzedłużona gwarancja na zasilacz UPS do 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego; f) pełen przegląd zasilacza UPS – wymagany jeden przegląd w roku w 11, 23,35,47 i 59 miesiącu trwania gwarancji. |  |
| 14. | Układ chłodzenia | a) System chłodzenia umożliwiający dostarczenie czynnika chłodzącego o temperaturze niższej od temperatury otoczenia w obiegu zamkniętym wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami; b) możliwość sterowania pracą układu chłodzenia z poziomu oprogramowania sterującego pracą spektrometru. |  |
| 15. | Oprogramowanie do sterowania pracą spektrometru | a) Oprogramowanie sterujące do kontroli wszystkich modułów urządzenia ICP-MS, umożliwiające kontrolę parametrów pracy aparatu z poziomu komputera, oprogramowanie w pakiecie zgodnym z CFR; Bazy danych dostępne z poziomu oprogramowania sterującego. Wszystkie wymagane licencje muszą zostać dostarczone; b) sterowanie m.in. pompą perystaltyczną oraz automatycznym podajnikiem próbek umieszczonymi w zewnętrznej komorze ochronnej radioizotopowej ochronnej; c) system zabezpieczeń oraz monitoringu parametrów pracy; d) automatyczna optymalizacja urządzenia; e) wbudowane algorytmy usuwania interferencji izotopowych; f) szeroki zakres możliwości raportowania pozwalający na przygotowanie raportu wg projektu użytkownika; g) kreator tworzenia nowych metod analitycznych; h) podgląd wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym; i) możliwość prowadzenia eksperymentu analitycznego dla jednej próbki z zastosowaniem różnych trybów strojenia; j) możliwość tworzenia metody analitycznej od podstaw, korzystania z wcześniej ustawionej metody dla kolejki analitycznej, korzystania i modyfikacji fabrycznie wbudowanych w oprogramowaniu metod; k) możliwość analizy półilościowej dla nieznanych próbek; l) oprogramowanie umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniem ICP-QQQ w tym: procedury konfiguracji, uruchamiania, optymalizacji oraz automatyczne, nienadzorowane wyłączanie systemu na końcu sekwencji; m) kompleksowe narzędzia diagnostyczne; n) tryb „ symulatora” umożliwiający symulację w pełni funkcjonalnego instrumentu online do celów szkoleniowych i rozwiązywania problemów; o) rejestr raportu wydajności analitycznej podczas uruchomienia i zakończenia pomiarów; p) filmy instruktażowe przedstawiające wszystkie czynności konserwacyjne związane z bieżącą obsługą spektrometru ICP-MS dla użytkownika; q) możliwość instalacji oprogramowania na zestawie PC podłączonym do spektrometru oraz na czterech dodatkowych zestawach PC celem obróbki danych off-line. Należy dostarczy odpowiednie licencje; r) kwalifikacja instalacyjna oprogramowania do ICP-MS dla optymalnych parametrów pracy spektrometru. Roztwory do kwalifikacji są zapewnione przez oferenta – jeżeli są wymagane; s) kwalifikacja operacyjna oprogramowania do ICP-MS dla optymalnych parametrów pracy spektrometru. Roztwory do kwalifikacji są zapewnione przez oferenta – jeżeli są wymagane; t) musi być dostosowane do wymagań GLP (Rozdział 9, pkt 49 i 50 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej); u) parametry domyślne dla każdego pierwiastka; v) możliwość oszacowania ilościowego pierwiastków, które pierwotnie nie były mierzone w czasie analizy; w) możliwość analizowania i przeliczania otrzymanych wyników bez konieczności wykonywania ponownej analizy; x) wyświetlane na ekranie informacje o stanie spektrometru; y) możliwość eksportu wyników do innych pakietów oprogramowania takich jak: pakiet serwisowy, pakiet oprogramowania służący do pracy w trybie offline, pakiet umożliwiający zarządzanie danymi (np. archiwizacją) uzyskanymi w trakcie przeprowadzenia analizy; z) sygnał dźwiękowy zakończenia kalibracji/ analizy próbki. |  |
| 16 | Komputer stacjonarny do sterowania pracą spektrometru | a) Komputer z systemem operacyjnym Windows 11 pro, w wersji odpowiedniej do działania oprogramowania sterującego pracą spektrometru; b) procesor minimum czterordzeniowy; c) 16 GB RAM; d) dysk NVMe co najmniej 1 TB; e) co najmniej sześć portów USB i minimum dwa z przodu obudowy; f0 karta graficzna zintegrowana z płytą główną; g) dwie karty sieciowe 10/100/1000 Mbit/s ( mogą być zintegrowane); h) klawiatura; i) przewodowa mysz optyczna; j) dysk zewnętrzny do archiwizacji danych IT; k) dwa monitory LCD-24, rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920x 1080 pikseli; l) uchwyt mocujący dwa monitory do biurka wraz z regulowaną wysokością; m) pakiet narzędzi biurowych w języku polskim kompatybilny z oprogramowaniem do urządzenia. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać : edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny; narzędzie zarządzania informacją prywatną ( pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Licencja powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa; n) jedna licencja na czas nieokreślony; o) biurko przejezdne pod zestaw PC z hamulcem. p) minimum 3 letnia gwarancja na komputer. Naprawa w siedzibie zamawiającego z prawem do zachowania uszkodzonego dysku podczas jego wymiany. |  |
| 17. | Audit trail | Oprogramowanie musi zapewniać: - pełne bezpieczeństwo i integralność danych; - dostęp do oprogramowania tylko za pomocą indywidualnych haseł użytkowników o określonych prawach dostępu uniemożliwiając wykonywanie zmian, kasowanie i edycję danych przez nieuprawnione osoby; - automatyczną kontrolę wersji plików przez dodawanie numerów wersji do wszystkich plików i zestawów danych oraz zapisując zmiany pomiędzy wersjami i utrzymując poprzednie wersje w bazie danych; - zapisywanie istotnych akcji wykonywanych przez użytkownika i zapisywanie ich w ścieżce audytu (Audit trail) wraz z datą i czasem, kiedy akcja została wykonana, co zostało wykonane, nazwiskiem użytkownika oraz przyczyną jej wykonania - odpowiednim komentarzem. Audit trail powinien umożliwiać filtrowanie według kilku pól danych, być przeglądany i drukowany; - funkcje przeglądu plików dzienników zdarzeń, przyczyn akcji i komentarzy dla każdego kroku procesu poczynając od przygotowania metod do kontroli jakości analizy próbek. Administrator systemu powinien mieć możliwość: - tworzenia i zarządzania użytkownikami oraz tworzenia grup użytkowników z określonymi prawami dostępu; - przeglądania historii logowania włączając nieudane próby logowania oraz zablokowania użytkowników; - zarządzania i przeglądania ścieżką audytu (Audit Trial) wszystkich istotnych zdarzeń oraz akcji, identyfikacji użytkownika oraz jego prawa dostępu, datę i czas akcji. - wykonania kopii zapasowych danych surowych. |  |
| 18. | Szkolenie | a) szkolenie zostanie wykonane w terminach wcześniej ustalonych z zamawiającym w trakcie trwania gwarancji; b) w siedzibie zamawiającego na dostarczonym aparacie; c) czas trwania szkolenia: 3 dni szkolenia wstępnego i 5 dni szkolenia aplikacyjnego. |  |
| 19. | Gwarancja | a) Gwarancja co najmniej 24 miesięczna na spektrometr ICP-MS wraz z wyposażeniem liczona od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ( parametr punktowany); b) gwarancja 60 miesięczna na zasilacz UPS liczona od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego . |  |
| 20. | Wymagania serwisowe | a) autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce; b) minimum trzech inżynierów serwisu przeszkolonych przez producenta w zakresie spektrometrii ICP-MS ( proszę załączyć odpowiednie certyfikaty producenta); c) serwis świadczony w siedzibie zamawiającego; d) czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym nie dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii; - e) czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu nie dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. Skuteczna naprawa w miejscu instalacji urządzenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia; f) okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy; g) w okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta; h) dodatkowo wsparcie techniczne w oparciu o telefon, e- mail; i) części zamienne dostępne przez okres minimum 10 lat od daty zakupu urządzenia; j) bezpłatny przegląd serwisowy zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujący wszystkie części w każdym roku gwarancji; k) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP; l) gotowość zaoferowania serwisu pogwarancyjnego w języku polskim; ł) po naprawie w okresie gwarancji Wykonawca przeprowadza kwalifikacje na życzenie użytkownika po stwierdzeniu istotnego ( krytycznego) wpływu naprawy, która istotnie oddziałała na stan skwalifikowanego systemu skomputeryzowanego - na dowód poprawności działania urządzenia; uszkodzone dyski pozostają w siedzibie Zamawiającego; - W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu w okresie gwarancji za zgodą Zamawiającego na koszt Wykonawcy urządzenie może zostać zabrane do serwisu przez Wykonawcę; Przygotowanie sprzętu do transportu leży po stronie Wykonawcy. |  |
| 21. | Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzenia należy dostarczyć: a) pełną dokumentację techniczną urządzenia (instrukcję dla urządzenia oraz oprogramowania) w języku angielskim wraz z jej polskim tłumaczeniem na język polski w formie drukowanej ( oprawioną w sposób zapobiegający zniszczeniu) oraz na nośniku elektronicznym w formacie pdf lub doc.; b)kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego) w formie papierowej; c) certyfikat CE na oferowane urządzenie; d)instruktaż czynności konserwacyjnych w postaci plików wideo; e) dokumentacja techniczna zawiera m.in. instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz rysunki urządzenia i schematy działania. |  |
| 22. | Dostawa | Dostawa z ubezpieczeniem, na koszt wykonawcy wliczony w cenę oferty. |  |
| 23. | Standby (tryb uśpienia) | - Możliwość ustawienia trybu standby spektrometru – kosztem niewielkiego zużycia prądu i gazów, możliwość szybszego uruchomienia spektrometru tak aby użytkownik mógł od razu po ustawieniu odpowiedniej funkcji mógł włączyć plazmę. - Wybór opcji automatycznego przejścia w tryb standby spektrometru po skończonej analizie próbki/sekwencji pomiarowej. |  |
| 24. | Inne wymagania | - posiadanie przez producenta oferowanego spektrometru certyfikatu ISO 9001; - minimum 2 referencje na dostawę oferowanego modelu spektrometru ICP-MS/MS zainstalowane na terenie Polski – należy dołączy do oferty; - zasilanie wszystkich elementów odpowiednie do parametrów sieci energetycznej w Polsce; - czas dostawy spektrometru wraz z niezbędnym wyposażeniem nie dłużej niż 31 grudnia 2024 r.; e) urządzenie musi być kompletne, tak aby po zainstalowaniu wszystkich elementów przez Wykonawcę oraz podłączeniu do instalacji elektrycznej urządzenie było gotowe do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. |  |

Etap II  ,Modernizacja istniejącej instalacji gazów technicznych i przystosowanie jej do pracy  ze spektrometrem ICP-MS”

| L.p. | Nazwa | Minimalne wymagania | Parametry techniczne, informacje dotyczące oferowanego urządzenia oraz sposobu spełnienia wymagań Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne i dokładne dane (informacje, parametry techniczne, nazwę producenta, model oferowanego urządzenia) potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie instalacji gazów technicznych dedykowanych do pracy ze spektrometrem ICP-MS. | 1) Wykonanie instalacji argonowej poprzez wpięcie się w istniejący rurociąg i doprowadzenie rurką przynajmniej 6x1 mm do pomieszczenia 18 B. Instalacja zakończona istniejącym punktem poboru przeniesionym z pomieszczenia 17 B. Linia ta mus być wykonana ze stali nierdzewnej oczyszczonej lub polerowanej elektrolitycznie. 2) Wykonanie 5 nitek instalacji z rury 6x1 mm mat. 316 L oczyszczonej chemicznie i odtłuszczonej dla tlenu, helu, wodoru, metanu, amoniaku z helem o zawartości 10 % amoniaku i 90% helu. Rury łączone złączkami dwupierścieniowymi ze stali nierdzewnej, dopuszczane spawanie orbitalne. Montaż do ścian za pomocą uchwytów do rur. Prowadzenie rurociągu od stacji rozprężania do punktów poboru. 3) Dostawa i montaż jednej szafy ażurowej, wentylowanej grawitacyjnie, zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, dwubutlowej ze stali nierdzewnej dla wodoru i metanu (pojemność każdej z butli 10 litrów). Szafa musi chronić butle wewnątrz przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem się. Wymagany zamek z kluczem. 4) Dostawa i montaż jednej szafy ażurowej, wentylowanej grawitacyjnie, zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, trzy butlowej ze stali nierdzewnej dla mieszanki NH3/He 10%/90%, azotu jako gazu inertnego dedykowanego dla mieszanki, helu (pojemność każdej z butli 10 litrów). Szafa musi chronić butle wewnątrz przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem się. Wymagany zamek z kluczem. 5) Szafy zostaną posadowione na wcześniej przygotowane przez Zamawiającego miejsce przy ścianie budynku laboratorium, w którym będzie instalowany oferowany spektrometr. 6) Dostawa i montaż szafy ażurowej zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jedno butlowej ze stali nierdzewnej dla tlenu w pomieszczeniu laboratorium (pojemność butli 10 litrów). Wymagany zamek z kluczem. 7) Dostawa i montaż 5 sztuk pojedynczych stacji rozprężania: a) stacja ze stali nierdzewnej dla wodoru, metanu, helu, tlenu – 4 sztuki; b) stacja ze stali nierdzewnej (dla NH3/He 10%/90%) – 1 sztuka. Stacja wyposażona w blok płuczący i reduktor butlowy do gazu inertnego jakim jest azot. 8) stacje rozprężania montowane w szafach. 9) Stacje rozprężania przeznaczone do gazów o czystości 6.0. 10) Dostawa 5 sztuk elastycznych przewodów ze stali nierdzewnej do połączenia butli ze stacjami. 11) Montaż w pomieszczeniu laboratorium 5 sztuk punktów poboru ze stali nierdzewnej. 12) Punkty poboru muszą być wyposażone w zawór odcinający, reduktor, manometr. Zakres regulacji ciśnienia dostosowany do wymagań instalacyjnych oferowanego spektrometru. 13) Punkty poboru na wyjściu muszą posiadać przyłącza na rurkę 1/8 ‵‵. 14) Punkty poboru muszą być przeznaczone dla gazów o czystości 6.0. 15) Wykonanie instalacji systemu detekcji w pomieszczeniu 18 B do którego zostaną doprowadzone gazy. W skład instalacji wchodzą : a) centralka – 1 szt; b) sygnalizator optyczno-akustyczny – 1 szt; c) detektor wodoru; d) detektor metanu; e) detektor amoniaku; f) detektor tlenu. 16. Montaż w szafach trzech elektrozaworów na nitce : - mieszanki amoniaku z helem; - wodoru; - metanu; oraz połączenie ich z systemem detekcji. 17) Wykonanie opisu instalacji. 18) Wykonanie próby szczelności potwierdzonej protokołem. 19) Dostarczenie dokumentacji projektowej i powykonawczej dotyczącej powyższego zakresu. 20) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi instalacji gazów technicznych oraz zasad BHP. 21) Wykonanie Oceny zagrożeń wybuchowych oraz opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia przed wybuchem zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wraz z lokalizacją magazynu substancji niebezpiecznych i organizacją bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zawierające między innymi ocenę ryzyka na stanowiskach pracy na których może wystąpić atmosfera wybuchowa w zakresie: a) prawdopodobieństwa wystąpienia i trwałości atmosfery wybuchowej; b) prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu; c) procesów pracy i ich wzajemnego odziaływania; d) rozmiaru możliwych i niepożądanych skutków wybuchu. e) stosowania środków prewencyjnych (techniczne: indywidualne i zbiorowe, organizacyjne, ludzkie); f) działania profilaktyczne wynikające z plan poprawy warunków pracy podczas szacowania ryzyka zagrożeń. g) Wszystkie reduktory muszą być dostosowane do gazów o wysokiej czystości. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania Oceny zagrożeń wybuchowych oraz opracowania Dokumentu Zabezpieczenia przed wybuchem. |  |

W

WY