Szp-241/ZP – 038/       /2024                                                                           Wrocław, dnia  16.07.2024 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII”

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 5 i zadania nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. "W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania", Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy (porty i licencje), umożliwiając tym samym eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności dla Zadania nr 5 i 6.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 4

Przedmiot zamówienia – Respirator stacjonaro transportowy – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści w pozycji  respirator turbinowy  o parametrach i wyposażeniu jak poniżej:

| Lp. | Parametry |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie eksploatowane, rok produkcji 2020 |
| 2 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych |
| 3 | Respirator stacjonarno-transportowy |
| 4 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8-6,0 bar |
| 5 | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora |
| 6 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego |
| 7 | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej. Waga respiratora bez podstawy jezdnej 12kg |
| 8 | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz |
| 9 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego - 180 minut pracy ciągłej |
| 10 | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤40 dB(A) |
| Tryb wentylacji |  |
| 1 | VCV Wentylacja kontrolowana objętością |
| 2 | PCV Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |
| 3 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC |
| 4 | PRVC+SIMV |
| 5 | V-SIMV, P-SIMV |
| 6 | CPAP/PSV |
| 7 | APRV |
| 8 | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. |
| 9 | Oddech spontaniczny |
| 10 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów |
| 11 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia |
| 12 | Wentylacja nieinwazyjna NIV |
| 13 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu |
| 14 | Funkcja wstrzymania na wdechu |
| 15 | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora |
| 16 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 |
| Parametry regulowane |  |
| 1 | Częstość oddechów 1–80 odd./min |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml |
| 3 | Czas wdechu zakres 0,2 – 10 s |
| 4 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 |
| 5 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu |
| 6 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% |
| 7 | Ciśnienie wdechowe Pinsp 5 – 80 cmH2O |
| 8 | Ciśnienie wspomagania Psupp 0 – 80 cmH2O |
| 9 | PEEP zakres 1 – 45 cmH2O |
| 10 | Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-80 cmH2O |
| 11 | Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-45 cmH2O |
| 12 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV. respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. zakres: 0,2 do 30 sekund |
| 13 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0,2 do 30 sekund |
| 14 | Czas narastania ciśnienia 0 – 2 s |
| 15 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres 0,5 – 15 l/min |
| 16 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres -0,5 – -10 cmH2O |
| 17 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV zakres 10 – 85 [%] |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |
| 1 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 18,5 cala z rozdzielczością 1080x1920 pikseli. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora |
| 2 | Integralny pomiar stężenia tlenu |
| 3 | Całkowita częstość oddychania |
| 4 | Częstość oddechów obowiązkowych |
| 5 | Częstość oddechów spontanicznych |
| 6 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu |
| 7 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego |
| 8 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej |
| 9 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej |
| 10 | Minutowa objętość przecieku |
| 11 | Ciśnienie szczytowe |
| 12 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym |
| 13 | Ciśnienie PEEP/CPAP |
| 14 | Ciśnienie plateau |
| 15 | Pomiar I:E |
| 16 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych |
| 11 | Pomiar podatności statycznej |
| 12 | Pomiar podatności dynamicznej |
| 13 | Pomiar ciśnienia PEEPi |
| 14 | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi |
| 15 | Pomiar P0.1 |
| 16 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |
| 17 | Pomiar pracy oddechowej WOB |
| 18 | Pomiar wskaźnika RSBI |
| 19 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp |
| 20 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu |
| 21 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ |
| 22 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u |
| 23 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z 72 godzin |
| Alarmy |  |
| 1 | Braku zasilania w energię elektryczną |
| 2 | Braku zasilania w tlen |
| 3 | Braku zasilania w powietrze |
| 4 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |
| 5 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |
| 6 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |
| 7 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta |
| 8 | Wysokiej częstości oddechowej |
| 9 | Bezdechu |
| 10 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |
| 11 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń |
| Inne pożądane funkcje i wyposażenie |  |
| 1 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku (z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra) wraz z czujnikiem przepływu – 5 szt. |
| 2 | - Ramię podtrzymujące – 1 szt. |
| 3 | Płuco testowe – 1 szt. |
| 4 | Wbudowany port do Nebulizacji |
| 5 | Zastawka wydechowa wielorazowego użytku – 2 szt. |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

2) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4 - dot. załącznika nr 6, zadanie nr 3 punkt 13

Czy w związku z modyfikacją załącznika nr 6 do SWZ  z dnia  25.06.24 r. nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego polegającej na pozostawieniu w specyfikacji warunków zamówienia  punktu 13 - Oxygen Consumption (VO2) (Index Bispectral Index (BIS)? Czy w związku z powyższym Zamawiający wykreśla także punkt 13 z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że omyłkowo nie wykreślił pkt 13 w załączniku nr 6 dla zdania nr 3. Tym samym Zamawiający wykreśla pkt nr 13 dla zadania nr 3 w Załączniku nr 6.

Pytanie 5 - dot. załącznika nr 6, zadanie nr 3 punkt 24

Czy Zamawiający wymaga przetwornika do inwazyjnego pomiaru krwi o następujących parametrach:

- pojedynczy przetwornik o częstotliwości własnej  ≥200 Hz, kompletnej linii >45 Hz i płuczką 3 ml/h

- wyposażony w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi

- linia tętnicza (oznaczona kolorystycznie), o łącznej długości od przetwornika do pacjenta min. 200 cm (+/-5 cm) ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 12 ml do odciągania krwi w linii, konstrukcja tłoka wyposażona w dwa otwory zapewnia dokładne płukanie strzykawki i zapobiega pozostawaniu krwi w strzykawce, Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka

- linia posiada 2 porty bezigłowe do pobierania próbek

- przetwornik wstępnie fabrycznie wykalibrowany

- w zestawie wymienne 4 kolorowe koreczki i kolorowe naklejki w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania linii?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania przetwornika o powyższych parametrach.

Pytanie 6 - dot. załącznika nr 2 do SWZ Projekt umowy § 11

Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie zapisów dotyczących kar umownych w następujący sposób:

- 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto, niezrealizowanej części umowy.

- 2) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki,

- 3) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umownej brutto naprawianego urządzenia, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7 - Zadanie nr 5 i 6: Dot. rozdz. IV pkt 7 ppkt 1) SWZ i par. 8 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby częstotliwość przeglądów była zgodna z zaleceniami producenta? Wykonawca zapewni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego.

Odpowiedź: Zamawiają dopuszcza powyższe pod warunkiem, że wynika to z zaleceń producenta sprzętu.

Pytanie 8 - Zadanie nr 5 i 6: Dot. rozdz. IV pkt 7 ppkt 2) SWZ i par. 8 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu był nie dłuższy niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 1 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza sterowane elektronicznie pompy przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych nieposiadające funkcjonalności podaży podskórną drogą dostępu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 4 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy o wadze maks. 2,27 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o powyższym parametrze.

Pytanie 11 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 5 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy o wymiarach 365 x 115 x 204 [mm] (szer. x wys. x gł.)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 12 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 9 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy posiadające stopień ochrony IP22?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 10 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy posiadające kolorowy wyświetlacz 3.2” (wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, 400x240 punktów) wyposażony w funkcję dotykową? Dodatkowo pompy wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, która znacznie przyspiesza obsługę pompy a ponadto stanowi dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek uszkodzenia ekranu i możliwości wprowadzania zmian przez dotyk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 14 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 11 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy, które mogą łączyć się w moduły z użyciem stacji dokującej oraz posiadają wbudowaną na stałe klemę do mocowania pomp do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych (zakres regulacji 8-36 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 15 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 12 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy nieposiadające ochrony w postaci drzwiczek oraz możliwości wyświetlanego na ekranie pompy aktualnego statusu strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 16 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 15 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywała się za pośrednictwem podczerwieni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 17 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 16 Załącznika nr 6 do SWZ –

Czy Zamawiający dopuszcza pompy nieposiadające wskazanej funkcjonalności? Wyjaśniamy, że posiadamy w ofercie stacje dokujące wyposażone w moduł Wi-Fi służący do komunikacji pomiędzy stacją a systemem monitorującym. Dane w standardzie HL7 IHE są przekazywane przez system monitorujący, który zapewnia dwukierunkową komunikację z systemami szpitalnymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 18 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 19 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy z wstępnie wybieraną objętością w zakresie od 0,1-20000 ml programowaną co: od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml; od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml; od 1000 ml do 20000 ml, co 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o powyższych funkcjonalnościach.

Pytanie 19 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 28 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o powyższej funkcjonalności

Pytanie 20 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 30 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy, w których istnieje możliwość wgrania (na życzenie) biblioteki leków (Do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków, 24 kombinacje kolorystyczne) w pełni dostosowanej do potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 21 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 31 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy wyposażone w tryb TCI dla Propofolu, Remifentanylu. Dostępne modele: March, Schnider, Minto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 22 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 35 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy z wbudowanym akumulatorem Ni-MH (Czas pracy: 30 h @ 5 ml/h, Czas do naładowania: 100% < 5 h; 90% < 3h)? Jednocześnie, czy Zamawiający dopuszcza pompy infuzyjne, w których informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora jest widoczna po dotknięciu ikony akumulatora na ekranie dotykowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 23 - Zadanie nr 5: Dot. parametru nr 39 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy, w których data kolejnego przeglądu może być widoczna po wejściu w menu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 24 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 1 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza sterowane elektronicznie pompy przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych nieposiadające funkcjonalności podaży podskórną drogą dostępu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 4 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy o wadze maks. 2,27 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o powyższym parametrze.

Pytanie 26 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 5 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy o wymiarach 365 x 115 x 204 [mm] (szer. x wys. x gł.)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 27 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 9 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy posiadające stopień ochrony IP22?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 28 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 10 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy posiadające kolorowy wyświetlacz 3.2” (wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, 400x240 punktów) wyposażony w funkcję dotykową? Dodatkowo pompy wyposażone są w klawiaturę alfanumeryczną, która znacznie przyspiesza obsługę pompy a ponadto stanowi dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek uszkodzenia ekranu i możliwości wprowadzania zmian przez dotyk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 29 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 11 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy, które mogą łączyć się w moduły z użyciem stacji dokującej oraz posiadają wbudowaną na stałe klemę do mocowania pomp do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych (zakres regulacji 8-36 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 30 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 12 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy nieposiadające ochrony w postaci drzwiczek oraz możliwości wyświetlanego na ekranie pompy aktualnego statusu strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 31 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 15 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywała się za pośrednictwem podczerwieni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 32 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 16 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy nieposiadające wskazanej funkcjonalności? Wyjaśniamy, że posiadamy w ofercie stacje dokujące wyposażone w moduł Wi-Fi służący do komunikacji pomiędzy stacją a systemem monitorującym. Dane w standardzie HL7 IHE są przekazywane przez system monitorujący, który zapewnia dwukierunkową komunikację z systemami szpitalnymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 33 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 19 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy z wstępnie wybieraną objętością w zakresie od 0,1-20000 ml programowaną co: od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml; od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml; od 1000 ml do 20000 ml, co 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o powyższych funkcjonalnościach.

Pytanie 34 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 28 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o powyższej funkcjonalności.

Pytanie 35 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 30 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy, w których istnieje możliwość wgrania (na życzenie) biblioteki leków (Do 40 CCA, do 40 kategorii leków, do 5000 procedur dozowania leków, 24 kombinacje kolorystyczne) w pełni dostosowanej do potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 36 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 31 i 32 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający oczekuje dostawy pomp strzykawkowych TCI? Jeżeli nie, Wykonawca wnosi o wykreślenie parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w Zadaniu nr 6 pkt 31 i 32  oczekuje zaoferowania pomp bez TCI z możliwością późniejszego uruchomienia  opcji TCI do dostarczonych pomp.

Pytanie 37 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 34 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy z wbudowanym akumulatorem Ni-MH (Czas pracy: 30 h @ 5 ml/h, Czas do naładowania: 100% < 5 h; 90% < 3h)? Jednocześnie, czy Zamawiający dopuszcza pompy infuzyjne, w których informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora jest widoczna po dotknięciu ikony akumulatora na ekranie dotykowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 38 - Zadanie nr 6: Dot. parametru nr 38 Załącznika nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza pompy, w których data kolejnego przeglądu może być widoczna po wejściu w menu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 39 - Dotyczy Zadania nr 1: Aparat do znieczulenia z monitorem  - Dotyczy SWZ:

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 7 ppkt 6) oraz wzór umowy par. 8 ust. 2 pkt 6)

W określonych przypadkach do sprawnego funkcjonowania sprzętu, po próbie naprawy, konieczna jest wymiana danego elementu, podzespołu lub modułu.  Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na:

„wymiany niesprawnego elementu / podzespołu / elementu na nowy w przypadku3 awarii powodujących wyłączenie urządzenia z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 40 - Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia pkt 7 ppkt 7) oraz wzór umowy par 8 ust. 2 pkt 7)

Czy Zamawiający zaakceptuje sporządzanie raportów serwisowych w formie elektronicznej spełniającej kryteria formy dokumentowej, tj. raport będzie sporządzony i potwierdzony przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym, z wykluczeniem formy pisemnej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 41 - Dotyczy SWZ, przedmiotowe środki dowodowe

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe dla sytuacji wyjątkowych i sporadycznych przypadków dotyczących wymaganych informacji czy parametrów.

Pytanie 42 - Dotyczy wzoru umowy: Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpiła w terminie do 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 43 - Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana urządzenia medycznego nastąpiła w terminie do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe dla Zadania nr 1: Aparat do znieczulenia z monitorem.

Pytanie 44 - Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 45 -Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 46 - Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 1 pkt 2) i 3)

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 47 - Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 6

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 48 - Dotyczy wzoru umowy § 14

Wypowiedzenie umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia 	naruszenia pod rygorem wypowiedzenia umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 – umowa wzór poprzez dodanie ww. zapisu do paragrafu nr 14.

Pytanie 49 - dot. załącznika nr 6, zadanie nr 3 punkt 24

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu z punktu 24 jako integralnej części całego zadania, którego brak będzie skutkował odrzuceniem oferty? W kolumnie „Parametr wymagany” Zamawiający nie wpisał „TAK” w punkcie 24, co może sugerować, że Zamawiający nie wymaga asortymentu opisanego w punkcie 24.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w załączniku nr 6 dla zadania nr 3 dla punkt 24 omyłkowo nie zamieścił słowa „TAK”. Zamawiający potwierdza że wymaga zaoferowania modułu BP określonego w pkt 24 jako parametru wymaganego.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.