## Pakiet I
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET I - Oprogramowanie Pathfinder SL, do sieciowego systemu holterowskiego prod. SpaceLabs, posiadanego przez Zamawiającego - 2 licencje |  |  |  | CPV: 48180000-3
1 | nazwa produktu/numer katalogowy/producent | podać |  | –
2 | producent | TAK |  | –
3 | oferowane produkty/licencje fabrycznie nowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
4 | oprogramowanie do automatycznej analizy długoczasowego ambulatoryjnego zapisu EKG w wersji podstawowej | TAK |  | –
5 | analiza arytmii z identyfikacją morfologii wystymulowanych, jednoczasowa analiza wielodobowa, automatyczna detekcja napadowego migotania przedsionków | TAK |  | –
6 | funkcjonalność zaoferowanego oprogramowania dla analizy umożliwiająca wykorzystanie dwóch monitorów stacji roboczej ustawionych w formacie poziomym lub pionowym | TAK/NIE |  | 3/0
7 | oprogramowanie kompatybilne i współpracujące z posiadanym przez Zamawiającego systemem Sentinel ver. 11 i rejestratorami holterowskimi prod. SpaceLabs typu Lifecard CF, Eclipse Mini i Eclipce Pro | TAK |  | –
8 | możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje analiz | TAK, podać |  | –
9 | oprogramowanie pracujące w środowisku Windows Server 2019 Standard oraz Windows 11 Professional | TAK, podać |  | –
10 | w ramach dostawy Wykonawca dokona wszelkich czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych związanych z uruchomieniem dostarczonych 2 sztuk licencji | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, na wszystkie elementy aparatu, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
12 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
13 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
14 | gwarantowany czas naprawy, max. 3 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
15 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –

## Pakiet II
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET II - Respirator wysokiej klasy - 1 sztuka |  |  | CPV: 33157400-9
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wymagania ogólne
5 | respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  | –
6 | respirator dla dorosłych, dzieci | TAK |  | –
7 | zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 [bar] | TAK, podać |  | –
8 | zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina | TAK |  | –
9 | respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce | TAK |  | –
10 | zasilanie AC 230 VAC 50 [Hz] +/-10% | TAK |  | –
11 | awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 80 [min] | TAK, podać |  | czas zasilania wewnętrznego akumulatora - 80 min - 0 pkt. Powyżej 80 min - 5 pkt
Tryby wentylacji
12 | wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  | –
13 | wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  | –
14 | wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP | TAK |  | –
15 | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia | TAK |  | –
16 | SIMV | TAK |  | –
17 | wentylacja nieinwazyjna | TAK |  | –
18 | wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów | TAK |  | –
19 | PEEP/CPAP | TAK |  | –
20 | APVcmv | TAK |  | –
21 | APVsimv | TAK |  | –
22 | tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead'a dla pacjentów od 3 [kg] IBW, aktywnych i nieaktywnych oddechowo | TAK |  | –
23 | automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora | TAK |  | –
24 | wdech manualny | TAK |  | –
25 | oddech spontaniczny | TAK |  | –
26 | wentylacja bezdechu | TAK |  | –
27 | westchnienia automatyczne | TAK |  | –
Parametry nastawialne
28 | częstość oddechów, min. zakres od 1-80 [odd/min] | TAK, podać |  | –
29 | objętość wdechowa, min. zakres od 20 do 2000 [ml] | TAK, podać |  | –
30 | PEEP/CPAP, min. zakres od 0-50 [cmH2O] | TAK, podać |  | –
31 | stężenie tlenu, min. zakres od 21-100 [%] | TAK, podać |  | –
32 | stosunek I:E, min. zakres od 1:9 do 4:1 | TAK, podać |  | –
33 | czas wdechu, min. zakres od 0.1 do 12 [s] | TAK, podać |  | –
34 | przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ min. zakres od 1 do 150 [l/min] | TAK, podać |  | –
35 | czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/, min. zakres od 0.2 do 30 [s] | TAK, podać |  | –
36 | czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/, min. zakres od 0.1 do 30 [s] | TAK, podać |  | –
37 | wyzwalanie ciśnieniem, min. zakres od - 0,5 do -15 [cmH2O] | TAK, podać |  | –
38 | wyzwalanie przepływem, min. zakres od 0,5 do 20 [l/min] | TAK, podać |  | –
39 | ciśnienie wdechu, min. zakres od 5 do 100 [cmH2O] | TAK, podać |  | –
40 | wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/, min. zakres od 0 do 80 [cmH2O] | TAK, podać |  | –
41 | niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/, min. zakres od 0 do 50 [cmH2O] | TAK, podać |  | –
42 | ciśnienie wspomagania, min. zakres od 0 do 100 [cmH2O] | TAK, podać |  | –
43 | czułość rozpoczęcia fazy wydechu, min. zakres od 5 do 70 [%] przepływu szczytowego wdechowego | TAK, podać |  | –
44 | kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna | TAK, podać |  | –
45 | narastanie ciśnienia 0 –2000 [ms] | TAK, podać |  | –
Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
46 | kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min. 17 [”] | TAK, podać |  | [1,2]
47 | ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem | TAK |  | –
48 | możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  | –
49 | ciśnienie szczytowe | TAK |  | –
50 | ciśnienie średnie | TAK |  | –
51 | ciśnienie minimalne | TAK |  | –
52 | ciśnienie plateau | TAK |  | –
53 | ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  | –
54 | ciśnienie ΔP wyliczane przez respirator | TAK |  | –
55 | ciśnienie przezpłucne | TAK |  | –
56 | przepływ szczytowy wdechowy | TAK |  | –
57 | przepływ szczytowy wydechowy | TAK |  | –
58 | objętość pojedynczego wydechu | TAK |  | –
59 | wentylacja minutowa | TAK |  | –
60 | stosunek I:E | TAK |  | –
61 | całkowita częstość oddechów | TAK |  | –
62 | częstość oddechów spontanicznych | TAK |  | –
63 | czas wdechu | TAK |  | –
64 | czas wydechu | TAK |  | –
65 | stężenie O2 | TAK |  | –
66 | podatność statyczna | TAK |  | –
67 | AutoPEEP | TAK |  | –
68 | stała czasowa wydechu | TAK |  | –
69 | opory wdechowe | TAK |  | –
70 | graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji | TAK/NIE |  | 1/0
71 | możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | TAK |  | –
72 | ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 | TAK, podać |  | –
73 | graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym | TAK |  | –
74 | pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego | TAK |  | –
75 | trendy mierzonych parametrów /72 godzinne/ | TAK |  | –
76 | możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  | –
77 | wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym | TAK |  | –
Alarmy
78 | niskiej wentylacji minutowej | TAK |  | –
79 | wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  | –
80 | niskiego ciśnienia | TAK |  | –
81 | wysokiego ciśnienia | TAK |  | –
82 | niskiej objętości oddechowej | TAK |  | –
83 | wysokiej objętości oddechowej | TAK |  | –
84 | niskiej częstości oddechów | TAK |  | –
85 | wysokiej częstości oddechów | TAK |  | –
86 | bezdechu | TAK |  | –
87 | stężenia O2 | TAK |  | –
88 | rozłączenia układu pacjenta | TAK |  | –
89 | zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  | –
90 | zaniku zasilania sieciowego | TAK |  | –
91 | zaniku zasilania O2 | TAK |  | –
92 | zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  | –
93 | poziom głośności alarmów - ustawialny | TAK |  | –
94 | hierarchia ważności alarmów | TAK |  | –
Inne funkcje
95 | integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji | TAK |  | –
96 | pomiar CO2 strumieniu głównym | TAK |  | –
97 | pomiar SpO2 | TAK |  | –
98 | automatyczne wyzwalanie na wdechu i wydechu pacjenta. Dostępność we wszystkich trybach wentylacji | TAK/NIE |  | 10/0
99 | manewr odsysania z automatycznym natlenianiem | TAK |  | –
100 | automatyczna próba oddechu spontanicznego SBT wraz z kryterium zatrzymania | TAK |  | –
101 | funkcja rekrutacji pęcherzyków płucnych wraz z oceną stanu płuc | TAK |  | –
102 | automatyczna, zintegrowana (ustawienia na ekranie respiratora) regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej | TAK |  | –
103 | automatycznie regulowana wentylacja w zamkniętej pętli oddechowej oparta na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, aktywności pacjenta i mechanice płuc | TAK |  | –
104 | terapia wysokim przepływem tlenu - High Flow, min. 2 – 80 [l/min] | TAK |  | –
105 | nawilżacz z automatyczną nastawą temperatury. Wybór terapii między inwazyjną, nieinwazyjną oraz high flow. Sterowanie z pozycji ekranu respiratora | TAK |  | –
106 | zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  | –
107 | wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  | –
108 | pamięć alarmów | TAK |  | –
109 | funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  | –
110 | kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej | TAK |  | –
111 | automatyczna kompensacja przecieku | TAK |  | –
112 | przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | TAK |  | –
113 | pamięć zdarzeń, min. 1000, wyświetlana na monitorze respiratora | TAK |  | –
114 | autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  | –
Wyposażenie
115 | czujniki na palec jednorazowe do pomiaru SpO2 – 24 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
116 | układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu – 20 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
117 | układ pacjenta jednorurowy do terapii wysokimi przepływami tlenu wraz z kaniulami donosowymi. Grzałka i czujniki temperatury wbudowane w układ pacjenta -15 kpl. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
118 | adaptery jednorazowe do czujnika CO2 – 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
119 | ramię podtrzymujące układ oddechowy - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
120 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
121 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
122 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
123 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
124 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
125 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
126 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
127 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –

## Pakiet III
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET III - Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  | CPV: 33190000-8
1. Kardiomonitor wysokiej klasy z modułem transportowym - 17 zestawów
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia) | TAK |  | –
6 | system monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych | TAK |  | –
7 | każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | TAK |  | –
8 | wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  | –
9 | system monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  | –
10 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | –
11 | monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  | –
12 | monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | TAK |  | –
13 | Zasilanie
14 | zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  | –
15 | monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną przez co najmniej 180 minut | TAK, podać czas |  | [1,2]
16 | Praca w sieci centralnego monitorowania
17 | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet | TAK |  | –
18 | monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  | –
19 | monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  | –
20 | monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach | TAK |  | –
21 | monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK/nie |  | 2/0
22 | możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  | –
23 | Sposób montażu
24 | w ofercie do każdego monitora ujęty uchwyt montażowy. Po stronie Wykonawcy należy odpowiednie dobranie uchwytu i jego montaż. Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji monitorów | TAK |  | –
25 | Monitor stacjonarny - 17 szt.
26 | monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK, podać przekątną |  | [1,2]
27 | możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”, a także ekranu o niezależnej konfiguracji wyświetlanych parametrów | TAK |  | –
28 | obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB | TAK |  | –
29 | możliwość zaprogramowania, min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  | –
30 | możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  | –
31 | Moduł transportowy - 17 szt.
32 | moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej, min. 7,0” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | TAK, podać przekątną |  | [1,2]
33 | interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów | TAK/nie |  | 2/0
34 | moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK |  | –
35 | możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK |  | –
36 | moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | TAK, podać czas |  | [1,2]
37 | akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | TAK |  | –
38 | moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | TAK |  | –
39 | moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | TAK |  | –
40 | dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | TAK |  | –
41 | moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | TAK |  | –
42 | moduł transportowy mocowany na stanowisku niezależnie od obudowy monitora głównego | TAK |  | –
43 | masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2 kg | TAK |  | –
44 | moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | TAK |  | –
45 | moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK |  | –
46 | moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK |  | –
47 | moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | TAK |  | –
48 | Monitorowane parametry
49 | EKG - 17 szt.
50 | monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  | –
51 | możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  | –
52 | jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK |  | –
53 | możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | –
54 | pomiar częstości akcji serca w zakresie, min. 20 - 300 ud/min. | TAK |  | –
55 | oferowane monitory umożliwiają pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor | TAK |  | –
56 | analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierają kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST | TAK/nie |  | 2/0
57 | Analiza arytmii - 17 szt.
58 | analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  | –
59 | analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA | TAK |  | –
60 | zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor | TAK |  | –
61 | Analiza ST - 17 szt.
62 | analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK |  | –
63 | analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych | TAK |  | –
64 | zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK |  | –
65 | pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie | TAK |  | –
66 | Oddech - 17 szt.
67 | pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie, min. 4-120 odd/min. | TAK |  | –
68 | prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  | –
69 | możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod | TAK |  | –
70 | Saturacja (SpO2) - 17 szt.
71 | pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe | TAK |  | –
72 | możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK |  | –
73 | pomiar saturacji w zakresie, min. 70-100% | TAK |  | –
74 | prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  | –
75 | możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  | –
76 | modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2 | TAK |  | –
77 | Saturacja (SpO2) w posiadanej przez Zamawiającego technologii Masimo - 1 szt.
78 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) - 17 szt.
79 | pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  | –
80 | algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK |  | –
81 | pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | TAK |  | –
82 | pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  | –
83 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | TAK |  | –
84 | mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK |  | –
85 | Temperatura - 17 szt.
86 | pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  | –
87 | jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  | –
88 | możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK |  | –
89 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) - 17 szt.
90 | pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | TAK |  | –
91 | pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  | –
92 | możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  | –
93 | pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | TAK |  | –
94 | automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia | TAK |  | –
95 | Pomiar poziomu analgezji - 2 szt.
96 | pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | TAK |  | –
97 | pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | TAK |  | –
98 | pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | TAK |  | –
99 | prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | TAK |  | –
100 | w przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta z możliwością regulacji min. obrotu i nachylenia oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora | TAK |  | –
101 | Pomiar rzutu minutowego serca - 5 szt.
102 | pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz'a | TAK |  | –
103 | pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  | –
104 | Pomiar kapnografii - 10 szt. | TAK |  | –
105 | Pomiar zapotrzebowania energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej - 3 szt. | TAK |  | –
106 | pomiar z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem | TAK |  | –
107 | obrazowanie parametrów, min. VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ | TAK |  | –
108 | pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub urządzenia zewnętrznego | TAK |  | –
109 | pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  | –
110 | Możliwości rozbudowy | TAK |  | –
111 | możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie | TAK/nie |  | 5/0
112 | możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK/nie |  | 5/0
113 | Alarmy
114 | alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  | –
115 | możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  | –
116 | alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  | –
117 | granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  | –
118 | możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego | TAK |  | –
119 | możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | TAK |  | –
120 | monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  | –
121 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK |  | –
122 | Trendy
123 | stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone we wbudowaną pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy do przynajmniej 72 godzin | TAK |  | –
124 | możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  | –
125 | Inne
126 | monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  | –
127 | kalkulator dawek leków | TAK |  | –
128 | możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | TAK |  | –
129 | monitory kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego modułami gazowymi serii Carescape w aparatach do znieczulenia | TAK |  | –
130 | Wymagane monitory, urządzenia/moduły i akcesoria (na cały Pakiet)
131 | Kardiomonitor stacjonarny - 17 szt. Moduł transportowy - 17 szt. EKG - 17 szt. SpO2 - 17 szt. SpO2 typ 2 - 1 szt. NIBP - 17 szt. Temp x2 - 17 szt. IBP x2 - 17 szt. Pomiar poziomu analgezji - 2 szt. Pomiar rzutu minutowego serca - 5 szt. Pomiar kapnografii - 10 szt. Pomiar zapotrzebowania energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej - 3 szt. | TAK |  | –
132 | ­ wielorazowy przewód do podłączenia 3-elektrod EKG oraz przewód pośredni (jeżeli wymagany) - 20 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia 6-elektrod EKG - 20 szt. - wielorazowy, elastyczny czujnik SpO2 na palec dla dorosłych oraz przewód pośredni (jeżeli wymagany) - 20 szt. - wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia - 20 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar S - 20 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar M - 20 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar L - 20 szt. - jednorazowy (jednopacjentowy) mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar S - 100 szt. - jednorazowy (jednopacjentowy) mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar M - 100 szt. - jednorazowy (jednopacjentowy) mankiet dla pacjentów dorosłych rozmiar L - 100 szt. - mankiet dla pacjentów otyłych - 80 szt. - wielorazowy czujnik temperatury skóry - 20 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej - 20 szt. - jednorazowy czujnik temperatury głębokiej - 100 szt. - przewód do podłączenia przetwornika ciśnienia - 40 szt. - linia do pomiaru kapnografii - 200 szt. - linia do pomiaru spirometrii - 20 szt. - akcesoria do pomiaru rzutu minutowego serca (akcesoria wielorazowe, do pomiaru jednorazowych zestawów pomiarowych) - 2 komplety | TAK |  | –
133 | STANOWISKO CENTRALNEGO MONITOROWANIA PACJENTA - 1 zestaw
134 | stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem | TAK |  | –
135 | komputer klasy medycznej | TAK |  | –
136 | stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut | TAK |  | –
137 | stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 2 ekrany | TAK |  | –
138 | ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, panoramiczne, o przekątnej min. 24". Rozdzielczość przynajmniej 1680x1050 pikseli | TAK |  | –
139 | sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB | TAK |  | –
140 | stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd do 16 kardiomonitorów | TAK |  | –
141 | stanowisko centralnego monitorowania kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami CARESCAPE firmy GE | TAK |  | –
142 | stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów | TAK |  | –
143 | stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych | TAK |  | –
144 | stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne | TAK |  | –
145 | stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 72 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | TAK |  | –
146 | możliwość rozbudowy wewnętrznej pamięci Full Disclosure centrali > 120 godzin | TAK |  | –
147 | stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki) | TAK |  | –
148 | stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 500 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta | TAK |  | –
149 | stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  | –
150 | stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | TAK |  | –
151 | stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora | TAK |  | –
152 | system centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia | TAK |  | –
153 | stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania | TAK |  | –
154 | system centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | TAK |  | –
155 | system centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem operacyjnym podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
156 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
157 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
158 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
159 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
160 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
161 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
162 | szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, konserwacji oraz wykonywania sukcesywnych przeglądów technicznych oferowanego urządzenia (wraz z dostarczeniem niezbędnej dla tych celów dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej) zakończone wydaniem certyfikatu upoważniającego do dokonywania bieżących przeglądów oraz drobnych napraw korekcyjnych - certyfikat wydany przez jednostkę/osobę upoważnioną, wystawiony na typ oferowanego aparatu, ważność certyfikatu - bezterminowo. Szkolenie zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonanej instalacji oferowanych urządzeń, jednak nie później niż 30 dni od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK |  | –
163 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
164 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
165 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
166 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
2. Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi i wagą dla I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 22 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważna potwierdzająca że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny. Łóżko przystosowane do mycia w automatycznej stacji myjącej | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W | TAK |  | –
7 | wymiary zewnętrzne: - długość 2180 mm (+/- 30 mm) - szerokość 1020 mm (+/- 30 mm) - wymiar leża min. 900 mm x 2000 mm | TAK, podać |  | –
8 | przedłużenie leża minimum 25 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
9 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
10 | szyny nierdzewne mocowane po bokach łóżka na min. 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy | TAK |  | –
11 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą dwóch suwaków (zarówno od strony głowy jak i stóp) wypełnione płytą dwustronnie laminowaną o grubości min. 8 mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego pionowe słupki wykonane z aluminium łączy uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 6 (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK, podać |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów | TAK |  | –
13 | elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 450 do 800 mm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców, min. 0-70° - segmentu uda, min. 0-40° - poz. Trendelenburga, min. 0-15° - poz. Anty-Trendelenburga, min. 0-15° - przechyły boczne leża, min. 25° | TAK, podać |  | –
15 | segment oparcia pleców z autoregresją, min. 10 cm | TAK, podać |  | [1,2]
16 | regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | TAK |  | –
17 | segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania - CPR | TAK |  | –
18 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
19 | 4 uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta | TAK |  | –
20 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka bateria litowo-jonowa | TAK |  | –
21 | sterowanie nożne - nachylenie boczne i regulacja wysokości | TAK |  | –
22 | łóżko wyposażone w pilot przewodowy wyposażony w wyświetlacz LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek | TAK |  | –
23 | panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji | TAK |  | –
24 | panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek: panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy | TAK |  | –
25 | możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°,30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów | TAK/nie |  | 5/0
26 | informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD | TAK/nie |  | 5/0
27 | zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz | TAK |  | –
28 | obciążenie robocze, min. 250 kg | TAK, podać |  | [1,2]
29 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
30 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK |  | –
31 | możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych | TAK/nie |  | 2/0
32 | koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany 4 dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Łóżko wyposażone w piąte koło. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK |  | –
33 | wbudowany system pomiaru wagi pacjenta. Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE lub równoważnej oraz normy EN 45501 lub równoważnej, posiada świadectwo OMIL. Cechy szczególe: Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy, min. 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia Dokładność ważenia: 100g-200 g Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie i 3-stopniowo akustycznie. Możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
34 | podkładka do pisania mocowana do szczytu łóżka - 22 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
35 | uzupełnienie przedłużenia leża (ramka+materac) - 10 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
36 | kliny poziomujące - 10 kompletów (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
38 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
40 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
43 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
44 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
46 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
3. Materac przeciwodleżynowy - 12 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | wymiary materaca dostosowane do wymiarów łóżek z pozycji wyżej | TAK, podać |  | –
6 | wysokość materaca, min. 15 cm | TAK, podać |  | [1,2]
7 | materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, składający się minimum 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z powietrznym materacem zabezpieczającym | TAK |  | –
8 | materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 220 kg | TAK |  | –
9 | materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania taśmami do ramy łóżka | TAK |  | –
10 | zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | TAK |  | –
11 | wskaźnik odłączenia zaworu CPR na panelu pompy | TAK |  | –
12 | obniżone komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze – min. 5 komór | TAK |  | –
13 | statyczna sekcja głowy w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia – min. 2 komory | TAK |  | –
14 | cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania | TAK |  | –
15 | funkcja siedzenia, uruchamiana osobnym przyciskiem, z sygnalizacją wyboru | TAK |  | –
16 | powiadomienie dźwiękowe i wizualne o konieczności zmiany pozycji pacjenta przy włączonej funkcji siedzenia po 2 godzinach | TAK |  | –
17 | minimum 4 tryby pracy: - tryb naprzemienny - tryb pulsacyjny - tryb niskociśnieniowy - tryb pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do poprzedniego ustawienia po 20 min | TAK |  | –
18 | komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2) | TAK |  | –
19 | czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany, min.: 10, 15, 20 lub 25 min | TAK |  | –
20 | tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy, min. 12 godzin | TAK |  | –
21 | cyfrowa pompa o maksymalnych wymiarach 110x300x200 mm | TAK, podać |  | –
22 | pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 17 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010 lub równoważna) | TAK |  | –
23 | regulacja ciśnienia w pompie według wagi pacjenta – zakres regulacji dostosowany do typu podłączonego materaca (minimum 15 zakresów ustawień). Pompa rozpoznaje typ materaca i automatycznie dostosowuje zakres regulacji i parametry pracy pod dany model | TAK |  | –
24 | pompa wyposażona w czujnik RFID | TAK |  | –
25 | funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do przechowywania lub przemieszczenia | TAK |  | –
26 | pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42 | TAK |  | –
27 | waga pompy, max. 3 kg | TAK, podać |  | [2,1]
28 | pompa zasilana za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz | TAK |  | –
29 | wbudowany filtr powietrza | TAK |  | –
30 | pompa przystosowana do zawieszenia na ramie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu, oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | TAK |  | –
31 | panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i zarysowania | TAK |  | –
32 | przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania | TAK |  | –
33 | dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | TAK |  | –
34 | możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem | TAK |  | –
35 | funkcja blokady panelu sterowania pompy, uruchamiana automatycznie po 5 minutach, zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | TAK |  | –
36 | system recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii | TAK |  | –
37 | w przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | TAK |  | –
38 | materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca | TAK |  | –
39 | miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min.600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | TAK |  | –
40 | możliwość opcjonalnego stosowania pompy z materacem w formie nakładki o wysokości komór 10 cm, w której komory opróżniają się na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg – pompa automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączanego materaca i dobiera parametry pracy | TAK |  | –
41 | pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio na leże łóżka, min.: - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 250 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2) - materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) - materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) - materac w formie nakładki. skuteczność terapeutyczna do 160 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) | TAK |  | –
42 | system dający możliwość unifikacji sprzętu w celu optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów do aktualnych potrzeb | TAK |  | –
43 | dodatkowy pokrowiec górny na materac - 5 SZTUK (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
44 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
45 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
46 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
47 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
48 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
49 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
50 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
51 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
52 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
53 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
4. Łóżko elektryczne dla Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym - 25 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK/NIE |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 25 sztuk (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
27 | wysięgnik z uchwytem do ręki owalny, z haczykami na kroplówkę - 5 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
28 | uzupełnienie przedłużenia leża (ramka+materac) - 5 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
29 | ramka do kart gorączkowych z ochrona danych osobowych - 25 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
30 | 1) poduszka profilowana; wypełnienie: 50% pianka/50% włókna poliestrowe; bez pokrowca; wymiary: 75x40x25 cm - 1 SZTUKA NA CAŁY PAKIET 2) poduszka profilowana; wypełnienie: materiał wiskoelastyczny 50 kg/m2; pokrowiec; wymiary: 30x48 cm - 3 SZTUKI NA CAŁY PAKIET | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
37 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
5. Łóżko elektryczne dla Oddziału Szybkiej Diagnostyki - 19 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK/NIE |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 19 sztuk (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
27 | wieszak kroplówki wyprofilowany - 19 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | –
28 | wysięgnik z uchwytem do ręki owalny, z haczykami na kroplówkę - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
29 | uzupełnienie przedłużenia leża (ramka+materac) - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
37 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
6. Łóżko elektryczne dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK/NIE |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
27 | wieszak kroplówki wyprofilowany - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
28 | wysięgnik z uchwytem do ręki owalny, z haczykami na kroplówkę - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
29 | uchwyt na butlę z tlenem poziomy - 2 sztuki (na cały Pakiet) | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
31 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
36 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
37 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
38 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
39 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
7. Łóżko elektryczne dla Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia | TAK |  | –
6 | łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach myjących, klasa ochrony, min. IPX6W | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
8 | wymiary leża: długość całkowita: 2000 mm ± 30 mm szerokość całkowita: 900 mm ± 30 mm | TAK, podać |  | –
9 | wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | TAK, podać |  | –
10 | w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | TAK |  | –
11 | leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome | TAK |  | –
12 | leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu | TAK |  | –
13 | autoregresja segmentu oparcia pleców min. 9 cm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  | –
15 | sterowanie funkcjami łóżka: a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję c) funkcja CPR, przycisk serwisowy Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec) w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. | TAK |  | –
16 | elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie, min. od 350 mm do 910 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 5°) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°) Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | TAK, podać |  | –
17 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  | 1/0
18 | szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane z tworzywa sztucznego PP | TAK |  | –
19 | łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK, podać |  | –
20 | wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny | TAK |  | –
21 | przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK, podać |  | [1,2]
22 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  | –
23 | koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK, podać |  | –
24 | bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg | TAK, podać |  | –
25 | łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  | –
Wyposażenie dodatkowe
26 | materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, min. 14 cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskozowej. Materac posiadający wzmocnienie strefy krawędziowej, które zapewnia pacjentom większe bezpieczeństwo i wsparcie podczas siedzenia na krawędzi łóżka lub przy zmianie pozycji nocą. Wzmocniona krawędź materaca zapobiega ześlizgiwaniu się materaca z łóżka lub osuwaniu się po zabezpieczeniach bocznych. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 10 sztuk (na cały Pakiet) | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
27 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
28 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
29 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
31 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
33 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
34 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
35 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
36 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
8. Łóżko dziecięce dla Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | łóżko dziecięce z mechaniczną regulacją wysokości leża | TAK |  | –
6 | regulacja wysokości leża w zakresie, min. 740 mm - 1060 mm z blokadą w min. 7 pozycjach | TAK, podać |  | [1,2]
7 | 4 koła niezależnie sterowane, metalowe, jedno z blokadą kierunkową pozostałe z indywidualną blokadą jazdy, o śr. min. 100 mm | TAK |  | –
8 | konstrukcja nośna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo | TAK |  | –
9 | dwusekcyjna sekcja leża | TAK |  | –
10 | leże wypełnione z metalowymi lamelami, łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  | –
11 | leże wyposażone w min. 4 uchwyty zabezpieczające materac przed zsuwaniem | TAK |  | –
12 | możliwość mechanicznego przechylenia leża do pozycji Trendelenburga/Antytrendelenburga pod kątem, min. -12°/+12° | TAK, podać |  | [1,2]
13 | sekcja pleców regulowana za pomocą mechanizmu zapadkowego pod kątem, min. 35° | TAK, podać |  | [1,2]
14 | barierki boczne łóżeczka o wysokości, min. 700 mm (mierząc od powierzchni leża) o konstrukcji uniemożliwiającej wspinanie się | TAK, podać |  | [1,2]
15 | barierki boczne metalowe, o regulowanej wysokości za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w dowolnym miejscu podczas pozycjonowania | TAK |  | –
16 | barierki po obu stronach łóżka. Każda z barierek posiadająca indywidualną dźwignię nożną, umożliwiającą dostosowanie jej pozycji bez konieczności użycia rąk | TAK |  | –
17 | szczyty łóżeczka oraz barierki boczne wykonane z metalowych rur i prętów ułożonych pionowo, uniemożliwiające dziecku wspinanie się na nie | TAK |  | –
18 | cztery obrotowe odboje w rogach łóżeczka | TAK |  | –
19 | możliwość wyboru koloru metalowej konstrukcji z min. 6 kolorów (kolorystyka do wyboru przed Zamawiającego przed dostawą) | TAK, podać |  | –
20 | wymiary zewnętrzne łóżeczka (szer. x dł.): 800 x 1650 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  | –
21 | całkowita wysokość łóżeczka: 1550 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  | –
22 | wymiary leża (szer. x dł.): 700 x 1400 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  | –
23 | bezpieczne obciążenie robocze: min. 80 kg | TAK, podać |  | [1,2]
24 | całkowita waga łóżeczka bez wyposażenia dodatkowego: max. 70 kg | TAK, podać |  | –
25 | elementy wyposażenia każdego oferowanego łóżka: 1x materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 10 cm. Materac szpitalny piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
27 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
29 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
33 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
34 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
35 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
9. Szafka przyłóżkowa TYP 1 - 43 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS | TAK |  | –
6 | elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | TAK |  | –
7 | korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu | TAK |  | –
8 | wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), | TAK, podać |  | –
9 | regulacja wysokości półki bocznej w zakresie, min. od 800 do 1100 mm | TAK, podać |  | [1,2]
10 | blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV | TAK |  | –
11 | tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę | TAK |  | –
12 | czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej | TAK |  | –
13 | szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  | –
14 | pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki | TAK, podać |  | –
15 | półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną | TAK |  | –
16 | blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką | TAK |  | –
17 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy min, 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą | TAK, podać |  | –
18 | szafka przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  | –
19 | pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS | TAK |  | –
20 | dostępna kolorystyka frontów szuflad oraz blatów, możliwość wyboru koloru ramy szafki (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
22 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
23 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
24 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
10. Szafka przyłóżkowa TYP 1 z lodówką - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramka szuflady i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z szuflady i lodówki | TAK |  | –
6 | wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm), - szerokość - 600 mm (± 30mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 30mm), - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK, podać |  | –
7 | regulacja wysokości półki bocznej w zakresie, min. od 800 do 1100 mm | TAK, podać |  | [1,2]
8 | blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa, odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV | TAK |  | –
9 | tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w haczyki na ręczniki w oraz w uchwyt na butelkę | TAK |  | –
10 | czoło szuflady i drzwi lodówki wykonane z wodoodpornego tworzywa, zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym | TAK |  | –
11 | szuflada górna wysuwana na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  | –
12 | dolna część szafki wyposażona w lodówkę | TAK |  | –
13 | półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą osłoną | TAK |  | –
14 | blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką | TAK |  | –
15 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą | TAK |  | –
16 | przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  | –
17 | możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
19 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
20 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
21 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
11. Szafka przyłóżkowa TYP 2 - 4 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | podstawa wykonana z profili aluminiowych, podstawa mobilna z możliwością indywidualnej blokady | TAK |  | –
6 | korpus szafki wykonany z jednolitego odlewu typu PP | TAK |  | –
7 | konstrukcja szafki składająca się z tworzywowej, przelotowej szuflady na drobne rzeczy pacjenta oraz dodatkowych półek, np. miejsce na butelkę z wodą | TAK |  | –
8 | blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa typu PP odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. Blaty profilowane w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem. Dodatkowo aluminiowy reling ułatwiający transportowanie szafki. Z tyłu szafki tworzywowy haczyk na ręcznik pacjenta oraz tworzywowy uchwyt przytrzymujący butelkę lub szklankę z możliwości jego łatwego odejmowania i przesuwania na całej szerokości szafki | TAK |  | –
9 | blat boczny o wymiarach 57 cm x 41 cm( +/- 2 cm), składany do boku szafki w sposób wolno opadający, bezstopniowy | TAK, podać |  | –
10 | regulacja wysokości całej szafki wraz z blatem bocznym dokonywana za pomocą bezstopniowej sprężyny gazowej umieszczonej w korpusie. Regulacja w zakresie 89 cm do 119 cm. (mierzone od górnej części szafki do podłogi) +/- 2 cm, mechanizm regulacji wysokości umieszczony w skrzynce szafki | TAK, podać |  | –
11 | wymiary zewnętrzne z rozłożonym blatem bocznym: · wysokość: 90 cm do 120 cm, (+/-2 cm) · szerokość: 45 cm na 92 cm, (+/-2 cm) · głębokość: 45 cm, (+/-2 cm) | TAK, podać |  | –
12 | wymiary blatu szafki – część stała 30 cm na 45 cm (+/-3cm) | TAK, podać |  | –
13 | możliwość łączenia kilku szafek bez użycia narzędzi w celu minimalizacji miejsca oraz łatwego transportu w system wózkowy | TAK |  | –
14 | szafka z systemem montażu na szczycie łóżka, umożliwiająca transport wraz z łóżkiem jako zestaw; montaż bez użycia narzędzi dokonywany przez zawieszenie szafki na szczycie łóżka | TAK |  | –
15 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  | –
16 | szafka wyposażona w dodatkową komorę z boku szafki, która jest odpowiednia do przechowywania czasopism i innych rzeczy osobistych | TAK |  | –
17 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
18 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
19 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
20 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
12. System ogrzewania pacjenta - 15 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | aparat do ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza | TAK |  | –
6 | urządzenie wyposażone w 2 bezpieczniki zasilania oraz wyłącznik główny | TAK |  | –
7 | zasilanie 220-230 V | TAK |  | –
8 | aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  | –
9 | giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) o długości minimum 1,7 metra | TAK, podać |  | –
10 | podstawa jezdna do aparatu: wózek wyposażony w koła z blokadą oraz z koszykiem na kołdry | TAK |  | –
11 | możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta bez dodatkowych akcesoriów | TAK |  | –
12 | zakresy temperatur, min.: temperatura otoczenia, 38°C, 43°C, 45°C wzmocnienie przez 45 minut | TAK, podać |  | [1,2]
13 | możliwość regulacji wentylatora minimum 3 zakresy: Niska: 9 m/s, Średnia: 13 m/s, Wysoka: 16 m/s | TAK, podać |  | [1,2]
14 | alarmy: wysoka temperatura, przekroczenie temperatury, żywotność filtra, brak filtra | TAK |  | –
15 | waga urządzenia, max. 6 kg | TAK, podać |  | [2,1]
16 | alfanumeryczny 16-znakowy wyświetlacz pokazujący temperaturę roboczą i aktualny status urządzenia | TAK |  | –
17 | diody LED o wysokiej jasności zintegrowane w przyciskach wskazujące tryb działania | TAK |  | –
18 | dokładność wyświetlanej temperatury ± 1 °C | TAK |  | –
19 | dostępne kołdry (koce) minimum 26 rodzajów koców – 13 niesterylnych koców, 13 sterylnych koców | TAK, podać |  | –
20 | urządzenie zabezpieczone filtrem typu Hepa, żywotność, min. 1000 h | TAK, podać |  | [1,2]
21 | urządzenie kompatybilne z używanymi przez Zamawiającego kołderkami, model: 5030810, producent: Covidien | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
23 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
25 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
29 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
13. Fotel transportowy - 6 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  | –
6 | centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem zmniejszający konieczność schylania się i sięgania, poprawiający wydajność pracy opiekuna | TAK |  | –
7 | kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjentów | TAK |  | –
8 | sztywna rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo, umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi | TAK |  | –
9 | łatwy do utrzymania w czystości, rama fotela zbudowana z połączonych bezszwowo elementów, łatwych do dezynfekcji i nadających się do mycia ciśnieniowego | TAK |  | –
10 | żółte punkty aktywacyjne obsługiwane intuicyjnie | TAK |  | –
11 | ruchome, ale nieodłączalne elementy zmniejszające ryzyko zgubienia lub kradzieży części | TAK |  | –
12 | wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  | –
13 | odchylany podnóżek z funkcją składania, pomagający zmniejszyć ryzyko potknięcia się i zapewniający pacjentowi wolną przestrzeń do wejścia i zejścia z fotela | TAK |  | –
14 | odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta | TAK |  | –
15 | wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK, podać |  | –
16 | obsługiwana stopą funkcja odchylania zwiększająca dostęp do pacjenta oraz umożliwiająca bliższe ustawienie fotela względem łóżek, pojazdów lub stołów | TAK |  | –
17 | maksymalne bezpieczne obciążenie, min. 225 kg umożliwiające przewożenie nawet bardzo ciężkich pacjentów | TAK, podać |  | [1,3]
18 | wytrzymały stojak na kroplówki o grubości 2,5 cm chromowany, zawierający wbudowane haczyki | TAK |  | –
19 | uchwyt na kartę pacjenta | TAK |  | –
20 | siedzisko oraz oparcie fotela wykonane z wytłaczanego materiału tworzywowego | TAK |  | –
21 | długość całkowita: 105 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
22 | szerokość całkowita: 75 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
23 | szerokość siedziska, min. 50 cm | TAK, podać |  | [1,2]
24 | wysokość siedziska od podłogi: 50 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
25 | siedzisko oraz oparcie pleców wykonane z materiałów bezpieczne na czyszczenie, odporne na częstą dezynfekcję | TAK |  | –
26 | wszystkie krawędzie ramy fotela zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | –
27 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
28 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | –
14. Lampa zabiegowa statywowa - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji statywowej przejezdnej | TAK |  | –
6 | podstawa lampy wyposażona w 4 koła w tym co najmniej dwa z hamulcem | TAK |  | –
7 | oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z poliwęglanu | TAK |  | –
8 | oprawa lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów takich jak uchwyty brudne, czy relingi, utrudniających utrzymanie lampy w czystości | TAK |  | –
9 | oprawa lampy wykorzystująca technologię tylko i wyłącznie białych diod LED, świecących w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  | –
10 | Parametry oprawy
11 | oprawa o średnicy zewnętrznej 26 cm +/- 10% | TAK |  | –
12 | oprawa o grubości nie większej niż 80 mm | TAK |  | –
13 | oprawa z matrycą diodową złożoną z 20 punktów LED +/- 10% | TAK |  | –
14 | oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 70 000 Lux / 1 m | TAK, podać |  | [1,2]
15 | oprawa ze średnicą pola operacyjnego d10 równą 16 cm +/- 10% | TAK |  | –
16 | oprawa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji wymiennych nakładek. Uchwyt sterylny umożliwiający włączenie lampy i regulację natężenia oświetlenia | TAK |  | –
17 | oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 95 | TAK |  | –
18 | oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 94 | TAK |  | –
19 | oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / L2 minimum 1700 mm przy 20% oświetlenia | TAK |  | –
20 | oprawa o mocy maksymalnej do 24 W | TAK |  | –
21 | oprawa o temperaturze barwowej 4300 K +/- 100 K | TAK |  | –
22 | oprawa z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 1 °C. | TAK |  | –
23 | oprawa z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 10 do 100% uchwytem sterylnym | TAK |  | –
24 | oprawa o żywotności diod LED min. 50 000 godzin | TAK |  | –
25 | zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt. | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
27 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
29 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
33 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
15. Elektroniczny tester ACT - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | elektroniczny tester ACT przeznaczony do posiadanych przez Zamawiającego aparatów do pomiaru czasu krzepnięcia krwi, model: Actalyke Mini II, producent: Helena Laboratories | TAK |  | –
6 | aparat symuluje próbkę krwi pełnej pacjenta pozwalając sprawdzić poprawność działania urządzeń na 3 terapeutycznych poziomach: 100s, 300s, 500s | TAK |  | –
7 | urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową, ładowarka z wejściem USB „A” lub USB „Micro” – indykator świetlny poziomu naładowania baterii – zielona lampka – naładowany; pomarańczowa lampka - ładuje | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
8 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
9 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
10 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
11 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
12 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
13 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
14 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
15 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –

## Pakiet IV
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
| PAKIET IV - Pompy infuzyjne |  |  | CPV: 33194110-0
1. Pompa infuzyjna strzykawkowa - 12 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: Space Plus Station, producent: B.Braun | TAK |  | –
6 | pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  | –
7 | zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  | –
8 | klasa ochronności II lub równoważna | TAK |  | –
9 | masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | TAK, podać |  | –
10 | dokładność podaży +/- 2% | TAK |  | –
11 | menu pompy w języku polskim | TAK |  | –
12 | instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki | TAK |  | –
13 | stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  | –
14 | kolorowy wyświetlacz, min. 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy. Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów | TAK, podać przekątną |  | [1,2]
15 | wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy. Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 16-40 mm. | TAK |  | –
16 | strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy. Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej | TAK |  | –
17 | pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  | –
18 | zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | TAK |  | –
19 | komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  | –
20 | pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15): Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | TAK |  | –
21 | możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | TAK |  | –
22 | zakres prędkości infuzji, min. 0,1 do 1800 ml/h. Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK, podać |  | [1,2]
23 | wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,1 - 9999 ml programowana co 1 ml | TAK, podać |  | –
24 | wstępnie wybierany czas w zakresie, min. 00h01min - 99h59min | TAK, podać |  | –
25 | automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | –
26 | możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | –
27 | pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki | TAK |  | –
28 | system automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  | –
29 | bolus: prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie, min. 1-1800 ml/h | TAK, podać |  | [1,2]
30 | tryby bolusa: bolus na żądanie; bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | –
31 | możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  | –
32 | tryb stand-by w zakresie, min. od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  | –
33 | regulacja intensywności podświetlenia na, min. 9 poziomach | TAK |  | –
34 | biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK, podać |  | –
35 | ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie, min. od 75 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK, podać |  | –
36 | wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora, min. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania, min. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK, podać |  | –
37 | pobór mocy w normalnych warunkach pracy, max. 4 W | TAK, podać |  | –
38 | rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  | –
39 | historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do, min. 1000 zdarzeń | TAK, podać |  | –
40 | możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK/nie |  | 1/0
Warunki gwarancji i serwisu
41 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
42 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
43 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
44 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
45 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
46 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
47 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
48 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
49 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
50 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
2. Pompa infuzyjna objętościowa - 2 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: Space Plus Station, producent: B.Braun | TAK |  | –
6 | pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa | TAK |  | –
7 | zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  | –
8 | klasa ochronności II lub równoważna | TAK |  | –
9 | masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | TAK, podać |  | –
10 | dokładność podaży +/- 3% | TAK |  | –
11 | menu pompy w języku polskim | TAK |  | –
12 | instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej | TAK |  | –
13 | stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  | –
14 | kolorowy wyświetlacz, min. 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy. Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów | TAK, podać przekątną |  | [1,2]
15 | wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy. Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 16-40 mm. | TAK |  | –
16 | linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie | TAK |  | –
17 | dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit | TAK |  | –
18 | zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | TAK |  | –
19 | komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  | –
20 | pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15): Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | TAK |  | –
21 | możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | TAK |  | –
22 | zakres prędkości infuzji, min. 0,1 do 1200 ml/h. Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK, podać |  | [1,2]
23 | wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,1 - 9999 ml programowana co 1 ml | TAK, podać |  | –
24 | wstępnie wybierany czas w zakresie, min. 00h01min - 99h59min | TAK, podać |  | –
25 | automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | –
26 | możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  | –
27 | pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki | TAK |  | –
28 | system automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  | –
29 | bolus: prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie, min. 1-1200 ml/h | TAK, podać |  | [1,2]
30 | tryby bolusa: bolus na żądanie; bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  | –
31 | możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  | –
32 | tryb stand-by w zakresie, min. od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  | –
33 | regulacja intensywności podświetlenia na, min. 9 poziomach | TAK |  | –
34 | biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK, podać |  | –
35 | ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie, min. od 50 do 825 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK, podać |  | –
36 | wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK, podać |  | –
37 | pobór mocy w normalnych warunkach pracy, max. 6 W | TAK, podać |  | –
38 | rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK |  | –
39 | czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL | TAK |  | –
40 | historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do, min. 1000 zdarzeń | TAK, podać |  | –
41 | możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK/nie |  | 1/0
Warunki gwarancji i serwisu
42 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
43 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
44 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
45 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
46 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
47 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
48 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
49 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
50 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
51 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
3. Stacja dokująca - 2 szt.
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | każda stacja dokująca na min. 8 pomp wraz z pokrywą stacji | TAK, podać |  | –
6 | zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  | –
7 | klasa ochronności I lub równoważna | TAK |  | –
8 | ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy | TAK |  | –
9 | stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  | –
10 | wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych | TAK |  | –
11 | możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi | TAK/nie |  | 3/0
12 | stacja wyposażona w sygnalizację świetlną oraz akustyczną, pozwalająca łatwo zidentyfikować status infuzji | TAK |  | –
13 | zespół połączonych stacji dokujących umożliwia pracę do 24 pomp w obrębie jednego stanowiska | TAK |  | –
14 | zatrzaskowe mocowanie pomp | TAK |  | –
15 | stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu | TAK |  | –
16 | komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  | –
17 | możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny | TAK |  | –
18 | pokrywa stacji wyposażona w profil do odłożenia strzykawki podczas wymiany | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
19 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
20 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
21 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
22 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
23 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
24 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
25 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
26 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
27 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
28 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –

## Pakiet V
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET V - Narzędzia chirurgiczne TYP 1 |  |  | CPV: 33162000-3
1 | wszystkie oferowane narzędzia w Pakiecie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
2 | wszystkie oferowane narzędzia w Pakiecie wykonane ręcznie, wykonane z jednego kawałka materiału, wykuwane a nie odlewane dzięki czemu mają wyższą gęstość materiału | TAK |  | –
3 | stalowe imadło Jacobson Micro, z zatrzaskiem, szczęki proste, okrągła rączka, długość całkowita 23 cm, szczęki pokryte proszkiem diamentowym, dedykowane do szwów 7-0 (i mniejsze), rozbieralne, zamek standardowy, stal typ 420 lub równoważna, grawerowane (grawer do ustalenia przez Zamawiającego przed dostawą), nr kat. 6006-129 wg Scanlan lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
4 | mikro penceta tytanowa wzmacniania, szczęki proste - taperowane DeBakey średnicy 1mm, podwójne naprowadzanie szczęk zapobiegające ich krzyżowaniu się (dystalne naprowadzenie płaskie, proksymalne okrągłe), 10 milimetrowy uchwyt okrągły radełkowany krzyżowo, typu piramida, wykonane z tytanu, długość całkowita 21 cm, grawerowane (grawer do ustalenia przez Zamawiającego przed dostawą), nr kat. 3003-934 wg Scanlan lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 2 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
5 | pinceta Micro Legacy - uchwyt spłaszczony u nasady z zaokrąglonymi rowkowanymi bokami dla uzyskania płynnego obrotu narzędzia w dłoni, tytanowe 10 mm przedłużone rowkowania dla lepszej wygody uchwytu, podwójne naprowadzanie szczęk zapobiegające ich krzyżowaniu się (dystalne naprowadzenie płaskie, proksymalne okrągłe), szczęki proste – taperowane DeBakey o średnicy 1 mm, długość całkowita 21 cm, tytan dociążany, grawerowane (grawer do ustalenia przez Zamawiającego przed dostawą), nr kat. 3003-954 wg Scanlan lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
6 | możliwość sterylizacji narzędzi w autoklawie w temperaturze, min. 121°C, przy nadciśnieniu, min. 1 atm. w czasie nie krótszym niż 15 min. | TAK/nie |  | 1/0
7 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
8 | okres gwarancji na wszystkie oferowane w Pakiecie narzędzia od daty podpisania protokołu odbioru, min. 10 lat | TAK, podać |  | –

## Pakiet VI
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET VI - Narzędzia chirurgiczne TYP 2 |  |  | CPV: 33162000-3
1 | wszystkie oferowane narzędzia w Pakiecie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
2 | oferowane narzędzia winna cechować: - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć przy dostawie informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np. imadła, klemy, nożyce itd.). Norma stali EN ISO 7153 -1:2017-02 lub równoważna - podać - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane (podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - odporność na korozję zgodnie z normą EN ISO 13402:2022 lub równoważną - podać | TAK, podać |  | –
3 | oferowane w pakiecie narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) | TAK |  | –
4 | producent oferowanych narzędzi posiada na terenie Polski lub Unii Europejskiej fabryczny dział regeneracji/naprawy narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji/naprawy oferowanych narzędzi z przywróceniem m.in. w 100% funkcjonalności takich jak min.: - ostrzenie nożyczek, - wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach itp., - wymiana nitów zawiasów, - regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł, - regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę, potwierdzoną stosownym raportem serwisu autoryzowanego przez producenta Podać nazwę i adres działu regeneracji. Serwis certyfikowany normą EN ISO 13485:2016 lub równoważną - podać | TAK, podać |  | –
5 | trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, numer katalogowy | TAK |  | –
6 | oferowane narzędzia chirurgiczne muszą być oznaczone kodem Data Matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia | TAK |  | –
7 | możliwość dodatkowego oznakowania narzędzi, np. nazwą oddziału, znakiem elektrochemicznym lub laserowym niezmywalnym podczas czyszczenia i sterylizacji | TAK/NIE |  | 3/0
8 | Wykonawca zapewnia narzędzia zastępcze, za każdy z oferowanych w pakiecie typów i egzemplarzy, na czas regeneracji/naprawy | TAK/NIE |  | 5/0
9 | MIKROIMADŁO TYPU JACOBSON, DEDYKOWANE DO NICI 4/0 - 2/0, MODEL WZMOCNIONY, STREAMLINE, DŁ. 230 MM, Z OKRĄGŁĄ RĄCZKĄ, ŚR. RĄCZKI 10 MM, PROSTE, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, Z ZAMKIEM, SZER. CZUBKA 2 MM, nr kat. DC50644-23 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 4 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
10 | IMADŁO TYPU DE BAKEY, DEDYKOWANE DO NICI 7/0 - 5/0, DELIKATNE, DŁ. 230 MM, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, PITCH 0,3 MM, nr kat. DC51140-23 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
11 | IMADŁO TYPU DE BAKEY, DEDYKOWANE DO NICI 7/0 - 5/0, DELIKATNE, DŁ. 200 MM, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, PITCH 0,3 MM , nr kat. DC51140-20 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
12 | NOŻYCZKI TYPU MAYO, PŁASKIE OSTRZA, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, TĘPO-TĘPE, ZAKRZYWIONE, DŁ. 17 CM, nr kat. B35045 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 20 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
13 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE, OSTRZA UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, TĘPO-TĘPE, PROSTE, DŁ. 14,5 CM, nr kat. B35003 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
14 | KLEM TYPU SATINSKY, ZĄBKOWANIE DEBAKEY, ATRAUMATYCZNY, DŁ. 20,5 CM, nr kat. C10440 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 6 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
15 | PĘSETA TYPU DEBAKEY, ATRAUMATYCZNA, SZER. CZUBKA 1 MM, PROSTA, SIŁA NACISKU 120 G, DŁ. 20 CM, grawerowana (grawer do ustalenia przez Zamawiającego przed dostawą), nr kat. DC13103-20 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
16 | PĘSETA TYPU DEBAKEY, ATRAUMATYCZNA, SZER. CZUBKA 2 MM, PROSTA, SIŁA NACISKU 120 G, DŁ. 20 CM, grawerowana (grawer do ustalenia przez Zamawiającego przed dostawą), nr kat. DC13202-20 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
17 | PĘSETA TYPU DEBAKEY, ATRAUMATYCZNA, ZAGIĘTA POD KĄTEM 60 STOPNI, DŁ. SZCZĘKI 20 MM, SZER. SZCZĘKI 2 MM, SIŁA NACISKU 200 G, DŁ. 20 CM, nr kat. DC13500-20 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 4 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
18 | NOŻYCZKI TYPU METEZENBAUM - FINO, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, TĘPO - TĘPE, PROSTE, DŁ. 15 CM, nr kat. B35048 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
19 | SONDKA WIEŃCOWA Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU, SZER. 1,0 MM, DŁ. 17 CM, nr kat. DC71440-10 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
20 | SONDKA WIEŃCOWA Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU, SZER. 1,5 MM, DŁ. 17 CM, nr kat. DC71440-15 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
21 | MIKROPĘSETA TYPU DEBAKEY, PROSTA, Z OKRĄGŁĄ RĄCZKĄ, ŚR. 8 MM, SZER. CZUBKA 1,3 MM, SIŁA NACISKU 180 GR, DŁ. 21 CM, nr kat. DC12000-21 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
22 | SSAWKA TYPU YANKAUER, DŁ. 300 MM, ZAGIĘTA, Ø GŁÓWNEGO OTWORU 4.8 MM, Z ODKRĘCANĄ KOŃCÓWKĄ, nr kat. DC71300-05 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 5 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
23 | KLESZCZYKI BIOPSYJNE DO WYCINKÓW TYPU BERGER, DŁ. 200 MM, SZCZĘKI OKRĄGŁE, ŚR Ø 5 MM, nr kat. F20070 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 15 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
24 | MIKRO NOŻYCZKI TYPU JACOBSON, DŁ. OSTRZA 10 MM, DŁ. 210 MM, ZAGIĘTE 45°, Z OKRĄGŁĄ RĄCZKĄ, nr kat. DC20061-21 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 8 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
25 | MIKRO NOŻYCZKI TYPU JACOBSON, DŁ. OSTRZA 10 MM, DŁ. 210 MM, ZAGIĘTE 125°, Z OKRĄGŁĄ RĄCZKĄ, nr kat. DC20064-21 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 8 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
26 | RETRAKTOR TYPU LANGENBECK, DŁ. 220 MM, WYM. ŁOPATKI 43X13 MM, RĄCZKA PEŁNA, nr kat. B802825 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 15 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
27 | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR, DEDYKOWANE DO NICI 4/0 - 1/0, DŁ. 200 MM, BRANSZE UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, nr kat. DC51170-20 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 20 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
28 | MIKROIMADŁO PRZEZNACZONE DO NICI 7/0-5/0, PROSTE, Z ZAMKIEM, SZCZĘKI UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, SZER. SZCZĘK 1,2 MM, DŁ. 205 MM, nr kat. DC50442-21 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 10 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
29 | MIKROIMADŁO PRZEZNACZONE DO NICI 7/0-5/0, PROSTE, BEZ ZAMKA, SZCZĘKI UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, SZER. SZCZĘK 1,2 MM, DŁ. 225 MM, nr kat. DC50453-23 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 1 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
30 | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKHAUS, DŁ. 110 MM, nr kat. B70140 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 20 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
31 | NOŻYCZKI SERCOWO - NACZYNIOWE POTTS - SMITH, DŁ. 190 MM, ZAGIĘTE POD KĄTEM 25 STOPNI, nr kat. DC21150-19 wg Landanger lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach - 6 szt. | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | –
32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
33 | okres gwarancji na wszystkie oferowane w Pakiecie narzędzia od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –

## Pakiet VII
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
| PAKIET VII - Aparat do podciśnieniowej terapii ran - 2 sztuki |  | CPV: 33000000-1
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie dedykowane do podciśnieniowej terapii ran, wytwarzające ujemne ciśnienie mierzone w ranie, o wartości min. od 25 - 200mmHg, z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. Urządzenie przystosowane i przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej | TAK, opisać |  | –
6 | zasilanie urządzenia - sieciowe, 230 V, 50 Hz oraz bateryjne | TAK |  | –
7 | waga max. 3,50 kg | TAK, podać |  | [2,1]
8 | możliwość zmiany ciśnienia co min. 25 mmHg | TAK |  | –
9 | możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej z regulacją czasu pracy i przerwy w zależności od stanu/rodzaju leczonej rany | TAK |  | –
10 | możliwość regulacji natężenia ciśnienia (tj. prędkości z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie), poziomy min.: niskie, średnie, wysokie | TAK |  | –
11 | możliwość wyboru funkcji, min.: - podciśnieniowego leczenia chronicznych, ostrych i urazowych ran, - podciśnieniowego leczenia ran z automatyczną: dystrybucją i usuwaniem rozrwotu, - zarządzania/protekcji zszytej rany, - terapii otwartych ran brzucha w podciśnieniu. | TAK, podać |  | –
12 | funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie (namaczanie opatrunku) - możliwość regulacji w zakresie od 1 sekundy do 30 minut. Czas stosowania podciśnienia pomiędzy instalacjami od min. 3 minut do 12 godzin. Objętość podawanego płynu od min. 6 ml do 500 ml z interwałem o różnych wartościach | TAK, podać |  | –
13 | funkcja asystenta podawania płynu - automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu | TAK |  | –
14 | możliwość prowadzenia terapii przez min. 24 godziny. Aparat posiada wskaźnik naładowania baterii | TAK, opisać |  | –
15 | bateria wewnętrzną działającą bez zasilania sieciowego przez min. 6 godzin | TAK, podać |  | [1,3]
16 | wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikających z uwagi na stan: opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, akumulatora, min.: - alarm niskiego naładowania akumulatora, - alarm krytycznego stanu akumulatora, - sygnalizacja rozładowanego akumulatora, - alarm pełnego zbiornika, pustego worka/butelki z roztworem, braku podłączenia dedykowanej kasety, - alarm braku aktywności systemu terapeutycznego, - alarm błędu systemu, - alarm odchyleń wartości ciśnienia i przerwania terapii, - alarm niskiego ciśnienia, - alarm braku płynu do płukania, maksymalnego napełnienia zbiornika, - alarm nieszczelności w systemie, - alarm niedrożności systemu, - przypomnienie terminu wymaganego serwisowania | TAK, podać |  | –
17 | ekran dotykowy z językiem polskim, umożliwiający sterowanie urządzeniem, z instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość ustawienia blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów lub wyłączeniem | TAK |  | –
18 | opcjonalna możliwość zaprogramowania ustawienia terapii według rodzaju rany - ułatwienie konfiguracji | TAK |  | –
19 | wbudowana pamięć, pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowane porty min. USB, SD card, umożliwiające eksport zapisanych danych prowadzonej terapii | TAK, podać |  | –
20 | system kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie | TAK, podać |  | –
21 | funkcja dziennika, umożliwiająca rejestrowanie, min.: liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika | TAK, podać [GB] |  | –
22 | funkcja usprawniająca wykrywanie nieszczelności w układzie, prowadzących do utraty ciśnienia | TAK, podać |  | –
23 | funkcja kontroli: napełniania, cyklu i nasiąkania | TAK, podać |  | –
24 | funkcja obrazowania ran, ułatwiająca rejestrowanie pacjenta | TAK, podać |  | –
25 | funkcja trybu nocnego (przyciemnienie ekranu), wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się ponownie automatycznie po około 2 minutach) | TAK, podać |  | –
26 | funkcja blokady ekranu | TAK |  | –
27 | wbudowane dedykowane uchwyty: na powieszenia zbiornika, worka lub kroplówki z płynem do płukania, przenoszenia urządzenia, mocowania urządzenia na stojaku lub ramie łóżka | TAK |  | –
28 | możliwość podłączenia zbiorników o różnych pojemnościach, min.: 300 ml, 500 ml i 1000 ml | TAK |  | –
29 | skuteczność terapii potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi, dostarczyć przy dostawie wyniki min. 3 badań | TAK |  | –
30 | w ramach oferty Wykonawca dostarczy wraz z oferowanymi dwoma urządzeniami, min. 10 zestawów - dedykowany sterylny kanister z żelem z drenem, zaciskiem, złączem, o pojemności 500 ml - przeznaczonych do używania z oferowanym w pakiecie modelem urządzenia | TAK, podać model/ nr katalogowy zestawu |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
31 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
32 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
33 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
35 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
36 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
37 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
38 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
39 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
40 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –

## Pakiet VIII
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
| PAKIET VIII - Doposażenie laboratorium |  | CPV: 3800000-5
1. Mieszadło laboratoryjne rolkowe - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | mieszadło hematologiczne rolkowe | TAK |  | –
6 | ilość rolek - 10 sztuk | TAK, podać |  | –
7 | użytkowa długość rolek, min. 330 [mm] | TAK, podać |  | [1,3]
8 | możliwość wyjęcia rolek | TAK |  | –
9 | regulowana prędkość, zakres min. 10 - 70 [obr/min} | TAK, podać |  | [1,2]
10 | rodzaj ruchu, min. synchroniczne kołysanie z obrotowym ruchem rolek | TAK, podać |  | –
11 | wymiary gabarytowe, max. (dł. x sze. x wys.) 360 x 500 x 110 [mm] | TAK, podać |  | –
12 | maksymalne obciążenie, min. 5 [kg] | TAK, podać |  | [1,2]
Warunki gwarancji i serwisu
13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
14 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
15 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
16 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
17 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
18 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
19 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
20 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
2. Chłodziarka medyczna - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | chłodziarka laboratoryjna o pojemności netto, min. 130 [l] | TAK, podać |  | [1,3]
6 | zakres temperatury, min. +3 do +16 [°C] | TAK, podać |  | [1,2]
7 | poziom głośności, max. 47 [dB(A)] | TAK, podać |  | –
8 | dynamiczny system chłodzenia | TAK |  | –
9 | automatyczne odszranianie | TAK |  | –
10 | fluktuacja, max. 5 [°C] | TAK, podać |  | [2,1]
11 | obudowa wykonana ze stali w kolorze białym | TAK |  | –
12 | drzwi wykonane ze szkła izolacyjnego | TAK |  | –
13 | wnętrze chłodziarki wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  | –
14 | sterowanie elektroniczne za pomocą 7-segmentowego, zewnętrznego wyświetlacza LEDz przyciskami | TAK |  | –
15 | dźwiękowy oraz optyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | TAK |  | –
16 | złącze beznapięciowe | TAK |  | –
17 | alarm braku zasilania | TAK |  | –
18 | wewnętrzne, górne oświetlenie LED włączane oddzielnie | TAK |  | –
19 | uchwyt drążkowy z wbudowaną mechaniką otwierania drzwi | TAK |  | –
20 | regulowane półki z rusztem wykonanym z materiału sztucznego, o powierzchni użytkowej, min. (szer. x dł.) 440 x 420 [mm] - 3 sztuki | TAK, podać |  | –
21 | maksymalne obciążenie półek, min. 45 [kg] | TAK, podać |  | [1,2]
22 | mechaniczny zamek | TAK |  | –
23 | masa netto, max. 45 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
24 | wymiary zewnętrze, max. (szer. x dł. x wys.) 605x620x820 [mm] | TAK, podać |  | –
25 | wymiary wewnętrze, min. (szer. x dł. x wys.) 440x430x670 [mm] | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
27 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
29 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
33 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
3. Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | zakres temperatury, min. -40 do -86 [°C] | TAK, podać |  | –
6 | pojemność netto, min. 230 [l] | TAK, podać |  | [1,2]
7 | wymiary zewnętrze, max. (szer. x gł. x wys.) 785x1100x2000 [mm] | TAK, podać |  | –
8 | wymiary wewnętrze, min. (szer. x dł. x wys.) 460x500x1300 [mm] | TAK, podać |  | –
9 | wnętrze zamrażarki wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  | –
10 | warstwa izolacyjna, grubość min. 120 [mm] | TAK, podać |  | –
11 | układ chłodniczy kaskadowy | TAK |  | –
12 | drzwi pełne, prawostronne | TAK |  | –
13 | wewnętrzne drzwi izolowane ograniczające starty ciepła w czasie otwarcia, min. 4 szt. | TAK, podać |  | –
14 | elektroniczny sterownik temperatury z dotykowym wyświetlaczem, min. 7 [cali], umiejscowiony na drzwiach , posiadający wbudowany system rejestracji temperatury i parametrów pracy urządzenia | TAK, podać |  | [1,2]
15 | możliwość zmiany nastawy temperatury | TAK |  | –
16 | uchwyt boczny z wbudowanym zamkiem | TAK |  | –
17 | alarmy, min. przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury, otwartych drzwi, zabrudzenia skraplacza, czujnika temperatury, uszkodzenia sprężarki, zaniku zasilania | TAK |  | –
18 | bateryjne podtrzymanie alarmów | TAK |  | –
19 | wyjście alarmu zewnętrznego - styk bezpotencjałowy | TAK |  | –
20 | ruchome półki perforowane z blachy - 2 szt | TAK |  | –
21 | stała półka perforowana z blachy - 1 szt | TAK |  | –
22 | otwory walidacyjne - 8 szt | TAK |  | –
23 | urządzenie posiadające 4 szt kółek, w tym min. 2 szt. posiadające hamulec | TAK, podać |  | –
24 | automatyczny zawór dekompresyjny | TAK |  | –
25 | manualny zawór dekompresyjny | TAK |  | –
26 | łatwy dostęp do skraplacza | TAK |  | –
27 | poziom głośności, max 55 [dB(A)] | TAK, podać |  | [3,1]
28 | wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
29 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
30 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
31 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
32 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
33 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
34 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
35 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
36 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
4. Wytrząsarka laboratoryjna - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie laboratoryjne do mieszania oraz zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów | TAK |  | –
6 | urządzenie przystosowane do probówek, min. od 0,2 do 50 [mL] | TAK |  | –
7 | zakres prędkości obrotów, min. 500-3000 [obr./min] | TAK, podać |  | [1,3]
8 | tryb pracy ciągłej oraz impulsowej | TAK |  | –
9 | obciążenie maksymalne, min. 30 [g] | TAK, podać |  | –
10 | średnica ruchu 4 [mm] ± 1 [mm] | TAK, podać |  | –
11 | wymiary, max. (szer. x gł. x wys.) 100 x 150 x 80 | TAK, podać |  | –
12 | waga, max. 1 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
13 | pobór mocy, max. 4 [W] | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
15 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
17 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
18 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
19 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
20 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
21 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
5. Wytrząsarka laboratoryjna z czujnikiem podczerwieni - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie laboratoryjne do mieszania oraz zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów | TAK |  | –
6 | urządzenie wyposażone w czujnik na podczerwień aktywujący automatycznie stolik po zbliżeniu dłoni | TAK |  | –
7 | zakres prędkości obrotów, min. 0-3000 [obr./min] | TAK, podać |  | [1,2]
8 | tryb pracy ciągłej oraz z czujnikiem podczerwieni | TAK |  | –
9 | obciążenie maksymalne, min. 150 [g] | TAK, podać |  | [1,2]
10 | amplituda, 4 [mm] ± 1 [mm] | TAK, podać |  | –
11 | wymiary, max. (szer. x gł. x wys.) 200 x 100 x 220 | TAK, podać |  | –
12 | waga, max. 2,5 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
13 | pobór mocy, max. 15 [W] | TAK, podać |  | –
14 | klasa ochrony, min. IP 42 | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
16 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
17 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
18 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
19 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
20 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
21 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
22 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
6. Miniwirówka - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie nablatowe przeznaczone do pracy w laboratorium | TAK |  | –
6 | zakres prędkości wirowania do próbek, min. 1000 - 14500 [obr./min] | TAK, podać |  | [1,3]
7 | przyśpieszenie, min. 50 - 12400 [x g] | TAK, podać |  | –
8 | rozdzielczość ustawiania, max. 100 [obr.min] | TAK, podać |  | –
9 | wyświetlacz LCD | TAK |  | –
10 | jednoczesne i rzeczywiste wyświetlanie, min.: czasu wirowania, wartości ustawionych i rzeczywistej prędkości, względną siłę odśrodkową | TAK |  | –
11 | cyfrowe ustawianie czasu w zakresie, min. 15 - 1800 [s] | TAK, podać |  | [1,2]
12 | stały przepływ powietrza wokół rotora | TAK |  | –
13 | diagnostyka niewyważonego rotora (automatyczne zatrzymanie urządzenia, komunikat na wyświetlaczu) | TAK |  | –
14 | wymiary (szer. x gł. x wys.) max. 200 x 250 x 130 [mm] | TAK, podać |  | –
15 | waga, max. 3,5 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
16 | pobór mocy, max. 60 [W] | TAK, podać |  | –
17 | adapter na 12 sztuk probówek | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
19 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
20 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
21 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
22 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
23 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
24 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
25 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
7. Dygestorium - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | komora nastołowa przystosowana do prac laboratoryjnych | TAK |  | –
6 | wymiary zewnętrzne, max. (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 1200 [mm] | TAK, podać |  | –
7 | ściany boczne wykonane ze szkła bezpiecznego VSG lub równoważnego materiału, w ramie wykonanej z anodyzowanego aluminium | TAK |  | –
8 | ściana tylna wykonana ze spienionego PVC o grubości, min. 20 [mm] | TAK, podać |  | –
9 | okno wykonane w ramie stalowej malowanej farbą chemoodporną | TAK |  | –
10 | system zapobiegający niekontrolowanemu spadkowi okna | TAK |  | –
11 | hartowana szyba w oknie | TAK |  | –
12 | możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągu w czystości | TAK |  | –
13 | krócieć wentylacyjny o średnicy 160 [mm] ± 5 [mm] | TAK, podać |  | –
14 | okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego | TAK |  | –
15 | oświetlenie znajdujące się poza obrębem komory roboczej | TAK |  | –
16 | komora wyposażona w stelaż o wymiarach, max. (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 900 [mm], wykonany z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości wyposażony w min. dwa gniazda elektryczne (230V / 16A), umieszczone na przednim panelu | TAK, podać |  | –
17 | blat roboczy wykonany z ceramiki technicznej wielkogabarytowej lub materiału równoważnego | TAK, podać |  | –
18 | czujnik przepływu powietrza posiadający kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej | TAK |  | –
19 | alarm zbyt wysoko podniesionego okna | TAK |  | –
20 | sterowanie oświetleniem dygestorium | TAK |  | –
21 | urządzenie wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
23 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
25 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
29 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –

## Pakiet IX
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET IX - Wózki, stoliki, parawany, taborety, kosze |  |  | CPV: 33190000-8
1. Wózek anestezjologiczny - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie: |  | TAK
5 | _1x odcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem | TAK |  | –
6 | _1x poj. na zużyte igły | TAK |  | –
7 | _1x kosz kolanowy o poj. wiadra 8L | TAK |  | –
8 | _5x zestaw przestawnych podziałek z ABS do szuflady dzielące jej przestrzeń na 9 pól | TAK |  | –
9 | _1x zamek centralny | TAK |  | –
10 | _szafka z 5 szufladami: wysokość frontów: 2x97mm, 1x156, 2x175 mm ± 5 mm | TAK, podać |  | –
Wykonanie:
11 | _szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało | TAK |  | –
12 | _front lakierowany na kolor wg palety RAL wzornik (kolory do określenia przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
13 | _prowadnice szuflad z samodociągiem | TAK |  | –
14 | _korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  | –
15 | _podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało z odbojami | TAK |  | –
16 | _koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  | [1,2]
17 | _uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej | TAK |  | –
Wymiary:
18 | _całkowite wózka bez wyposażenia opcjonalnego min. 550x550x1000 [mm] | TAK, podać |  | –
19 | _wymiary szafki, min.: 500x500x805 mm | TAK, podać |  | –
20 | _Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: (przy wysokości frontów 2x97mm): 425x440x82 mm ± 20 mm (przy wysokości frontu 1x156mm): 425x440x141 mm ± 20 mm (przy wysokości frontów 2x175mm): 425x440x150 mm ± 20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, podać |  | –
21 | _podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  | –
Gwarancja:
22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
23 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
24 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
25 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
2. Stolik pod aparaturę typ 1 - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | _2 x półka | TAK |  | –
6 | _1 x szafka z 2 szufladami | TAK |  | –
7 | _3 x klips do przewodów | TAK |  | –
8 | _1 x listwa zasilająca | TAK |  | –
9 | _2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami | TAK |  | –
10 | _1 x wieszak na kroplówki | TAK |  | –
Wykonanie:
11 | _stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało | TAK |  | –
12 | _profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatów, szafki | TAK |  | –
13 | _kanały montażowe zaślepione maskownicą | TAK |  | –
14 | _półka, szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na biało | TAK |  | –
15 | _fronty szuflad ze ściętymi narożnikami malowane na wybrany kolor (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
16 | _podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym | TAK |  | –
17 | _wózek wyposażony w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego w tym dwa z blokadą | TAK |  | –
18 | _uchwyt do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  | –
Wymiary:
19 | _bez wyposażenia opcjonalnego: 550x435x900 mm, ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
20 | _wysokość frontu szuflad 2 x 130 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
21 | _wymiary półki 450 x 320 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
22 | _wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x270 mm ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
23 | _wymiary szafki: 450x320x284 mm ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
24 | _wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
25 | _koła o średnicy, min: 75 [mm] | TAK, podać |  | [1,2]
Gwarancja:
26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
27 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
28 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
29 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
3. Stolik pod aparaturę typ 2 - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | _3 x klips do przewodów | TAK |  | –
6 | _1 x listwa zasilająca | TAK |  | –
7 | _2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami | TAK |  | –
8 | _2 x szuflada | TAK |  | –
9 | _1 x półka | TAK |  | –
Wykonanie:
10 | _stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało | TAK |  | –
11 | _profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatów, szafki | TAK |  | –
12 | _kanały montażowe zaślepione maskownicą | TAK |  | –
13 | _półka, szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na biało | TAK |  | –
14 | _fronty szuflad ze ściętymi narożnikami malowane na wybrany kolor (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
15 | _podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, | TAK |  | –
16 | _wózek wyposażony w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego w tym dwa z blokadą | TAK |  | –
Wymiary:
17 | _bez wyposażenia opcjonalnego: 550x435x900 mm ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
18 | _wymiary półki 450 x 320 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
19 | _wymiary szuflady 450 x 320 x 155 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
20 | _wymiary powierzchni użytkowej półki: 400x270 mm ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
21 | _wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
22 | _koła o średnicy, min: 75 [mm] | TAK, podać |  | [1,2]
Gwarancja:
23 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
24 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
25 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
26 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
4. Wózek proceduralny - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | _szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x156 mm), | TAK |  | –
6 | _1 x blat stalowy wysuwany z przodu wózka 530x440 lakierowany proszkowo na biało | TAK |  | –
Wykonanie:
7 | _stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało | TAK |  | –
8 | _kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu | TAK |  | –
9 | _wózek wyposażony z 2 kanały montażowe po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych | TAK |  | –
10 | _blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm ± 5 mm | TAK |  | –
11 | _szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg potrzeb zamawiającego, prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki _wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK |  | –
12 | _podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym | TAK |  | –
13 | _wózek wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy, min. 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  | [1,2]
14 | _dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
Wymiary:
15 | _wymiary bez wyposażenia opcjonalnego: 700x560x1000 [mm] ± 20 mm | TAK, podać |  | –
16 | _wymiary szafki: 600x500x550 [mm] ± 20 mm | TAK, podać |  | –
17 | _wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 [mm] ± 20 mm | TAK, podać |  | –
18 | _wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145 [mm] ± 20 mm | TAK, podać |  | –
19 | _wymiary blatu: 600x500 [mm] ± 20 mm | TAK, podać |  | –
Gwarancja:
20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
21 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
22 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
23 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
5. Stolik oddziałowy typ 1 - 4 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | _1 x blat | TAK |  | –
6 | _1 x półka | TAK |  | –
7 | _2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami | TAK |  | –
8 | _1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, | TAK |  | –
9 | _1 x kosz kolanowy na odpady o poj. wiaderka 8L | TAK |  | –
Wykonanie:
10 | _stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało | TAK |  | –
11 | _stelaż wyposażony w uchwyt do prowadzenia stolika | TAK |  | –
12 | _kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu | TAK |  | –
13 | _wózek wyposażony z 2 kanały montażowe po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych | TAK |  | –
14 | _blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym, z przegłębieniem o wysokości min. 6 mm zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się | TAK |  | –
15 | _podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym | TAK |  | –
16 | _wózek wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy, min: 75 [mm] w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  | [1,2]
17 | _uchwyt do pojemnika na zużyte igły wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  | –
Wymiary:
18 | _bez wyposażenia dodatkowego (szer x gł x wys) 835x455x880 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
19 | _wysokość od podłoża do blatu 800 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
20 | _wymiary blatu górnego 740x410x10 [mm] ± 10% | TAK, podać |  | –
21 | _wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego 640x385 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
22 | _wymiary półki 655x410x10 [mm] ± 10% | TAK, podać |  | –
23 | _wymiary powierzchni użytkowej półki 630x385 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
Gwarancja:
24 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
25 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
26 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
27 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
6. Stolik oddziałowy typ 2 - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | 3 x kuweta | TAK |  | –
6 | 1 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi narożnikami przeznaczona do zamocowania kosza kolanowego na odpady | TAK |  | –
7 | 1 x koszyk na akcesoria mocowany bezpośrednio do stelaża stolika | TAK |  | –
8 | 1 x kosz kolanowy na odpady o poj. wiaderka 8L | TAK |  | –
9 | 4 x koła w tym przynajmniej 2 z blokadą | TAK |  | –
10 | 1 x koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  | –
Wykonanie:
11 | _stelaż z profilu aluminiowo-stalowy lakierowanego proszkowo na biało | TAK |  | –
12 | _kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek, | TAK |  | –
13 | _uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji | TAK |  | –
14 | _wózek wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
15 | _kosz kolanowy wykonany z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
16 | _kuwety wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
17 | _koła w obudowie stalowej ocynkowanej | TAK |  | –
18 | _stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym | TAK |  | –
Wymiary:
19 | _wymiary całkowite: (szer x gł x wys) 680x430x890 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
20 | _wymiary kuwety 395 x 325 x 65 [mm] ± 20 [mm] | TAK, podać |  | –
21 | _wymiary kółek, min. 75 [mm] | TAK, podać |  | [1,2]
22 | _wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm | TAK, podać |  | –
Gwarancja:
23 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
24 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
25 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
26 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
7. Parawan mobilny - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wykonanie:
5 | _solidna konstrukcja zapewniająca stabilność nawet przy pełnym rozłożeniu | TAK |  | –
6 | _stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały | TAK |  | –
7 | _parawan wyposażony w 6 kołek w obudowie stalowej ocynkowanej przynajmniej 2 z blokadą | TAK |  | –
8 | _parawan z możliwością składania każdego skrzydła dla łatwego przechowywania i transportu | TAK |  | –
9 | _wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
Wymiary:
10 | _3x700x1700 [mm] [szerokość skrzydła x wysokość] ± 50 [mm] | TAK, podać |  | –
11 | _szerokość podstawy - 450 [mm] ± 50 [mm] | TAK, podać |  | –
12 | _kółka o średnicy 50 mm ± 10 [mm] | TAK, podać |  | –
Gwarancja:
13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
14 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
15 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
16 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
8. Parawan teleskopowy z zasłoną - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wykonanie:
5 | _w całości wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium o wysokiej odporności na korozję | TAK |  | –
6 | _wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych, wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w uchwyty _zasłonki, mocowany do ściany za pomocą kołków | TAK |  | –
7 | _zasłonka wykonana z materiału - poliester z wodoodporną powłoką - w kolorze (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
Wymiary:
8 | _długość w stanie złożonym: 700 mm, ± 10 [mm] | TAK, podać |  | –
9 | _długość w stanie rozłożonym: 2000 mm ± 10 [mm] | TAK, podać |  | –
10 | _regulacja wysięgnika w poziomie w zakresie: 180º | TAK |  | –
Gwarancja:
11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
12 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
13 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
14 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
9. Stolik Mayo - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | blat wyposażony w blokadę obrotu | TAK |  | –
6 | podstawa stolika wyposażona w 3 pojedyncze kółka przynajmniej w 2 kółka z blokadą | TAK |  | –
Wykonanie:
7 | stolik wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej, zapewniającej trwałość i odporność na korozję | TAK |  | –
8 | konstrukcja solidna, stabilna rama z wytrzymałych profili | TAK |  | –
9 | blat stolika wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na korozję i łatwego do dezynfekcji, z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360°, z blokadą obrotu, wysokość regulowana | TAK |  | –
10 | blat z hydraulicznie regulowaną wysokością za pomocą pedału nożnego | TAK |  | –
Wymiary:
11 | wymiary blatu 750 mm (długość) x 500 mm (szerokość) ± 20 mm | TAK, podać |  | –
12 | wymiary całkowite 750 mm (długość) x 500 mm (szerokość) x 95 mm-132 mm (wysokość) ± 20 mm | TAK, podać |  | –
13 | regulacja blatu w zakresie, min.: 950-1320 mm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | kółka o średnicy, min.: 750 mm | TAK, podać |  | [1,2]
Gwarancja:
15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
16 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
17 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
18 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
10. Taboret medyczny typ 1 - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | taboret wyposażony w regulowane oparcie | TAK |  | –
6 | taboret wyposażony w 5 kółek (w tym przynajmniej dwa z blokadą) | TAK |  | –
7 | taboret wyposażony w obręcz pod nogi |  |  | –
8 | wysokość siedziska regulowana pneumatyczne za pomocą dźwigni ręcznej | TAK |  | –
Wykonanie:
9 | taboret obrotowy | TAK |  | –
10 | taboret medyczny obrotowy na pięcioramiennej podstawie ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażonej w kółka | TAK |  | –
11 | kółka znajdują się w obudowie stalowej ocynkowanej | TAK |  | –
12 | siedzisko i oparcie tapicerowane, min. 15 kolorów (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
Wymiary:
13 | regulacja wysokości siedziska w zakresie, min. 480–600 mm | TAK, podać |  | [1,2]
14 | średnica podstawy: 600 ± 20 mm | TAK, podać |  | –
15 | regulacja wysokości oparcia w zakresie, min.: 120 mm | TAK, podać |  | [1,2]
16 | kółka o średnicy, min. 50 mm | TAK, podać |  | [1,2]
Gwarancja: |  |  |  | –
17 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
18 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
19 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
20 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
11. Taboret medyczny typ 2 - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | taboret wyposażony w regulowane oparcie | TAK |  | –
6 | taboret wyposażony w 5 kółek (w tym przynajmniej dwa z blokadą) | TAK |  | –
7 | taboret wyposażony w obręcz pod nogi
8 | wysokość siedziska regulowana pneumatyczne za pomocą dźwigni ręcznej | TAK |  | –
Wykonanie:
9 | taboret obrotowy | TAK |  | –
10 | taboret medyczny obrotowy na pięcioramiennej podstawie ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażonej w kółka | TAK |  | –
11 | kółka znajdują się w obudowie stalowej ocynkowanej | TAK |  | –
12 | siedzisko i oparcie tapicerowane, min. 15 kolorów (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
Wymiary:
13 | średnica podstawy: 600 ± 20 mm | TAK, podać |  | –
14 | regulacja wysokości oparcia w zakresie, min.: 120 mm | TAK, podać |  | [1,2]
15 | kółka o średnicy, min. 50 mm | TAK, podać |  | [1,2]
16 | wysokość siedziska regulowana w zakresie, min. 550–670 mm | TAK, podać |  | [1,2]
Gwarancja:
17 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
18 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
19 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
20 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
12. Taboret medyczny typ 3 - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | taboret wyposażony w obręcz pod nogi | TAK |  | –
6 | taboret wyposażony w oparcie | TAK |  | –
7 | taboret wyposażony w 5 kółek (w tym przynajmniej dwa z blokadą) | TAK |  | –
8 | taboret wyposażony w pięcioramienną podstawę | TAK |  | –
9 | wysokość siedziska regulowana w zakresie, min. 480–600 mm | TAK, podać |  | [1,2]
Wykonanie:
10 | taboret obrotowy | TAK |  | –
11 | taboret medyczny obrotowy na pięcioramiennej podstawie ze stali kwasoodpornej | TAK |  | –
12 | kółka znajdują się w obudowie stalowej ocynkowanej | TAK |  | –
13 | wysokość siedziska regulowana pneumatycznie dźwignią ręczną | TAK |  | –
14 | siedzisko i oparcie tapicerowane, min. 15 kolorów (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
Wymiary:
15 | średnica siedziska: 350 mm ± 20 mm | TAK, podać |  | –
16 | średnica podstawy: 600 mm ± 20 mm | TAK, podać |  | –
17 | wysokość oparcia regulowana, min.: 120 mm | TAK, podać |  | [1,2]
18 | kółka o średnicy min. 50 mm | TAK, podać |  | [1,2]
Gwarancja:
19 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
20 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
21 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
22 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
13. Taboret medyczny typ 4 - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie:
5 | taboret medyczny obrotowy na chromowanej pięcioramiennej podstawie wyposażonej w kółka | TAK |  | –
6 | siedzisko tapicerowane, min. 15 kolorów (kolorystka do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
7 | taboret wyposażony w pięcioramienną podstawę | TAK |  | –
8 | taboret wyposażony w 5 kółek (w tym przynajmniej dwa z blokadą) | TAK |  | –
9 | wysokość siedziska regulowana pneumatycznie dźwignią ręczną | TAK |  | –
Wykonanie:
10 | podstawa chromowana na pięcioramiennej podstawie wyposażonej w kółka | TAK |  | –
11 | kółka wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
Wymiary:
12 | średnica podstawy: 640 ± 20 mm | TAK, podać |  | –
13 | średnica siedziska: 350 mm ± 20 mm | TAK, podać |  | –
13 | kółkach o średnicy, min. 50 mm (w tym dwa z blokadą) | TAK, podać |  | [1,2]
14 | wysokość oparcia regulowana, min. : 120 mm | TAK, podać |  | [1,2]
15 | wysokość siedziska regulowana w zakresie, min. 425–545 mm | TAK, podać |  | [1,2]
Gwarancja:
16 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
19 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
14. Kosz na odpady typ 1 - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | pojemność kosza 60-80 litrów | TAK |  | –
6 | konstrukcja solidna, stabilna z wytrzymałych profili | TAK |  | –
7 | pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem; pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | TAK |  | –
8 | kosz mobilny posiadający 4 kółka obrotowe w tym co najmniej 2 kółka wyposażone w hamulce blokujące, zapewniające stabilność podczas użytkowania | TAK |  | –
9 | kółka o średnicy, min.: 50 [mm] | TAK, podać |  | [1,2]
10 | wymiary wózka: 390x410x680 mm (szerokość x głębokość x wysokość) ± 20 mm | TAK, podać |  | –
11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
12 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
13 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
14 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
15. Kosz kolanowy typ 2 - 14 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | kosz otwierany za pomocą kolana | TAK |  | –
6 | Mocowanie kosza: |  |  | –
7 | za pomocą 2 aluminiowych kostek w formie bryły z anodowanego aluminium o wymiarach 54x40mm | TAK |  | –
8 | kosz mocowany do szyny 10x25mm EUROSTANDARD oraz 10x30 [mm] MODUR za pomocą śruby dociskowej M6x25 [mm] | TAK |  | –
9 | kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki chemiczne | TAK |  | –
10 | powierzchnia gładka, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  | –
11 | pojemność wkładu: 8 [L] ± 0,5 [L] | TAK, podać |  | –
12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
13 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
14 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
15 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
16. Kosz na odpady typ 3 - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | kosz z klapką uchylną | TAK |  | –
6 | Mocowanie kosza: | TAK |  | –
7 | kosz mocowany do szyny 10x25mm EUROSTANDARD | TAK |  | –
8 | kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki chemiczne | TAK |  | –
9 | powierzchnia gładka, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  | –
10 | pojemność wkładu: 9 [L] ± 0,5 [L] | TAK, podać |  | –
11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
12 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
13 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
14 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
17. Kosz na cewniki - 20 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | mocowany za pomocą albuminowej kostki w formie bryły z anodowanego aluminium o wymiarach 54x40mm | TAK |  | –
6 | kosz mocowany do szyny 10x25mm EUROSTANDARD oraz 10x30 [mm] MODUR za pomocą śruby dociskowej M6x25 [mm] | TAK |  | –
7 | średnica drutu kosza 2 mm ± 0,5 [mm] | TAK |  | –
8 | kosz wykonany ze stali nierdzewnej klasy medycznej | TAK |  | –
9 | wymiary koszyka: 115x115x500 mm ± 10 [mm] | TAK, podać |  | –
10 | maksymalne obciążenie, min. 2 kg | TAK, podać |  | [1,2]
11 | waga kosza: 0,45 kg ± 0,10 [kg] | TAK, podać |  | –
12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
13 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
14 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
15 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –

## Pakiet X
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET X - Szafa na leki - 1 sztuka |  |  | CPV: 33192000-2
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | szafa wykonana z uszlachetnionej, wytrzymałej, odpornej na zarysowania i uszkodzenia płyty melaminowanej do wyboru z 10 dostępnych kolorów (kolorystyka do wyboru przez zamawiającego przed dostawą) | TAK |  | –
6 | szafa lekowa wykonana z płyty melaminowanej, z podwójnymi drzwiami, bez konieczności wykonania wypełnienia usztywniająco-wygłuszającego. | TAK |  | –
7 | powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi | TAK/nie |  | 1/0
8 | wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu | TAK |  | –
9 | szafa lekowa, której drzwi składają się z dwóch skrzydeł wykonanych z płyty melaminowanej, szczelnych, z uszczelką, zamykane na zamek. | TAK |  | –
10 | szafa usadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla i wyposażone w regulację wysokości | TAK |  | –
11 | szafa lekowa na której drzwiach od strony wewnętrznej znajdują się modułowe organizery w kolorze białym wykonane z tworzywa, o ergonomicznym kształcie, nie wymagające zastosowania zabezpieczeń przed wypadnięciem | TAK |  | –
12 | szafa lekowa wewnętrze której znajdują się 2 organizery w kolorze białym, o ergonomicznej głębokości | TAK |  | –
13 | moduł osadzony na obrotowej osi przebiegającej wzdłuż jednego boku, z możliwością obrotu i dostępu do strony wewnętrznej po otworzeniu drzwi szafy | TAK |  | –
14 | szafa lekowa z półkami o innej funkcjonalnej głębokości, która pozwala na umieszczenie na nich sejfu. Sejf zamykany na klucz | TAK |  | –
15 | wymiary zewnętrzne szafy (dł. x szer. x wys.): 1000 x 600 x 2000 mm ± 20 [mm] | TAK |  | –
16 | szafa lekowa o ergonomicznych wymiarach panelu, dostosowanych do wymiarów szafy | TAK |  | –
17 | na moduł składają się kieszenie - zamknięte półki, położone jedna nad drugą w ilościach i wymiarach użytkowych (ilość półek 9 szt.) | TAK |  | –
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
19 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
20 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
21 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –

## Pakiet XI
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET XI - Termometr bezdotykowy - 20 sztuk |  |  | CPV: 38412000-6
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | typ termometru bezdotykowy | TAK |  | –
6 | wymiary: 160 mm x 45 mm x 45 mm ±10 [mm] | TAK, podać |  | –
7 | waga, max. 100 g (bez baterii) | TAK, podać |  | [2,1]
8 | rozdzielczość ekranu: 0,1°C | TAK |  | –
9 | dokładność pomiaru: ±0,2°C (dla zakresu 36°C do 39°C), ±0,3°C (dla pozostałych zakresów) | TAK, podać |  | –
10 | zakres temperatury: 1°C do 55°C (dla ciała), 0°C do 80°C (dla powierzchni) | TAK, podać |  | –
11 | projekcja temperatury: projekcja wartości temperatury na czoło lub innej powierzchni | TAK |  | –
12 | podświetlany wyświetlacz: wielokolorowy wyświetlacz LCD dla łatwego odczytu wyników | TAK |  | –
13 | rodzaj baterii: 4x AAA 1.5V (dołączone do zestawu) | TAK |  | –
14 | tryb kalibracji: automatyczna kalibracja zapewniająca dokładność pomiaru | TAK |  | –
15 | termometr wyposażony w systemy AQCS i MQCS | TAK |  | –
16 | czas pomiaru, max. 0,6 [s] | TAK, podać |  | –
17 | czas pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami: <2 sekundy | TAK, podać |  | –
18 | sygnał dźwiękowy po przekroczeniu 38 °C | TAK |  | –
19 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
20 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –

## Pakiet XII
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET XII - Kable do stymulatorów - 10 sztuk |  |  | CPV: 33162000-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | kabel kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami np.: stymulatorem elektrofizjologicznym Biotronik | TAK |  | –
6 | kabel posiadający złączki typu "aligator", piny izolowane grubość max [2mm], model: PK-82, producent: Biotronik lub produkt równoważny we wszystkich powyższych parametrach. | TAK |  | –
6 | całkowita długość kabla min. 1,5 [m] | TAK, podać |  | [1,2]
7 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
8 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –

## Pakiet XIII
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET XIII - Drobny sprzęt medyczny |  |  | CPV: 33190000-8
1. Wózek sanitarno-prysznicowy - 5 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | zastosowanie wózka: pod prysznic | TAK |  | –
5 | waga całkowita 6,5 kg ± 0,5 [kg] | TAK, podać |  | –
6 | maksymalne obciążenie, min. 110 kg | TAK, podać |  | [1,2]
Wymiary:
7 | _głębokość siedziska 40 cm ± 3,0 [cm] | TAK, podać |  | –
8 | _wysokość całkowita 96 cm ± 3,0 [cm] | TAK, podać |  | –
9 | _wysokość siedziska 52 cm ± 3,0 [cm] | TAK, podać |  | –
10 | _szerokość między podłokietnikami 50 cm | TAK, podać |  | –
11 | _odległość między kółkami 78x56 cm | TAK, podać |  | –
12 | _kółka o średnicy min. 12 cm | TAK, podać |  | –
Wykonanie: |  |  |  | –
13 | rama wózka wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium, odporna na korozję | TAK |  | –
14 | siedzisko wykonane z PCV z wycięciem w kształcie litery U, wyjmowane lub składane dla ułatwienia czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  | –
15 | podłokietniki miękkie, uchylne, aby ułatwić transfer pacjenta | TAK |  | –
16 | podnóżek wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, odporna na korozję regulowany | TAK |  | –
17 | konstrukcja umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję wózka. | TAK |  | –
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
19 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
20 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
21 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
2. Wózek Oddziałowy - 3 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie: |  |  |  | –
5 | _3 x kuweta | TAK |  | –
6 | _1 x koszyk na akcesoria | TAK |  | –
7 | _1 x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną | TAK |  | –
8 | _1 x wygodny uchwyt do prowadzenia wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm | TAK |  | –
Wykonanie: |  |  |  | –
9 | _stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej , w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika, stanowiącym zintegrowany element konstrukcji | TAK |  | –
10 | _stelaż wyposażony w kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  | –
11 | _wózek posiada 4 kółka w obudowie stalowej ocynkowanej przynajmniej 2 z blokadą | TAK |  | –
12 | _kuweta wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
13 | _koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  | –
14 | _stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym | TAK |  | –
Wymiary: |  |  |  | –
15 | _wymiary całkowite: 680x430x890 mm ± 20 mm | TAK, podać |  | –
16 | _wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm (szerokość x głębokość x wysokość) ± 20 mm | TAK, podać |  | –
17 | _kuweta 395x325x65 mm | TAK, podać |  | –
18 | _koszyk na akcesoria 295x95x85mm | TAK, podać |  | –
19 | _koła o średnicy min. 75 mm | TAK, podać |  | –
20 | _uchwyt o przekroju 20x20 mm ± 2 mm | TAK, podać |  | –
21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
22 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
23 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
3. Taśmy do ćwiczeń oporowych - 10 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | taśmy do ćwiczeń oporowych, lateksowe typu Thera-Band: zielone - opór mocny, długość, min. 45,5 [m] - 2szt. niebieskie - opór bardzo mocny, długość, min. 45,5 [m] - 2 szt. czerwone - opór średnio mocny, długość, min. 45,5 [m] - 2 szt. czarne - opór bardzo mocny, długość, min. 45,5 [m] - 2 szt. żółta - opór bardzo słaby, długość, min. 45,5 [m] - 2 szt. | TAK |  | –
6 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
7 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
4. Ciśnieniomierz elektroniczny - 20 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny wykorzystujący metodę pomiaru oscylometryczna oraz metodę Korotkowa | TAK |  | –
6 | duży, czytelny wyświetlacz, wskazujący jednocześnie mierzone wartości, min.: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe oraz tętno | TAK, podać |  | –
7 | zakres wskazań, min. 0÷300 [mmHg] | TAK, podać |  | [1,2]
8 | zakres pomiaru, min. ciśnienie skurczowe (SYS): 50 – 250 [mmHg], ciśnienie rozkurczowe (DIA): 40 – 160 [mmHg] | TAK, podać |  | –
9 | zakres wskazań tętna, min. 40-160 uderzeń/minutę | TAK, podać |  | [1,2]
10 | dokładność techniczna pomiaru min.: ciśnienie w mankiecie: +/- 3 [mmHg],tętno: +/– 5% wskazanej wartości | TAK, podać |  | –
11 | zasilanie bateryjne 1,5 V (AA/LR06) - do każdego ciśnieniomierza dołączony komplet baterii | TAK |  | –
12 | automatyczne pompowanie mankietu, ciśnienie pompowania: min. 140 mmHg | TAK, podać |  | –
13 | ciśnienie powietrza w mankiecie ustalane indywidualnie w zależności od ciśnienia skurczowego min. +30 [mmHg] | TAK, podać |  | –
14 | pojemność pamięci: min. 2 x 60 pomiarów i wartość średnia z 7 dni oraz całkowita średnia | TAK, podać |  | –
15 | do każdego aparatu dołączony w komplecie oryginalny mankiet szalowy z klamrą, obwód mankietu: mankiet standardowy dla ramienia o obwodzie 22 – 32 cm | TAK |  | –
16 | aparat umożliwiający wykrycie arytmii, wyposażony w graficzny alarm oznaczający zaburzenia rytmu serca | TAK |  | –
17 | prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku | TAK |  | –
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
19 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
5. Inhalator pneumatyczny - 15 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | inhalator do zastosowań klinicznych (dla klinik i szpitali) | TAK |  | –
6 | inhalator dla dzieci, dorosłych i osób starszych | TAK |  | –
7 | możliwość przenoszenia i transportu | TAK |  | –
8 | tryb pracy: praca ciągła | TAK |  | –
9 | typ kompresora: pneumatyczno-tłokowy | TAK |  | –
10 | inhalator wyposażony w pokrętło regulacji prędkości przepływu i wskaźnik ciśnienia | TAK |  | –
11 | zasilanie: 230 [V] ~/ 50 [Hz], 110 [V] ~/ 60 [Hz] | TAK |  | –
12 | klasa produktu: II | TAK |  | –
13 | ciśnienie maksymalne, min. 3,0 ± 0,5 [bar] | TAK, podać |  | –
14 | maksymalny przepływ powietrza, min. 14 [l/min.] | TAK, podać |  | [1,2]
15 | przepływ powietrza roboczy, min. 5 [l/min.] | TAK, podać |  | –
16 | szybkość inhalacji, min. 0,5 [l/min.] | TAK, podać |  | [1,2]
17 | rozmiar cząsteczek MMAD: 3 [μm] ± 1 [μm] | TAK, podać |  | –
18 | waga, max. 2,5 [kg] | TAK, podać |  | –
19 | poziom hałasu, max. 60 [dB] | TAK, podać |  | –
20 | pojemność nebulizatora, min. 7 [ml] | TAK, podać |  | –
21 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
22 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
6. Łóżko-fotel - 1 sztuka
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie: |  |  |  | –
5 | _kosz na pościel | TAK |  | –
6 | _4 kółka, przynajmniej dwa z blokadą, ułatwiające przemieszczanie łóżka-fotela | TAK |  | –
Wykonanie: |  |  |  | –
7 | _leże wykonane z siatki metalowej pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfekcyjne | TAK |  | –
8 | _łóżko wykonane jest w całości z kształtowników stalowych | TAK |  | –
9 | _materac leża wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek wypełniony pianką poliuretanową | TAK |  | –
10 | _solidna, stabilna, przystosowana do wielokrotnego składania i rozkładania | TAK |  | –
11 | _wysokiej jakości pianka tapicerska o odpowiedniej gęstości, zapewniająca komfort | TAK |  | –
12 | _odporna na plamy, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, dostępna w różnych kolorach | TAK |  | –
13 | _mechanizm składania/rozkładania intuicyjny umożliwiający bezproblemową obsługę | TAK |  | –
Wymiary: |  |  |  | –
14 | wersja złożona min. szer. 67 cm, wys. 97 cm, dł. 103 cm ± 2 cm | TAK, podać |  | –
15 | wersja rozłożona min. szer. 67 cm, wys. 36 cm, dł. 193 cm ± 2 cm | TAK, podać |  | –
16 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
7. Stojak do kroplówek - 5 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie: |  |  |  | –
5 | _w górnej części konstrukcji znajdują się haki wieszaków w ilości min: 4 szt | TAK, podać |  | –
6 | _podstawa stojaka jest wyposażona w 5 kółek (przynajmniej dwa z blokadą) | TAK |  | –
7 | _pokrętło do ustalania wysokości | TAK |  | –
Wykonanie: |  |  |  | –
8 | _podstawa stojaka chromowana | TAK |  | –
9 | _stojak wykonany jest ze stali nierdzewnej | TAK |  | –
10 | _stojak o budowie teleskopowej | TAK |  | –
11 | _pokrętło do ustalania wysokości wykonane z metalu | TAK |  | –
Wymiary: |  |  |  | –
12 | _wysokość: 128 cm - 223 cm ± 5 cm | TAK, podać |  | –
13 | _dopuszczalne obciążenie min.: 10 kg | TAK, podać |  | [1,2]
14 | _waga całkowita: 10 kg ± 2kg | TAK, podać |  | –
15 | _średnica podstawy: 70 cm ± 5 cm | TAK, podać |  | –
16 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
8. Wózek laboratoryjny - 3 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wyposażenie: |  |  |  | –
5 | _3 x półka | TAK |  | –
6 | _1 x szuflada zamontowana na górnej półce | TAK |  | –
7 | _1 x kosz na śmieci okrągły z pokrywką oraz uchwytem | TAK |  | –
8 | _wózek posiada 4 kółka wykonane z tworzywa sztucznego (przynajmniej dwa z blokadą) | TAK |  | –
9 | _półki wyposażone rant | TAK |  | –
Wykonanie: |  |  |  | –
10 | _ramę oraz uchwyt wykonano ze stali nierdzewnej | TAK |  | –
11 | _półki wykonane z tworzywa ABS | TAK |  | –
12 | _3 stron każdej półki zainstalowane boczne rurki zapobiegają zsunięciu się przewożonych przedmiotów z półki | TAK |  | –
13 | _kosz wykonany z tworzywa sztucznego | TAK |  | –
Wymiary: |  |  |  | –
14 | _półki o wymiarach 44 x 30 x 14 cm ± 2 cm | TAK, podać |  | –
15 | _szuflada o wymiarach 18 x 35 x 8 cm ± 2 cm | TAK, podać |  | –
16 | _całkowite obciążenie min: 30 kg | TAK, podać |  | [1,2]
17 | _wymiary wózka: 99 x 60,5 x 55 mm (wysokość x szerokość x wysokość) ± 10 mm | TAK, podać |  | –
18 | _waga wózka: 8kg ± 1 kg | TAK, podać |  | –
19 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
20 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
21 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
9. Przenośnik taśmowo - rolkowy - 3 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | przenośnik przeznaczony do transferu osoby bezwładnej, w pozycji leżącej | TAK |  | –
Wykonanie: |  |  |  | –
6 | _konstrukcja lekka i wykonana z materiału przeciwdrobnoustrojowego | TAK
7 | _wykonany z wytrzymałej i lekkiej ramy aluminiowej lub stali nierdzewnej | TAK |  | –
8 | _powierzchnia anodowana lub lakierowana proszkowo dla dodatkowej trwałości | TAK |  | –
9 | _powierzchnia gładka, zapobiegająca przywieraniu, zapewniająca łatwe przesuwanie pacjenta | TAK |  | –
10 | _rolki wykonane są z materiału skóropodobnego który zapewnia stabilizację | TAK |  | –
11 | _materiał wytrzymały na rozdarcia i odkształcenia oraz łatwy do czyszczenia. | TAK |  | –
12 | _przenośnik posiada 5 rolek na łożyskach ślizgowych | TAK |  | –
13 | _kolor niebieski | TAK |  | –
14 | _udźwig rolek min: 160kg | TAK, podać |  | [1,2]
Wymiary: |  |  |  | –
15 | _wymiar całkowity min: 720 x 395 mm | TAK, podać |  | –
16 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –

## Pakiet XIV
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
| PAKIET XIV - Pompa jednostrzykawkowa, anestetyczna - 8 sztuk |  |  | CPV: 33194110-0
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | pompy kompatybilne/współpracujące z posiadanymi stacjami dokującymi „ALARIS WORKSTATION” bez konieczności użycia innych akcesoriów, uchwytów, etc. | TAK |  | –
6 | zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, wymagany nie mniej niż IP 32 | TAK |  | –
7 | zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą | TAK |  | –
8 | zasilanie bateryjne | TAK |  | –
9 | bateria o krótkim czasie ładowania, poniżej 3 godz. do 90% | TAK |  | –
10 | czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 6 godzin | TAK, podać |  | [1,2]
11 | niezależny wskaźnik procesu ładowania akumulatora | TAK |  | –
12 | niezależny wskaźnik stanu naładowania akumulatora pompy wyświetlający poziom naładowania/rozładowania akumulatora. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, dlatego Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia jak i wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania /rozładowania akumulatora w trybie serwisowym | TAK |  | –
13 | wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o Ø 25mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów | TAK |  | –
14 | wbudowany, nie demontowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy | TAK |  | –
15 | zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej | TAK |  | –
16 | manualne mocowanie i wyjmowanie strzykawki w pompie | TAK |  | –
17 | montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK |  | –
18 | ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej | TAK |  | –
19 | wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK |  | –
20 | wbudowane gniazdo RS232 | TAK |  | –
21 | łączność Wi-Fi min. w standardach sieci: 802.11a (Wi-Fi 2), 802.11b (Wi-Fi 1), 802.11g (Wi-Fi 3), 802.11n (Wi-Fi 4) | TAK |  | –
22 | ciężar urządzenia w [kg] nie więcej niż 2,5 | TAK, podać |  | [2,1]
23 | duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia - min. 30% z każdej strony, o przekątnej min. 15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² | TAK |  | –
24 | historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 1500 zapisów w pełnym zakresie | TAK |  | –
25 | rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd 24 godzinnego rejestru objętości płynów podanych we wlewie | TAK |  | –
26 | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA
27 | praca ze strzykawkami o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK |  | –
28 | możliwość wyboru co najmniej 10 różnych producentów strzykawek i minimum 39 objętości wykalibrowanych strzykawek | TAK |  | –
29 | zakres szybkości przepływu w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 do 1200 ml/godz dla strzykawki 50 ml | TAK, podać |  | [1,2]
30 | zakres regulacji rozdzielczości dla szybkości przepływu w zakresie nie mniejszym niż od 0,01ml/h przy przepływach od 0,1ml/godz do 9,99 ml/h; 0,1ml/h przy przepływach od 10 – 99,9 ml/h; 1 ml/h przy przepływach 100 – 999 ml/h i 10 ml/h przy przepływie powyżej 1000 ml/h | TAK |  | –
31 | rejestracja objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0 do 9990 ml | TAK |  | –
32 | dokładność systemu przy szybkości 1 ml/godz i powyżej – ( ± 2% ) | TAK |  | –
33 | możliwość pracy pompy w co najmniej w następujących trybach : tylko szybkość dozowania w ml/godz; standardowy tryb TIVA; standardowy tryb TIVA z prognozowaniem TCI; tryb TCI kontrolowanym stężeniem w osoczu i/lub ośrodku efektorowym | TAK |  | –
34 | praca w trybie TCI dla dorosłych z min. następującymi modelami farmakokinetycznymi: | TAK |  | –
Alfentanyl (Maitre); Deksmedetomidyna (Hannivoort-Colin); Propofol 1% (Eleveld, Kataria, Marsh, Paedfusor, Schnider); Propofol 2% (Eleveld, Kataria, Marsh, Paedfusor, Schnider); Remifentanyl (Eleveld, Kim-Obara-Egan; Minto); Sulfentanyl (Gepts)
35 | praca w trybie TCI dla dzieci o ciężarze ciała od 5 kg | TAK |  | –
36 | praca w trybie TCI dla dzieci z min. następującymi modelami farmakokinetycznymi: | TAK |  | –
Propofol 1% (Eleveld, Kataria, Paedfusor); Propofol 2% (Eleveld, Kataria, Paedfusor)
37 | możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK |  | –
38 | tryb BOLUS ręczny lub automatyczny z podaniem dawki uderzeniowej w opcji TIVA bez zatrzymania infuzji w zakresie do 1200 ml/h | TAK |  | –
39 | funkcja K.V.O. z możliwością jej wyłączenia | TAK |  | –
40 | programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK |  | –
41 | funkcja wypełnienia drenu regulowana w zakresie szybkości od 100 do 500 ml/h i w zakresie objętości od 0.5 do 5 ml | TAK |  | –
42 | funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK |  | –
43 | biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami zabezpieczającymi twardymi i miękkimi minimum 1000 pozycji protokołów konfiguracji leków | TAK |  | –
44 | możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego | TAK |  | –
45 | wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie | TAK |  | –
46 | możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 18 znaków z dużymi literami | TAK |  | –
47 | wskaźnik wielkości okluzji, ustawianie granicy ciśnienia okluzji przed jak i w czasie infuzji bez jej przerywania, alarmy okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg – minimum 11 poziomów L0-L10 | TAK |  | –
48 | jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy min. 8 alfanumerycznych parametrów infuzji i stanu pompy min: | TAK |  | –
- typ i objętość zastosowanej strzykawki
- informacja o trwającej infuzji,
- informacja o wstrzymaniu infuzji,
- informacja o trybie KVO,
- informacja o typie zainstalowanej strzykawki,
- nazwa leku,
- szybkość podaży,
- objętość do podania,
- objętość podana,
- czas pozostały do końca infuzji,
- wybranego ciśnienia alarmu okluzji,
- ikona stanu naładowania baterii
49 | funkcja pozwalająca na zaprogramowanie parametrów pompy i na pozostawienie urządzenia w stanie czuwania: w trybie TCI w okresie minimum 60 minut, bez wyłączania urządzenia i bez aktywacji alarmu, z możliwością natychmiastowego uruchomienia. | TAK |  | –
50 | możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami połączenia z systemami zarządzania danych pacjentów (PDMS) oraz szpitalnymi systemami informatycznymi (HIS) | TAK |  | –
51 | ALARMY
52 | dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne) | TAK |  | –
53 | okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK |  | –
54 | bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresie od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego co odpowiada krótszemu czasowi | TAK |  | –
55 | końca infuzji, z regulowaną objętością, jak pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości | TAK |  | –
56 | o przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji | TAK |  | –
57 | złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK |  | –
58 | rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem | TAK |  | –
59 | rozładowania baterii | TAK |  | –
60 | limitu dla dawki | TAK |  | –
61 | limitu dla masy ciała pacjenta | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
62 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | –
63 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
64 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
65 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
66 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
67 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
68 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
69 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
70 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
71 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –