Załącznik nr 5.2 do SWZ

Nr sprawy Szp-241/ZP – 037/2024

(załącznik nr 3 do umowy)

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do hemodializy bez opcji pomiaru ciśnienia tętniczego – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |  |  |  |
| 1. | Aparat wyposażony w 1 pompę krwi | Tak |  |
| 2. | Programy pracy : hemodializa na dwie igły oraz opcja „jednoigłowa” tzw. click-clack | Tak |  |
| 3. | Funkcja profilowanie sodu, wodorowęglanu, ultrafiltracji, heparyny, temperatury niezależne od pozostałych parametrów | Tak |  |
| 4. | Funkcja profilowania ultrafiltracji z możliwością wyboru gotowych profili oraz tworzenia własnych - min. 10 profili automatycznych oraz do 20 profili własnych, | Tak |  |
| 5. | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | . Tak |  |
| 6. | Ustawienia aparatu poprzez czytelny, obrotowy, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali | Tak |  |
| 7. | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji | Tak |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania składów koncentratów do wyboru w trakcie przygotowania do zabiegu | Tak |  |
| 9. | Możliwość zaprogramowania typu dializatora do wyboru w trakcie przygotowania do zabiegu, | Tak |  |
| 10. | Wykonywanie hemodializy wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach kwaśnych, | Tak |  |
| 11. | Wytwarzanie dializatu dwuwęglanowego z suchego łądunku na zabieg HD | Tak |  |
| 12. | Możliwość przejścia przed zabiegiem jak i w trakcie z suchego ładunku dwuwęglanu na płynny i odwrotnie | Tak |  |
| 13. | 13. Regulowany przepływ dializatu w zakresie min. 300-800 ml/min | Tak |  |
| 14. | Test funkcjonalny aparatu przed rozpoczęciem zabiegu i kontrola poprawności działania w trakcie realizowanego zabiegu | Tak |  |
| 15. | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 50-600 ml/min, | Tak |  |
| 16. | Możliwość podania bolusa heparyny automatycznie lub ręcznie | Tak |  |
| 17. | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) - ,,sucha UF” bez przepływu dializatu. Możliwość automatycznego zaprogramowania | Tak |  |
| 18. | Minimum trzy czujniki ciśnienia krwi tj. tętniczy, żylny oraz dodatkowo przed dializatorem (wczesne wykrywanie skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia krwi tuż przed dializatorem), | Tak |  |
| 19. | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej, | Tak |  |
| 20. | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu, | Tak |  |
| 21. | Ustawienia aparatu poprzez czytelny, obrotowy, kolorowy monitor o średnicy minimum 15 cali, | Tak |  |
| 22. | Archiwizacja dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego min. z ostatnich 30 dni (przy założeniu 3 zabiegów dziennie), | Tak |  |
| 23. | Wtyk zasilania elektrycznego zgodny ze standardem CEE | Tak |  |
| 24. | Ssawki koncentratów dezynfekowane automatycznie w procesie dezynfekcji wraz z bagnetami | Tak |  |
| 25. | Dezynfekcja aparatu z identyfikacją środka dezynfekcyjnego (zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu),. | Tak |  |
| 26. | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego | Tak |  |
| 27. | Zasilanie awaryjne (min. 30 minut) . | Tak |  |
| 28. | Półka na opakowanie ze środkiem dezynfekcyjnym do automatycznego poboru na aparacie,. | Tak |  |
| 29. | Filtr płynu dializacyjnego (ultrafiltr), | Tak |  |
| 30. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany po 1 stycznia 2024 | Tak |  |
| 31. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) wraz z bezpłatnymi przeglądami min. 1/rok | Tak |  |
| 32. | Oprogramowanie i komunikacja w języku Polskim wraz z bezpłatną aktualizacją oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji. | Tak |  |
| 33. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia (dni robocze) | Tak |  |
| 34. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak |  |
| 35. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego podzespołu) | Tak |  |
| 36. | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 37. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat | Tak |  |
| 38. | Bezpłatne szkolenie z obsługi dla personelu medycznego ( do 2 terminów) | Tak |  |
| 39. | Dokumentacja techniczna urządzenia dopuszczająca do obrotu i użytkowania na terenie Polski(Certyfikaty CE, deklaracje zgodności) dostawa z urządzeniem. | Tak |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 4 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(Imię  i Nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)