ZATWIERDZAM

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

DLA

PLECAKA RATOWNIKA MEDYCZNEGO (PRM)

- Przeznaczenie

Plecak ratownika medycznego służy do przenoszenia elementów wyposażenia stanowiącego wyposażenie ratownika medycznego. Opakowanie/plecak powinno umożliwiać użycie o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Rozmiar opakowania/plecaka zestawu powinien umożliwiać swobodne i funkcjonalne umieszczenie w nim wszystkich elementów składowych tego zestawu.

Oznakowanie opakowania:

- naszywka mocowana za pomocą taśmy samozaczepnej typu haczyk:

- wykonana z tkaniny konstrukcyjnej z czarnym napisem MED:

  - litery czarne

  - drukowane

  - wykonane w technologii haftu komputerowego

  - czcionka napisu ARIAL

- krawędź naszywki powinna być wykończona haftowaną ramką w kolorze czarnym

- rogi naszywki powinny być zaokrąglone

| Lp. | Opis i charakterystyka | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hemostatyczny: - Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Wysoka efektywność hemostatyczna. - Natychmiastowa gotowość do użycia. - Bezpieczeństwo stosowania: - brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu (w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna); - środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm; - łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany). - Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g. - Opatrunek sterylny. - Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu. - Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym. - Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych. - Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care). - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. | 4 szt. |
| 2 | Opaska zaciskowa (staza taktyczna): - Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych) w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Konstrukcja opaski zaciskowej: - jednoczęściowa; - umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego; - system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski), - bezgłośna praca mechanizmu naciągowego; - zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu); - opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu; - szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm; - kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp. - Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką. - Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne). - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania. - W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej przez producenta daty ważności. - Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care). | 2 szt. |
| 3 | Opatrunek brzuszny: - Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej - Konstrukcja opatrunku: - elastyczny bandaż wyposażony w tampon, - bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego, - tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie, - tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm. - Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym. - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. | 1 szt. |
| 4 | Opatrunek oczny: - Ściśle przylegający do skóry wokół oka. - Chroni oko przed intensywnym światłem. - Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej. - Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm. - Opakowanie. | 5 szt. |
| 5 | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu. Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu. Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m. Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna. | łącznie 10 szt., po 5 szt. |
| 6 | Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu. | 2 szt. |
| 7 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu. | 2 szt. |
| 8 | Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu. | 2 op. |
| 9 | Przylepiec bez opatrunku: - Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu. - Wymiary 2,5 cm x 5 m. - Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza). - Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru. | 2 szt. |
| 10 | Plaster z opatrunkiem: - Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu. - Wymiary 6 cm x 1 m. | 1 szt. |
| 11 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6, długość 1 m w opakowaniu. | 1 szt. |
| 12 | Rurka nosowo-gardłowa: - Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Wykonana miękkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanów, sterylna. - Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm – 1 szt.; 7,5 mm – 1 szt. - Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego. - Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę. - Wyrób sterylny. - Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm. - Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat. | łącznie 2 szt., wg opisu |
| 13 | Rurka intubacyjna: - Jednorazowego użytku, sterylna - Rozmiar: 7 – 1 szt.; 7,5 – 1 szt.; 8 – 1 szt. - Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana - Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO - Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami - Znacznik RTG na całej długości - Balonik kontrolny - Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego - Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką - Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki - Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier o wymiarach maksymalnie 12cm x 22cm,dopuszczalne opakowanie o wymiarach 13X34cm. - Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat. | łącznie 3 szt., wg opisu |
| 14 | Strzykawka do rurki intubacyjnej | 3 szt. |
| 15 | Prowadnica do rurki intubacyjnej | 3 szt. |
| 16 | Stabilizator rurki intubacyjnej | 3 szt. |
| 17 | Rurka krtaniowa: - Typ LT-D lub LTS-D. - Jednorazowego użytku. - Rozmiar: 3 – 1 szt.; 4 – 1 szt.; 5 – 1 szt., oznakowane różnymi kolorami. - Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV. - Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej. - Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny, dopuszczalna jest dwukanałowa rurka. - Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym. - Znaczniki głębokości oznaczone kreskami lub cyframi i kreskami. - Znacznik RTG na całej długości. - Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1. - Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. - Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat. | łącznie 3 szt., wg opisu |
| 18 | Strzykawka do rurki krtaniowej | 3 szt. |
| 19 | Taśma mocująca rurkę krtaniową | 3 szt. |
| 20 | Ssak ręczny typu gruszka: - Przeznaczone do odsysania płynów i treści z jamy ustnej i górnego odcinka dróg oddechowych. - Konstrukcja jednoczęściowa, bez możliwości rozmontowania na mniejsze elementy składowe. - Całość jednorazowa. - Dren ssący wysuwany, o długości min 15 cm i wewnętrznej średnicy ssącej min 8 mm. - Układ ssący mechaniczny, bazujący na silikonowej gruszce. - Odprowadzenie płynów do trwale zamocowanego worka na wydzielinę za pomocą jednokierunkowego wylotu z zastawką. - Worek na wydzielinę o pojemności min 1000 ml. - Siła ssania min 100 mmHg. - Waga max 250 g. | 1 szt. |
| 21 | Worek samorozprężalny typu składanego: - Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub mieszaniną oddechową w tym możliwość zasilania 100% tlenem. - Worek w formie składanej, minimalizującej objętość urządzenia w formie spakowanej. - Worek wyposażony w zastawkę pacjenta, maskę twarzową nr 5, rezerwuar tlenu, łącznik przewodu tlenowego długości 9 cm. - Możliwość podłączenia filtrów mechanicznych pomiędzy maską a zastawką pacjenta. - Wszystkie elementy wyposażenia spakowane razem z workiem w opakowaniu fabrycznym. - Wymiary opakowania zewnętrznego: cylindryczne, wys. max 6 cm, średnica max 14 cm, dopuszczalne wymiary 217mm(długość) x 121mm (średnica) x 63mm (wysokość) x 134mm (średnica)Opakowanie wykonane z twardego tworzywa sztucznego. - Całość jednorazowa. - Waga max 500 g. - Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie wyrobów medycznych.. - Dodatkowe wyposażenie (nie wchodzące do opakowania na worek samorozprężalny): przewód tlenowy, długości min 2m; filtr przeciwbakteryjny mechaniczny – 3 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci). | 1 kpl. |
| 22 | Igła do odbarczenia odmy prężnej: - Jednorazowa. - Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm). - Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe. - Okres ważności minimum 5 lata. | 4 szt. |
| 23 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej: - Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych. - Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania. - Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”. - Standardowa końcówka o średnicy 15 mm. - Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie. - Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy. - Taśma mocująca dren wokół szyi. - Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie. - Dren o średnicy 4 mm. - Okres ważności minimum 5 lat. | 1 kpl. |
| 24 | Chusta trójkątna: - Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm. - Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań. - Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały. | 2 szt. |
| 25 | Kołnierz ortopedyczny jednorazowy: - Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku. - Możliwości zastosowania – dorośli. - Konstrukcja: - jednoczęściowy, - wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru, - wyścielony miękką gąbką, - posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji), - konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości. - Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych. - Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę. - Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki. | 1 szt. |
| 26 | Szyna aluminiowa: - Do unieruchomienia złamań. - W miękkiej osłonie, wersja militarna: - rozmiar długi, - wymiary dł. x szer.: min 90 cm ± 10% x min 10 cm ± 10%, - kolor ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki. | 2 szt. |
| 27 | Strzykawki: - Typu LUER: 5 ml, 10 ml – po 4 szt., 2 ml, 20 ml po 2 szt.. - Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. | łącznie 12 szt., wg opisu |
| 28 | Igły: - Typu LUER: 0,8; 1,2 po 8 szt. - Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. - Dołączone małe opakowanie na zużyte igły – 1 szt. | łącznie 16 szt. + opakowanie na zużyte igły 1 szt., wg opisu |
| 29 | Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo | 16 szt. |
| 30 | Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą | 1 szt. |
| 31 | Kaniula (wenflon): - Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G po 2 szt. - Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami. - Wykonana z poliuretanu. - Gładka powierzchnia. - Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia. - Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem. - Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką. - Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. - Zakończenie LOCK. | łącznie 6 szt., wg opisu |
| 32 | Okleina do wenflonów | 6 szt. |
| 33 | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów: - Pojemność 500 ml z pompką. - Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia. - Wyposażony w poduszkę powietrzną napełnianą przy użyciu gruszki wywierającą ciśnienie na opakowanie z płynem. - Opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu. - Wyposażony w element do podwieszenia. | 1 szt. |
| 34 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich: - Igła biorcza. - Dren o długości min. 150 cm. - Rolowany regulator przepływu. - Komora kroplowa 20 kropli. - Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm. - Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem. - Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną. - Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany. - Okres ważności minimum 3 lata, dopuszczalny zestaw NIO z 5 letnim całkowitym terminem ważności | 6 szt. |
| 35 | Zestaw dojścia doszpikowego: - Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej. - System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia -płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER. - W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali. - Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej. - Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik. - W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający. - System umożliwia prosty sposób wyciągnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy, gdy dostęp doszpikowy nie jest już potrzebny. - System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min. - System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy - przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia. - System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu. - Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach. - Okres ważności minimum 3 lata. | 1 szt. |
| 36 | Koc izotermiczny jednorazowy: - Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła. - Konstrukcja: - wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniającej przepływ i warstwową izolację powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami, - zewnętrzna warstwa koca powinna być wodoodporna i nie przepuszczająca wiatru, - kolor zewnętrzny koca – zielony, oliwkowy, dopuszcza się czarne elementy, - koc pakowany próżniowo. - Wymiary i waga: - rozmiar koca rozłożonego: 120-190 x 200-240 cm - małe rozmiary koca po spakowaniu - objętość koca po spakowaniu max. 1,1 l - waga koca spakowanego: max 500 g Dopuszczalny na zasadzie równoważności jest koc izotermiczny jednorazowy: - Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła. - Konstrukcja: - trójwarstwowa, zapewniająca przepływ i warstwową izolację powietrza, - warstwa zewnętrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru, - warstwa środkowa –główna odbijająca ciepło radiacyjne, - warstwa wewnętrzna –miękka, pochłaniająca płyny ustrojowe oraz wodę i nie dopuszczająca do ich zbierania na powierzchni materiału. - Wymiary i waga: - rozmiar koca 200 x 120 cm, - małe rozmiary po spakowaniu, - waga do 200 g, - pakowany próżniowo, - kolor zieleń wojskowa. | 1 szt. |
| 37 | Koc izotermiczny jednorazowy: - Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta. - Możliwość zastosowania: - ochrona przed utratą ciepła, - ochrona przed nadmiernym przegrzaniem. - Konstrukcja: - folia typu NRC, - metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna). - Wymiary po rozłożeniu min: - szerokość 160 cm, - długość 210 cm. | 2 szt. |
| 38 | Rękawice ratownicze: - Jednorazowego użytku, niesterylne. - Nitrylowe. - Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane. - Przedłużony mankiet. - Kolor niebieski - Rozmiar L | 5 par |
| 39 | Blok/notes wodoodporny, niezadrukowane kartki, format zbliżony do A6. | 1 szt. |
| 40 | Sygnalizator świetlny: - Czas świecenia min 12 godz. - Światło chemiczne - Długość 15 cm - Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny - Kolor zielony - Kolor żółty - Kolor czerwony | łącznie 9 szt. (po 3 szt. każdego koloru) |
| 41 | Zestaw zabiegowy mały: - Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry). - Skład zestawu: - imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt., - kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt., - nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt., - pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt., - pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt., - nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op., - strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt., - igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt., - rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt., - kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt., - zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm. - Opakowanie: - wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów, - całość zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe. - Okres ważności minimum 3 lata. | 1 kpl. |
| 42 | Materiał informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczący wytycznych postępowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym. | 1 szt. |
| 43 | Karta do segregacji medycznej. Wydruk na papierze wodoodpornym. Karta segregacyjna powinna być zgodna ze wzorem karty ewakuacyjnej określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. | 5 szt. |