## Parametry
L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
PAKIET I - Bronchoskop TYP 1 - 2 sztuki |  |  | CPV: 33168000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | oferowany bronchoskop w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem video model EVIS EXERA III CV-190 (producent procesora Olympus) oraz źródłem światła model EVIS EXERA III CLV-190 (producent Olympus) oraz z myjniami serii ETD (producent Olympus) zainstalowanymi u Zamawiającego, w razie konieczności Wykonawca dostarczy dodatkowe adaptery do podłączenia oferowanego modelu bronchoskopu do posiadanych przez Zamawiającego myjni serii ETD (producent myjni Olympus) | TAK |  | –
6 | obrazowanie w systemie HDTV | TAK |  | –
7 | kąt obserwacji, min. 120 [°] | TAK, podać |  | [1,2]
8 | kierunek widzenia 0 [°] | TAK |  | –
9 | głębia ostrego widzenia, min. 3 ÷ 100 [mm] | TAK, podać |  | [1,2]
10 | średnica zewnętrzna sondy, max. 6,1 [mm] | TAK, podać |  | [2,1]
11 | średnica kanału roboczego, min. 3,0 [mm] | TAK, podać |  | [1,2]
12 | kąty zagięcia końcówki endoskopu w górę/dół, min. 180/130 [°] | TAK, podać |  | –
13 | długość robocza, min. 600 [mm] | TAK, podać |  | –
14 | programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu, min. 4 | TAK, podać |  | –
15 | możliwość wizualizacji w trybie wycięcia pasma czerwonego światła | TAK |  | –
16 | przyłącze ssania demontowalne, autoklawowalne, wielorazowe | TAK |  | –
17 | dostępna funkcja obrotu sondy prawo/lewo 120 [°]/ 120 [°] | TAK |  | –
18 | jednostopniowe wodoszczelne złącze | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
19 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | –
20 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
21 | w okresie gwarancji bezpłatne wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw w pełnym zakresie (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych dostarczanych przez Producenta oferowanego sprzętu - wszystkie zgłaszane uszkodzenia będą podlegać bezpłatnej naprawie, w szczególności: zalanie wewnętrznych mechanizmów endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie/uszkodzenie mechaniczne pancerza, nieszczelność endoskopu | TAK, podać |  | –
22 | na czas naprawy uszkodzonego sprzętu będącego przedmiotem dostawy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze | TAK |  | –
23 | dostawa urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane, nastąpi w ciągu max. 3 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy przez Zamawiającego | TAK |  | –
24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
25 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
29 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
30 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
31 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET II - Bronchoskop TYP 2 - 1 sztuka |  |  | CPV: 33168000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | bronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem, model: C-MAC HD 8404ZXK, producent Karl Storz | TAK |  | –
6 | giętki wideoendoskop intubacyjny przeznaczony do intubacji dotchawiczej oraz diagnostyki drzewa oskrzelowego, umożliwiający wizualizację na ekranie monitora o średnicy końcówki dystalnej, 6,5 [mm] (+/- 0,1) [mm] | TAK, podać |  | –
7 | przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze | TAK |  | –
8 | rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do uruchamiania zapisu wideo, zdjęcia oraz balansu bieli | TAK, podać |  | –
9 | zintegrowane źródło światła LED | TAK |  | –
10 | możliwość zamontowania zaworu ssącego w min. 2 pozycjach (na lewą i na prawą stronę) do odpowiedniego podłączenia drenu ssącego | TAK |  | –
11 | adapter umożliwiający zamocowania oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej | TAK |  | –
12 | kąt wygięcia końcówki dystalnej, min. 140°/140° | TAK, podać |  | [1,2]
13 | kierunek widzenia wideoendoskopu 0° | TAK |  | –
14 | kąt widzenia wideoendoskopu, min. 100° | TAK, podać |  | [1,2]
15 | gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego | TAK |  | –
16 | długość robocza: 650 [mm] (+/- 10) [mm] | TAK, podać |  | –
17 | kanał roboczy z przyłączem typu LUER, zabezpieczany gumową zatyczką, do wprowadzania narzędzi lub cewników | TAK |  | –
18 | kanał roboczy o przekroju owalnym, wymiar: 3,0 x 3,2 [mm] (+/- 0,2) [mm] | TAK, podać |  | –
19 | stopień ochrony min. IPX8 lub równoważny | TAK, podać |  | –
20 | możliwość sterylizacji w plaźmie i EtO | TAK |  | –
21 | możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
22 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
23 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
24 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
25 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
26 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
27 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
28 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
29 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
30 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
31 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET III - Lampa operacyjna - 2 zestawy |  |  | CPV: 31524110-9
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | zestaw w następującej konfiguracji: Ramię 1: czasza LED z kamerą FHD Ramię 2: czasza LED | TAK |  | –
6 | diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego | TAK |  | –
7 | każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. System ramion umożliwiający pełen obrót 360 stopni bez blokady - w osi lampy, na połączeniu ramienia horyzontalnego z ramieniem sprężystym oraz na połączeniu ramienia sprężystego z zawieszeniem kardanowym. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1700 [mm] Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm] | TAK, podać |  | –
8 | obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”). Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym czasze wyposażone są w kolorowe diody LED (inne niż białe) | TAK |  | –
9 | natężenie światła Ec max. z odległości 1m: - czasza główna, min. 155 000 lux - czasza satelitarna, min. 155 000 lux | TAK, podać |  | –
10 | czasze wyposażone w system czujników identyfikujących przeszkody w polu operacyjnym, które automatyczne aktywują i dezaktywują poszczególne diody LED by osiągnąć maksymalną bezcieniowość. System potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta. | TAK |  | –
11 | natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, podać |  | –
12 | natężenie światła po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, podać |  | –
13 | natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. Ec max | TAK, podać |  | –
14 | natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%] - min. 45%. Ec max | TAK, podać |  | –
15 | współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego - Ra: ≥ 99 | TAK, podać |  | –
16 | współczynnik odwzorowania barwy czerwonej - R9: ≥ 99 | TAK, podać |  | –
17 | współczynnik odwzorowania koloru skóry - R13: ≥ 99 | TAK, podać |  | –
18 | głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 160 [cm] | TAK, podać |  | [1,2]
19 | możliwość ustawienia kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy | TAK |  | –
20 | ilość diod w każdej czaszy min. 90 [szt.] | TAK, podać |  | [1,2]
21 | elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła, min. w 3 krokach w minimalnym zakresie, min. 3000 – 5500 [K] Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej | TAK, podać zakres |  | [1,2]
22 | możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie | TAK |  | –
23 | elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego zawierająca się w przedziale minimum od 140 [mm] do 350 [mm] Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej | TAK, podać |  | [1,2]
24 | możliwość płynnej regulacji średnicy pola w pełnym zakresie | TAK |  | –
25 | elektroniczna regulacja natężenia oświetlenia w zakresie, min. 30–100% max. Ec | TAK, podać |  | –
26 | możliwość płynnej regulacji natężenia światła w pełnym zakresie | TAK |  | –
27 | światło tzw. "endoskopowe", regulowane w zakresie min. 1 – 30% max. Ec | TAK, podać |  | –
28 | podstawowy panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla obu czasz | TAK |  | –
29 | podstawowy panel sterowania posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, dedykowany przycisk przywołujący wcześniej zdefiniowane ustawienia lampy | TAK |  | –
30 | elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego oraz natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterującego. Możliwość zaprogramowania w uchwycie innej funkcji - np. zmiany temperatury barwowej | TAK |  | –
31 | pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. dwoma „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego w formie relingu jako elementu znacznie utrudniającego codzienne czyszczenie i dezynfekcje | TAK |  | –
32 | zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | TAK |  | –
33 | czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 28 – 36 VDC | TAK |  | –
34 | stopień ochrony: czasze min. IP 55 lub równoważny, system ramion min. IP 30 lub równoważny | TAK, podać |  | –
35 | żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] | TAK, podać |  | –
36 | powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami | TAK |  | –
37 | szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana ze szkła hartowanego. Obudowa czaszy ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących | TAK |  | –
38 | czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej, tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy | TAK |  | –
39 | płaska obudowa czaszy o grubości, max. 100 [mm]. Wymiary czaszy (długość jej najdłuższego boku) max. 750 [mm] | TAK, podać |  | –
40 | obudowa czasz przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym | TAK |  | –
41 | DODATKOWE AKCESORIA I FUNKCJONALNOŚCI
42 | każdy zestaw wyposażony w sterownik wykonany w technologii dotykowej, z ekranem o wielkości min. 5" z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami: - sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego; ustawienie kształtu pola w postaci koła lub elipsy; dedykowany przycisk do wywołania wcześniej zapisanych ustawień parametrów świetlnych; możliwość zsynchronizowanego sterowania parametrami świetlnymi (natężenie, średnica, temperatura barwowa) obu czasz; włączenie/wyłączenie redukcji cieni. - sterowanie funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; elektroniczny obrót obrazu o 360 stopni; cyfrowy obrót obrazu o 180 stopni, wyostrzenie obrazu automatycznie i manualnie; jasność automatyczna i manualna; balans bieli (do wyboru: automatyczny, manualny, dostosowany do temperatury barwowej światła); stop klatka; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego powiększenia obrazu kamery; dedykowany przycisk szybkiego przywołania maksymalnego oddalenia obrazu kamery | TAK, podać |  | –
43 | czasza główna wyposażona w kamerę FHD, zainstalowana centralnie w osi czaszy, w miejscu uchwytu sterującego. Minimalne parametry kamery: Sensor obrazu 1/2.8 typu CMOS Ilość pikseli 1920x1080 Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej: 3.8 mm (szeroki kąt) – 38 mm (tele) Przysłona: 1.8 F – 3.4 F Prędkość migawki: 1 do 1/10,000 s Stosunek sygnału do szumu (dB)>=50 Proporcje obrazu (wys. do szer.) 16:9 Automatyczny balans bieli Zoom optyczny – 10x Zoom cyfrowy – 12x Elektroniczny obrót obrazu (obiektyw obracany za pomocą silnika krokowego) | TAK, podać |  | –
44 | każdy zestaw wyposażony w profesjonalny, wielkoformatowy monitor Full HD w rozmiarze 32", oferujący czas pracy 24/7 o następujących minimalnych parametrach technicznych: Rozdzielczość fizyczna: 1920 x 1080 Format obrazu: 16:9 Jasność: 350 cd/m² Kontrast statyczny: 1200:1 Czas reakcji: 8ms | TAK, podać Typ/Model |  | –
45 | wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz z kamerą i bez kamery (łącznie na cały pakiet 20 sztuk) Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
46 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
47 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
48 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
49 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
50 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
51 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
52 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
53 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
54 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
55 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
56 | oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: - wysokość do stropu od posadzki: 350 cm - wysokość do sufitu podwieszanego od posadzki: 280 cm | TAK |  | –
57 | Wykonawca uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji lamp - Kardiochirurgia Sala Operacyjna | TAK |  | –
58 | w celu montażu Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia terminu bezpośrednio z Wykonawcą. Z racji, że montaż jest na Bloku Operacyjnym należy przewidzieć sytuację, że prace mogą być prowadzone w weekend | TAK |  | –
59 | jedna lampa operacyjna zamontowana ma być w Sali nr 1 w tym celu w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona demontażu obecnie używanej lampy w Sali nr 1 i zainstaluje ją w Sali nr 6, Wykonawca zdemontuje też używaną lampę w Sali nr 6 | TAK |  | –
60 | druga lampa operacyjna zamontowana ma być w Sali nr 3 w tym celu w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona demontażu obecnie używanej lampy w Sali nr 3 | TAK |  | –
61 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zamontuje każdy z zaoferowanych monitorów Full HD na ścianie w Salach nr 1 oraz 3 (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) | TAK |  | –
62 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi przewody i połączy kamerę FHD w lampie z monitorem Full HD na ścianie tak, aby obraz z kamery był widoczny na monitorze | TAK |  | –
63 | w ramach oferty Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi przewody i połączy monitor Full HD na ścianie z gniazdem na kolumnie anestezjologicznej (gniazdo do wykonania przez Wykonawcę) tak, aby obraz z toru wizyjnego w postaci cyfrowej był widoczny na monitorze | TAK |  | –
PAKIET IV - Giętki wideoendoskop intubacyjny - 1 sztuka |  |  | CPV: 33168000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | bronchoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem, model: C-MAC HD 8404ZXK, producent Karl Storz | TAK |  | –
6 | giętki wideoendoskop intubacyjny o średnicy dystalnej, 4,0 [mm] (+/- 0,1) [mm] | TAK, podać |  | –
7 | przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze | TAK |  | –
8 | zintegrowane źródło światła LED | TAK |  | –
9 | kąt wygięcia końcówki dystalnej, min. 140°/140° | TAK, podać |  | [1,2]
10 | kierunek widzenia wideoendoskopu 0° | TAK |  | –
11 | długość robocza, 650 [mm] (+/- 10) [mm] | TAK, podać |  | –
12 | długość całkowita, 950 [mm] (+/- 20) [mm] | TAK, podać |  | –
13 | średnica kanału roboczego, 1,5 [mm] (+/- 0,1) [mm] | TAK, podać |  | –
14 | gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego | TAK |  | –
15 | możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora | TAK |  | –
16 | stopień ochrony min. IPX8 lub równoważny | TAK, podać |  | –
17 | możliwość sterylizacji w plaźmie i EtO | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
18 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
19 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
20 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
21 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
22 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
23 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
24 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
25 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
26 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
27 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET V - Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  | CPV: 33190000-8
1. Wózek transportowy - 6 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  | –
6 | konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG na całej długości leża | TAK |  | –
7 | platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń | TAK |  | –
8 | podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem) | TAK |  | –
9 | rozstaw pomiędzy kolumnami: 1100 ± 50 mm | TAK, podać |  | –
10 | dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+osprzęt i dodatkowe urządzenia), min. 250 kg | TAK, podać |  | [1,2]
11 | waga całkowita wózka bez materaca, max. 115 kg | TAK, podać |  | –
12 | długość całkowita wózka: 2200 ± 50 mm | TAK, podać |  | –
13 | szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami: 750 ± 30 mm | TAK, podać |  | –
14 | szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami: 780 ± 30 mm | TAK, podać |  | –
15 | wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość 1950 ± 30 mm, szerokość 600 ± 30 mm | TAK, podać |  | –
16 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360°) | TAK |  | –
17 | ok 6 cm prześwit między platformą leża, a wyprofilowaną ramą wózka, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń) | TAK |  | –
18 | wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG | TAK |  | –
19 | składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca ułatwiające reanimację | TAK |  | –
20 | wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem | TAK |  | –
21 | pojedyncze koła o średnicy 20 cm, przynajmniej jedno koło antystatyczne oznaczone odrębnym kolorem dla identyfikacji. Koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  | –
22 | hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie, min. 61 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK, podać |  | [1,2]
23 | wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony) | TAK |  | –
24 | centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec | TAK |  | –
25 | barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK |  | –
26 | barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych przy przy przekładaniu pacjenta. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  | –
27 | regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od, min. 0°-90° | TAK, podać |  | –
28 | możliwość uniesienia całego segmentu nóg w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK |  | –
29 | pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie, min. ±16° przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK, podać |  | –
30 | dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału | TAK |  | –
31 | tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  | –
32 | uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  | –
33 | możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  | –
34 | materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm | TAK |  | –
35 | materac z certyfikatem ognioodporności (niepalności) | TAK |  | –
36 | materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  | –
37 | konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanej opcjonalnej półki na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację nie wychodzącej poza obręb wózka | TAK |  | –
38 | konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanego opcjonalnego pionowego uchwytu na butlę z tlenem z mocowaniem w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. W miniumum trzech rozmiarach do wyboru | TAK |  | –
39 | Wyposażenie dodatkowe (do każdego oferowanego wózka)
40 | teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2- lub 3- segmentowy z regulacja wysokości (montaż stały) 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie 18 kg. Wieszak zintegrowany na stałe z wózkiem, z możliwością składania do poziomu wszerz leża - 1 sztuka | TAK |  | –
41 | uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża - 1 sztuka | TAK |  | –
42 | półka na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację nie wychodząca poza obręb wózka z możliwością demontażu bez użycia narzędzi - 1 sztuka | TAK |  | –
43 | pionowy uchwyt na butlę tlenową - 1 sztuka | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
44 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
45 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
46 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
47 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
48 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
49 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
50 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
51 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
52 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
53 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
2. Fotel transportowy - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  | –
6 | centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem zmniejszający konieczność schylania się i sięgania, poprawiający wydajność pracy opiekuna | TAK |  | –
7 | kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjentów | TAK |  | –
8 | sztywna rama pokryta ochronną farbą antykorozyjną nanoszoną proszkowo, umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi | TAK |  | –
9 | łatwy do utrzymania w czystości, rama fotela zbudowana z połączonych bezszwowo elementów, łatwych do dezynfekcji i nadających się do mycia ciśnieniowego | TAK |  | –
10 | żółte punkty aktywacyjne obsługiwane intuicyjnie | TAK |  | –
11 | ruchome, ale nieodłączalne elementy zmniejszające ryzyko zgubienia lub kradzieży części | TAK |  | –
12 | wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  | –
13 | odchylany podnóżek z funkcją składania, pomagający zmniejszyć ryzyko potknięcia się i zapewniający pacjentowi wolną przestrzeń do wejścia i zejścia z fotela | TAK |  | –
14 | odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta | TAK |  | –
15 | wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK, podać |  | –
16 | obsługiwana stopą funkcja odchylania zwiększająca dostęp do pacjenta oraz umożliwiająca bliższe ustawienie fotela względem łóżek, pojazdów lub stołów | TAK |  | –
17 | maksymalne bezpieczne obciążenie, min. 225 kg umożliwiające przewożenie nawet bardzo ciężkich pacjentów | TAK, podać |  | [1,3]
18 | wytrzymały stojak na kroplówki o grubości 2,5 cm chromowany, zawierający wbudowane haczyki | TAK |  | –
19 | uchwyt na kartę pacjenta | TAK |  | –
20 | siedzisko oraz oparcie fotela wykonane z wytłaczanego materiału tworzywowego | TAK |  | –
21 | długość całkowita: 105 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
22 | szerokość całkowita: 75 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
23 | szerokość siedziska, min. 50 cm | TAK, podać |  | [1,2]
24 | wysokość siedziska od podłogi: 50 ± 5 cm | TAK, podać |  | –
25 | siedzisko oraz oparcie pleców wykonane z materiałów bezpieczne na czyszczenie, odporne na częstą dezynfekcję | TAK |  | –
26 | wszystkie krawędzie ramy fotela zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | –
27 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
28 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | –
3. Wózek do przewozu chorych - 3 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  | –
6 | szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) | TAK, podać |  | –
7 | długość całkowita: 2170 mm (± 30 mm) | TAK, podać |  | –
8 | wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie, min. 500 - 750 mm, regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka | TAK, podać |  | [1,2]
9 | pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, min. 0° - 12° – regulacja płynna | TAK, podać |  | –
10 | dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg | TAK |  | –
11 | pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie, min. 0° - 12° – regulacja płynna | TAK, podać |  | –
12 | leże 2 segmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  | –
13 | pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK |  | –
14 | na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu | TAK |  | –
15 | wózek wyposażony w min. 2 listwy po bokach wózkach, wyposażone w przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriów | TAK |  | –
16 | ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie, min. 0-70°- regulacja płynna | TAK, podać |  | –
17 | wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe dwuosiowe | TAK |  | –
18 | barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża | TAK, podać |  | –
19 | barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości | TAK |  | –
20 | barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami | TAK |  | –
21 | barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym | TAK |  | –
22 | możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  | –
23 | wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  | –
24 | podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji | TAK |  | –
25 | koła min. 150 mm. Blokada centralna kół | TAK |  | –
26 | dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | TAK |  | –
27 | bezpieczne obciążenie robocze wózka, min. 200 kg | TAK, podać |  | [1,2]
28 | Wyposażenie (każdego oferowanego wózka)
29 | wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki - 1 sztuka | TAK |  | –
30 | materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca min. 8 cm. - 1 sztuka | TAK |  | –
31 | uchwyt na rolkę papieru - 1 sztuka | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
31 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
32 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
33 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
34 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
35 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
36 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
37 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
38 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
39 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
40 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET VI - Wózek załadowczy do myjni |  |  | CPV: 33191000-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | wózek załadowczy do posiadanej przez Zamawiającego myjni do narzędzi, model: Uniclean PL II 15-2, producent: MMM Group | TAK |  | –
6 | wózek załadowczy do mycia pojemników sterylizacyjnych o pojemności 6 pojemników 1/2 STU z pokrywami | TAK |  | –
7 | wymiary: W 640 x H 620 x D 830 (mm) ± 20 mm | TAK |  | –
8 | waga pustego wózka, max. 20 kg | TAK, podać |  | [2,1]
9 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –

## Wycena
Pakiet | Nazwa urządzenia | zapotrzebowanie sumaryczne | szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | szacunkowa cena jednostkowa brutto [PLN] | szacunkowa wartość netto [PLN] | szacunkowa wartość brutto [PLN] | Termin dostawy/wykonania | Pozycja w planie inwestycyjnym Szpitala | Wnioskujący/ Użytkownik
I | Bronchoskop TYP 1 |  |  |  |  | 296070.4607 | 320000 | DO 6 TYGODNI | III.A.1 | Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii
1 | Bronchoskop TYP 1 | 2 | 147222.2222 | 8% | 159000 | 294444.4444 | 318000 | - | - | -
2 | Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | 2 | 813.0081 | 23% | 1000 | 1626.0163 | 2000 | - | - | -
II | Bronchoskop TYP 2 |  |  |  |  | 36924.1192 | 40000 | DO 6 TYGODNI | III.A.1 | Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii
1 | Bronchoskop TYP 2 | 1 | 36111.1111 | 8% | 39000 | 36111.1111 | 39000 | - | - | -
2 | Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | 1 | 813.0081 | 23% | 1000 | 813.0081 | 1000 | - | - | -
III | Lampa operacyjna |  |  |  |  | 399774.1644 | 432000 | DO 4 TYGODNI | III.A.1 | Kardiochirurgia Sala Operacyjna
1 | Lampa operacyjna | 2 | 199074.0741 | 8% | 215000 | 398148.1481 | 430000 | - | - | -
2 | Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | 2 | 813.0081 | 23% | 1000 | 1626.0163 | 2000 | - | - | -
IV | Giętki wideoendoskop intubacyjny | 1 | 29629.6296 | 8% | 32000 | 29629.6296 | 32000 | DO 6 TYGODNI | III.A.5 | II IT
V | Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  |  |  | 222222.2222 | 240000 | DO 8 TYGODNI | III.A.26 | Różne
VI | Wózek załadowczy do myjni | 1 | 18518.5185 | 8% | 20000 | 18518.5185 | 20000 | DO 8 TYGODNI | III.A.33 | Centralna Sterylizatornia
[5 empty] | SUMA | 1003139.1147 | 1084000
Dział Inżynierii Klinicznej informuje, że wartość przedmiotu zamówienia ustalono z należytą starannością i dokonano na podstawie cen rynkowych i zapytań cenowych dotyczących tego typu produktów na rynku polskim. Wartość przedmiotu zamówienia oszacowano we wrześniu 2024 roku przez: Pawła Batorskiego