## OPZ
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawka płucna dedykowana zabiegom TPVI
1 | nazwa wyrobu | podać | –
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | zastawka płucna dedykowana zabiegom TPVI , umocowana na samorozprężalnym, nitynolowym stencie, świńskie perikardium, trójpłatkowa | TAK | –
5 | dstępne 2 wysokości zastawki dla każdej średnicy | TAK | –
6 | dostępne min. rozmiary: 28[mm], 30[mm], 32[mm], 34[mm] 36[mm] | Tak, podać rozmiary w [mm] | [1,2]
7 | w zestawie niezbędne akcesoria do implantacji zastawki | TAK | –
8 | zastawka dedykowana pacjentom powyżej 30 kg masy ciała | TAK | –
9 | cewnik doprowadzający 22Fr dla 28/30mm oraz 24Fr dla 32/34/ | TAK | –
10 | pokrycie powłoką hydrofilną i 2 markery radiologiczne | TAK | –
11 | cewnik doprowadzający 22Fr dla 28/30mm oraz 24Fr dla 32/34/ | TAK | –
12 | szkolenie personelu medycznego | TAK | –

## prrrrrrrrrrrrr (hidden)
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon do restenozy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | konstrukcja oparta o balon z przytwierdzonymi od powierzchni ostrzami | TAK | –
4 | cewnik nadający się do naczyń wieńcowych jak i obwodowych | TAK | –
5 | dostępne średnice ??????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości ??????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "over the wire" | TAK | –
4 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035” | TAK | –
6 | cewniki w minimalnym wymaganym przedziale średnic współpracujące z introducerem, max. 6F (dla balonu o średnicy 12,0 [mm] max. 6F) | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice nominalne balonu > 12,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne długości balonu > 200,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 20 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | [1,2]
11 | minimalny wymagany przedział długości : od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,018 [”] | TAK | –
5 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5F | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] ze średnicami co 0,5 [mm] w zakresie średnic 4,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 20,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik balonowy typu "over the wire" | TAK | –
4 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać dostępne długości shaftu [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014” | TAK | –
6 | cewniki do ø4 [mm] współpracujące z introducerem, max. 4F | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do tętnicy podkolanowej uwalniającego lek o średnicy 4.0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | cewnik balonowy OTW uwalniający lek cytostatyczny paclitaxel współpracujący z prowadnikami o średnicy 0,018 ["] | TAK | –
5 | minimalna dawka leku: 2,0 [µg/mm2] powierzchni balonu | TAK, podać w [µg/mm2] | –
6 | długość shaftu, min. 130 ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
7 | minimalny wymagany przedział długości: od 40,0 [mm] do 120,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział średnic: od 3,0 [mm] do 6,0 [mm | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku : cytostatyczny paclitaxel | TAK | –
4 | dostępne długości systemu doprowadzającego: 75 [cm] ± 5 [cm] oraz 130 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 40 [mm] do 150 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice: 6,0 [mm] i 7,0 [mm] | TAK | –
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 [F] | TAK | –
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek o długości powyżej 120 mm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018” | TAK | –
3 | minimalny wymagany przedział średnic balonu: od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | minimalne długości balonu w zakresie od 120,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | balon pokryty lekiem paklitaksel | TAK | –
6 | posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku | TAK | –
,
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI do doprężeń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
8 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 8 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 3,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK | –
11 | dostępna średnica: 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
12 | dostępna średnica: 6,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy RX i OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI niskoprofilowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy typu "rapid exchange" (RX) i "over the wire" (OTW) | TAK | –
5 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych, typu "rapid exchange" i "OTW" (w całym wymaganym przedziale średnic) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału, podać profil poprzeczny balonu ["] | 1,2,3
7 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 10 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne minimum dwie sztywności shaftu cewnika balonowego | TAK/NIE | 2/0
9 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm] | TAK | –
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik przedłużający cewnik prowadzący do PCI umożliwiający wprowadzenie stentu do tętnic wieńcowych w przypadku ciasnych zwężeń i krętych naczyń | TAK, opisać | –
4 | cewnik przedłużający kompatybilny z cewnikami prowadzącymi do PCI o średnicach 6F i 7F | TAK | –
5 | długość cewnika, min. 120 [cm] | TAK | –
6 | cewnik pokryty substancją hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie do naczynia wieńcowego posiadający atraumatyczną końcówkę | TAK | –
7 | minimalnie wymagana średnica wewnętrzna cewnika: ≥ 0,057" | TAK, podać ["] | [1,2]
Cewnik balonowy do PCI standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | cewnik balonowy typu "rapid exchange" | TAK | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 9 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,0 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | dostępna średnica: 5,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | dostępna średnica: 6,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy do PCI do doprężeń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
8 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic): od 8 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 3,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK | [1,2]
11 | dostępna średnica: 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
12 | dostępna średnica: 6,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | cewnik balonowy typu "rapid exchange" | TAK | –
6 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 2,5 [mm], min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
8 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 9 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
10 | dostępna średnica: 1,2 [mm] | TAK/NIE | 1/0
11 | dostępna średnica: 4,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
12 | dostępna średnica: 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do pomiaru średnicy ubytku wewnątrzsercowego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | długość użytkowa shaft'u 80 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035” | TAK | –
5 | cewnik balonowy do pomiaru średnicy ubytku wewnątrzsercowego przed zabiegiem założenia okludera | TAK, opisać | 1,2,3
6 | wymagane markery pomiarowe wewnątrz balonu | TAK | –
7 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 25,0; 30,0 i 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalne wymagane długości: 30,0 [mm] i 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do angiografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do angiografii o średnicy 6F | TAK | –
4 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK, opisać | 1,2,3
5 | średnica wewnętrzna, min. 0,056’’ | TAK | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice szyjne, kregowe i nerkowe), min. dostępne krzywizny: pigtail (PIG), multipurpose, judkins, amplatz, internalmammary (IM) | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla cewnika o średnicy 6F/100 [cm], podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
7 | dostępny rozmiar cewnika 5F | TAK | –
8 | dla cewnika 6F o długości 125 [cm] ± 5 [cm] wymagane kształty krzywizn: pigtail, judkins | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do koronarografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do koronarografii o średnicy 6F | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik zbrojony podwójnym oplotem, zapewniający dobre manewrowanie i obrót, atraumatyczna końcówka | TAK, opisać | 1,2,3
4 | średnica wewnętrzna, min. 0,056’’ | TAK | –
5 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń wieńcowych, min. dostępne krzywizny: judkins, amplatz, multipurpose, bypass, pigtail, 3DRC lub analogiczna | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla cewnika o średnicy 6F/100 [cm], podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
6 | dostępna uniwersalna krzywizna do obydwu (prawej i lewej) tętnic wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową (typu TIGER) | TAK | –
7 | dostępny rozmiar 5F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik przedłużający do naczyń wieńcowych umożliwiający stentowanie trudnych zmian umożliwiający przedłużenie cewnika prowadzącego o min. 20 [cm] | TAK | –
4 | minimalne dostępne średnice cewnika: 5,5 [F]; 6 [F]; 7 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | miękki i atraumatyczny koniec cewnika | TAK | –
6 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0,014 ["] i długości 180 [cm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PCI standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika prowadzącego do PCI 6F 100 [cm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.071” dla 6F | TAK, podać w [''] | –
5 | minimalnie wymagane średnice: 5F; 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | –
6 | minimalnie wymagane typy krzywizn: judkins, extra back-up, amplatz, bypass grafts, multipurpose, 3DRight, oraz wersje z otworami bocznymi "SH" | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla średnicy 6F/100 cm, podać liczbę | [1,3]
7 | dostępne specjalne krzywizny do zabiegów z dostępu przez tętnicę promieniową | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępna długość cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PTA
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika prowadzącego do PTA o średnicy 8F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | minimalnie wymagane średnice: 6F, 7F i 8F | TAK | –
5 | wymagane co najmniej dwie długości 50 [cm] ± 5 [cm] oraz 90 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | –
6 | dostępne różne rodzaje krzywizn do tętnic dogłowowych i nerkowych | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
Cewnik diagnostyczny do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do angiografii o średnicy 5F | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
5 | cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice szyjne, kręgowe i nerkowe), min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), sidewinder (SIM), BERN, internalmammary (IM) | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
7 | dostępny cewnik o średnicy 5F | TAK | –
8 | dostępny cewnik o średnicy 4F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik Swan-Ganz bez pomiaru termodylucji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
2 | dostępne średnice, min. 6F; 7F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
3 | w zestawie z cewnikiem Swan-Ganz introducer wraz z sterylną osłonką na cewnik | TAK | –
4 | długości cewnika 110 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | w zestawie strzykawka do wypełnienia balonika | TAK | –
6 | materiał cewnika pozwalający na łatwe wprowadzenie, dokładność pozycjonowania i manipulacji cewnikiem, dobre przenoszenie sygnału | opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 16
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Inflator (strzykawka ciśnieniowa z manometrem)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | w zestawie kranik wysokociśnieniowy w którym dłuższe ramię obrotowej zastawki wskazuje pozycję "OFF"" | TAK | –
5 | podziałka skali ciśnienia w atmosferach [atm] | TAK | –
6 | solidna budowa inflatora umożliwiająca kilkukrotne inflacje w czasie zabiegu | TAK | –
7 | fluorescencyjna tarcza lub fluorescencyjna skala manometru, korpus strzykawki nieobudowany | TAK, opisać | 1,2,3
8 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką | TAK, opisać | 1,2,3
9 | ciśnienie inflacji, min. 30 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
10 | informacja o ciśnieniu ujemnym (na tarczy manametru) | TAK | –
Łącznik z zastawką hemostatyczną do obsługi jednoręcznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9.0 F | TAK, podać w [F] | –
5 | zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami | TAK, opisać | 1,2,3
6 | możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce | TAK/NIE | 2/0
7 | w zestawie drenik, kranik trójdrożny oraz tępa igła do wprowadzania prowadnika | TAK | –
8 | kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora, jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora, | TAK | –
9 | bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki | TAK | –
Adapter do metody kissing baloon
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | adapter łączący cewniki balonowe do PCI ze strzykawką wysokociśnieniową ( inflator) | TAK | –
4 | Możliwość wykonania jednoczasowo inflacji obu cewników balonowych jednym inflatorem | TAK | –
5 | adapter wysokociśnieniowy, min. 70 [bar] | TAK, podać w [atm] | [1,2]
6 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer krótki zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | minimalnie wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagana długość: 11 [cm] ± 0,5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne długości ????????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
Introducer długi zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | minimalnie wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępna długość: 45 [cm] ± 1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępna długość: 35 [cm] ± 1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | minimalnie wymagane średnice: 5F, 6F | TAK | –
5 | dostępna średnica: 4F | TAK | –
6 | minimalnie wymagane dwie dostępne długości: ok. 7 [cm] ±1 [cm] i 10 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | dostępne zestawy: z igłą do nakłucia 21 G oraz miniprowadnikiem 0,018" oraz igłą do nakłucia 20 G i miniprowadnikiem 0,025" | TAK | –
8 | dostępne pokrycie hydrofilne lub równoważne na całej długości kaniuli i dilatatora | TAK/NIE | 1/0
9 | gładkie przejście pomiędzy dilatatorem a koszulką zapobiegające urazom ściany naczynia, dilatator zakończony atraumatycznie (zaokrąglony koniec dilatatora) | TAK | 1,2,3
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | końcówka prowadnika: „j”, zagięta pod kątem 45°, prosta, typu Bolia | TAK | –
4 | dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | prowadnik o średnicy 0,032”-0,038" i wymaganym przedziale długości 150 [cm] i 260 [cm] | TAK | –
6 | dostępne min. 3 rodzaje sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | –
7 | pokrycie hydrofilne lub hydrofobowe na całej długości prowadnika | TAK, opisać | 1,2,3
8 | wykonany z 1 kawałka nitinolowy rdzeń prowadnika | Tak, opisać | 1,2,3
Mikrocewnik wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | system składający się z mikrokatetera służącego do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych | TAK, opisać | 1,2,3
4 | niski profil dystalny mikrokatetera, max. 1,8 F | TAK, podać w [F] | –
5 | dostępne długości zestawu: 130 [cm] ± 5 [cm] i 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | pokrycie hydrofilne | TAK | –
7 | środkowy odcinek mikrokatetera zbrojony oplotem | TAK | –
Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy pokryty lekiem Syrolimus
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku : syrolimus lub pochodny | Tak, podać | –
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wew. Max. 0,058" [5 F] | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | Tak, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
6 | stentowania bifurkacji, duże oko stentu, równomierne na całej długości stentu, dla stentu 3,5 [mm] powierzchnia oczka 4,57 [mm2] po otwarciu na bocznicę 14,5 [mm2] , | Tak, podać wielkości | –
7 | możliwość przeprężenia stentu bez jego uszkodzenia dla średnicy 3,5 [mm] do co najmniej 5,7 [mm] | TAK | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm], dla wszystkich dostępnych średnic | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | możliwość odstawienia DAPT po miesiącu od wszczepienia | TAK | –
10 | stent na bazie stopu kobaltu | TAK | –
Cewnik balonowy do CTO RX i OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do CTO o wymiarze 1.25 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | ciśnienie RBP, min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | cewnik balonowy RX i OTW kwalifikujący się do udrożnień przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | 1,2,3
7 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,25 [mm]; 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępny typ OTW cewnika balonowego - dla średnic: 1,25 [mm], 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,5 [mm] | TAK | –
9 | trwałe pokrycie hyrdrofilne na min. 30 [cm] dystalnych części cewnika typu RX | TAK | –
10 | trwałe pokrycie hyrdrofilne na min. 90 [cm] dystalnych części cewnika typu OTW | TAK | –
11 | minimalny wymagany przedział długości (dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic cewnika balonowego typu RX): od 10 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
12 | dostępny balon z jednym markerem | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kopułka do pomiaru ciśnienia
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | kopułka do pomiaru ciśnienia krwawego typu SensoNor 844 lub równoważne | TAK | –
4 | kopułka sterylna | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kranik
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | kranik trójdrożny wysokociśnieniowy | TAK | –
3 | ciśnienie, min. 500 psi (35 [bar]) - potwierdzone na opakowaniu jednostkowym | TAK, podać w [psi] | [1,2]
Przedłużacz wysokociśnieniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przedłużacz wysokociśnieniowy o długości, min. 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
3 | ciśnienie, min. 1200 psi | TAK, podać w [psi] | [1,2]
4 | w zestawie Female Luer Lock To Male Luer Lock oraz wysokociśnieniowy obrotowy adaptor | TAK | –
Rampa trójdrożna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | rampa trójdrożna wysokociśnieniowa, min. 500 [psi] | TAK, podać w [psi] | [1,2]
3 | adapter rotacyjny męski z łącznikiem Luer Lock | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrokateter
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | mikokateter zbrojony metalowym oplotem | Tak, opisać | 1,2,3
4 | dostępna długość 150 ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | średnica wewnętrzna końcówki max. 0,016" | TAK, podać ["] | –
6 | mikrokateter współpracujący z prowadnikami 0,014" | TAK | –
7 | miękka, atraumatyczna zwężająca się końcówka mikrokatetera | TAK,opisać | 1,2,3
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik umożliwiający dostęp do dystalnych naczyń wieńcowych lub obwodowych, ułatwiający wprowadzenie narzędzi interwencyjnych | opisać | [1,2,3]
4 | przedłużenie cewnika prowadzącego o min. 20 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice 6F i 7F | TAK | –
6 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0,014["] i długości 180 [cm] | TAK | –
Cewnik aspirujący
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik aspiracyjny kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F oraz prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
4 | powierzchnia ekstrakcji dla 6F: proksymalna- 0,99 [mm2], dystalna - 0,89 [mm2] | TAK | –
5 | przepustowość aspiracyjna dla 6F- 1,70 [cc/s], dla 7F - 2,34 [cc/s] | TAK | –
6 | długość cewnika, min. 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | profil wejścia dla 6F- 0,021 ["], dla 7F- 0,025 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | profil przejścia dla 6F- 0,049 ["], dla 7 F- 0,054 ["] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy do PCI pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
4 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
5 | cewnik balonowy RX oparty na systemie 0,016" uwalniający lek sirolimus | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
6 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
7 | minimalny wymagany przedział długości: od 10 [mm] do 40 [mm], co 5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] co najmniej 8 rozmiarów | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
10 | RBP- 16 [atm] | TAK | –
11 | średnica shaftu proksymalnego 1,7 F | TAK | –
12 | średnica shaftu dystalnego 2,7 F | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do PTA 0,014" - 0,018" z końcówką hydrofilną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | TAK | –
3 | dostępne średnice 0,014" i 0,018” | TAK | –
4 | długość 300 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości hydrofilnej końcówki: 8 [cm] i 12 [cm] | TAK | –
6 | możliwość kształtowania krzywizny końcówki przez operatora | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik do PTA 0,035" hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | prowadnik o średnicy 0,035” i wymaganych długościach: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK | –
4 | pokrycie hydrofilne na całej długości prowadnika | TAK | –
5 | wymagana dostępna sztywność prowadnika, min. Amplatz lub Stiff | TAK | –
6 | rdzeń nitinolowy prowadnika | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik diagnostyczny CPV: 33111710
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem | TAK | –
4 | prowadnik stalowy pokryty PTFE | TAK | –
5 | minimalne dostepne średnice prowadników : 0,018["] i 0,035["] | TAK | [1,2]
6 | dostępne długości prowadników: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent pokryty lekiem sirolimusem standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | – | "
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | –
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058 " [5F] | TAK | –
5 | Ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | Tak, podać w [atm] | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | budowa stentu umożliwiająca stentowanie krętych i dystalnych odcinków naczyń wieńcowych | Tak, opisać budowę stentu oraz systemu dostarczania | 1,2,3
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] , dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
10 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | 1,2,3
11 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC po min. 2 latach obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAK, podać odsetek zakrzepicy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | [2,1]
12 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją – potwierdzone min. jedną publikację | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
Stent pokryty lekiem sirolimusem dedykowany zmianom w naczyniach o szerokiej średnicy i do pnia LTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | –
4 | oferowane stenty współpracujące z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058" (5F) | TAK | –
5 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 18 [atm] | Tak, podać w [atm] | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępna średnica nominalna ≥ 4,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | budowa stentu DES umożliwiająca stentowanie krętych i dystalnych odcinków naczyń wieńcowych, dedykowana dla również do szerokich naczyń w tym LM | Tak, opisać budowę stentu oraz system dostarczania | 1,2,3
9 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm], dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
10 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | –
11 | rodzaj polimeru z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | 1,2,3
12 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC po min. 2 latach obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAK, podać odsetek zakrzepicy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | [2,1]
13 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją - potwierdzona min. jedną publikacją | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 185 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
5 | wymagane minimum 9 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego do CTO | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
6 | hydrofilne lub hydrofobowe pokrycie prowadnika na całej długości | TAK | –
7 | dostępna taperowana końcówka prowadnika o średnicy 0,009["] - 0,010["] | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
9 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
10 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
11 | prowadniki nadające się do rekanalizacji CTO z dostępu "retrograde" | TAK | –
Prowadnik wieńcowy standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 180 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
5 | wymagane minimum 2 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
6 | hydrofilne lub hydrofobowo-hydrofilne pokrycie na dystalnym odcinku prowadnika | TAK | –
7 | średnica prowadnika 0,014" | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
9 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
10 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
Prowadnik Sterowalny do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości :190 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | prowadnik sterowalny do udrożnień CTO o średnicy 0,014["] | TAK | –
5 | prowadnik do eksternalizacji o średnicy 0,010 ["] | TAK | –
6 | wymagane minimum 3 rodzaje sztywności końcówki roboczej prowadnika | Tak, wyszczególnić | [1,2]
7 | hydrofilne pokrycie prowadnika na dystalnej części prowadnika | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu ( bez łączeń) | TAK | –
9 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 15 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
10 | prowadniki nadające się do rekanalizacji CTO z dostępu "retrograde" | TAK | –
Mikrokateter wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | mikrokareter o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, taperowany | TAK | –
4 | cewnik od wewnątrz pokryty poliuretanem | TAK/NIE | 1/0
5 | proksymalna średnica zewnętrzna 2,6 F | TAK | –
6 | dystalna średnica zewnętrzna 1,9 F | TAK | –
7 | końcówka z ultramałym profilem 0,016 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka | TAK | –
9 | dostępne długości 135 [cm ± 5 [cm] i 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
10 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
Mikrokateter do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | mikrokateter do CTO zbrojony metalowym oplotem | TAK | –
4 | dostępna długość zestawu wprowadzającego 150 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
5 | końcówka z ultramałym profilem 0,015 ["] | TAK/NIE | 1/0
6 | mikrokateter współpracujący z prowadnikami 0,014" | TAK | –
7 | miękka, atraumatyczna zwężająca się końcówka mikrokatetera | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy stalowy typu Amplatz Ultra Stiff lub równoważnej sztywności
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica prowadnika 0,035" | TAK | –
3 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” lub „prostym” z możliwością formowania przez operatora | TAK | –
4 | dostępna długość końcówki taperowanej 7 [cm] | TAK/NIE | 1/0
5 | prowadnik Amplatz Ultra Stiff 0,035”, 260 [cm], nr kat. THSCF-35-260-3-AUS1 (flexible tip lenght 3 cm) wg COOK Medical lub równoważne (w przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi katalog producenta oraz próbkę zaoferowanego wyrobu medycznego w ilości 1 sztuki w trybie opisanym w pkt 7 I siwz ) | TAK | –
Prowadnik naczyniowy typu Lunderquist lub równoważnej sztywności do stent graftów
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | średnica prowadnika 0,035" | TAK | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” | TAK | –
5 | prowadnik o dostępnej długości w przedziale: 260 [cm] - 300 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
6 | wymagana dostępna sztywność prowadnika, min. Lunderquist lub równoważna używana do implantacji stentgraftów aortalnych | TAK, opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy standardowy pokryty Sirolismusem lub pochodną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | Tak, podać | -
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,058" (5F) | TAK | -
5 | średnie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | Tak, podać w [atm] | -
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2.5 [mm] do 4,0 [mm] | Tak, wyszczególnić w [mm] | -
7 | dostępna średnica stentu 2,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm], dla stentu o średnicy 3,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość stentu powyżej 45 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | stent na bazie stopu kobaltu lub platyny | TAK | -
11 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę i czas pełnego uwolnienia leku w [dni] | 1,2,3
12 | zakrzepica w stencie wg. Definicji ARC min. 2 lata obserwacji - potwierdzone wynikami badań klinicznych | TAK, podać odsetek zakrzepicy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | [2,1]
13 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention), wynikami randomizowanych badań klinicznych z min. 2 letnią obserwacją | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
Prowadnik naczyniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 190 [cm] ±5 [cm] oraz 300 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne średnice prowadnika 0,014''; 0,018"; 0,035" | TAK | –
5 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” oraz taperowane | TAK | –
6 | wymagane minimum 15 rodzajów sztywności prowadnika: od miękkich do bardzo twardych dających dobre podparcie, dla jednej rodziny prowadników | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,3]
7 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK | –
8 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne przedłużenie prowadnika o dł. 190 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
10 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 27
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR/IFR
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | sonda do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym | TAK | –
4 | sonda z końcówką prostą lub „J” | TAK | –
5 | długość prowadnika roboczego, min. 180 [cm] | Tak, podać w [cm] | [1,2]
6 | średnica prowadnika 0,014" | TAK | –
Sonda IVUS
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | podać | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej przeznaczona do systemu elektronicznego Volcano Terapeutics | TAK | –
5 | możliwość założenia do cewnika 5F | TAK | –
6 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014" | TAK | –
7 | długość prowadnika roboczego, min. 150 [cm] | Tak, podać w [cm] | [1,2]
8 | sondy elektroniczne nie wymagające wstępnego przygotowania przed użyciem | TAK/NIE | 1/0
9 | częstotliwość sondy ≥ 20 MH, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a do przetwarzania obrazu wykorzystująca nieruchome kryształy umieszczone dookoła sondy | TAK | –
10 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów po zawarciu umowy do udostępnienia trzech aparatów ( w tym 1 mobilny, 2 systemy zintegrowane) z aktualnymi przeglądami technicznymi w okresie udostępnienia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej- system z funcją IVUS w wersji do użycia z sondą elektroniczną oraz opcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do naczyń wieńcowych na balonie-
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | stent stalowy lub ze stopów kobalt-chrom na balonie pokryty materiałem wypełniającym komórki | TAK | –
4 | minimalny wymagany przedział długości stentów od 15 [mm] do 26 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | minimalne wymagane dostępne średnice stentu: 2,5 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | niski profil stent graftu | TAK, podać w ["] dla średnicy 3,0 [mm] | [2,1]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sten wieńcowy DES CoCr dedykowany zmianom dystalnym bez powłoki polimerowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | rodzaj uwalnianego leku: syrolimus lub pochodny | TAK | –
4 | dawka substancji czynnej: 1,2 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
5 | bezpolimerowe pokrycie stentu | TAK | –
6 | minimalny wymagany zakres średnic: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany zakres długości stentu: od 9 [mm] do 38 [mm]- ( min. 8 długości) | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | shafty: proxymalny -1,9 F, dystalny- 2,5 F | Tak, podać w [F] | –
9 | długość systemu doprowadzającego, min. 145 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
10 | ciśnienie RBP 18 [atm] dla średnic od 2,0 [mm] do 3,5 [mm], NP. 10 [atm] dla wszystkich rozmiarów | Tak, podać w [atm] | –
Cewnik balonowy do PCI do trudno dostępnych zmian
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik balonowy typu semi-compliant | TAK | –
4 | powłoka balonu hydrofilna | TAK | –
5 | wymagana długość systemu doprowadzającego, min. 145 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
6 | minimalny wymagany zakres średnic: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm]- min. 7 średnic | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany zakres długości : od 10 [mm] do 30 [mm], min. 5 długości | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice 1,25 [mm] i 1,5 [mm] dla długości 10 [mm], 15[mm] i 20 [mm] | TAK | –
9 | profil wejścia 0,025 ["] dla średnicy 3,0 [mm] | TAK | –
10 | ciśnienie nominalne 10 [atm] dla średnic 1,25 [mm] i 1,5 [mm] | TAK | –
11 | RBP 14 [atm] w zakresie średnic od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] oraz 18 [atm] dla średnic 1,25 [mm] i 1,5 [mm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do PCI hybrydowy uwalniający lek (DES) z biodegradowalnym polimerem lub analogicznym systemem bez polimeru o stałych parametrach
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub pochodny | TAK, podać | –
4 | stent na bazie stopu kobaltu pokryty pasywnie węglikiem krzemu | TAK, podać | -
5 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | TAK, podać w [atm] | -
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
8 | wymagany crossing profilu dla stentu 3,0 [mm] max 0,039" | TAK/NIE | 1/0
9 | pokrycie polimerem biodegradowalnym z lekiem lub analogiczny system dostarczania leku bez polimeru o potwierdzonej skuteczności | TAK | -
10 | dodatkowe pokrycie pasywne stentu węglikiem krzemu | TAK - podać rodzaj pokrycia stentu | -
11 | możliwość doprężenia do średnicy 4,65 [mm] dla średnic nominalnych 3,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK | -
12 | potwierdzona możliwość skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej | TAK/NIE | 1/0
13 | bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona opublikowanymi w czasopismach impaktowanych (dopuszczona również publikacja w czasopiśmie Eurointervention) wynikami randomizowanych badań klinicznych lub doniesieniem naukowym na konferencji naukowej euroPCR lub TCT, z min. 12-sto miesięczną obserwcją – potwierdzona przynajmniej jedną publikację lub abstraktem z euroPCR lub TCT | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
Stent do PCI uwalniający lek (DES) z biodegradowalnym polimerem lub analogicznym systemem bez polimeru o stałych parametrach
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
3 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
4 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
5 | wymagany crossing profilu dla stentu 3,0 [mm] max 0,039" | TAK/NIE | 1/0
6 | pokrycie polimerem biodegradowalnym z lekiem lub analogiczny system dostarczania leku bez polimeru o potwierdzonej skuteczności | TAK | -
7 | możliwość doprężenia do średnicy 3,5 [mm] dla średnic nominalnych 2,25 [mm] do 3,0 [mm] | TAK | -
8 | ciśnienie RBP dla stentu o średnicy 3,0 [mm], min. 16 [atm] | TAK, podać w [atm] | -
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 31
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo-chromowy stosowany do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu kobaltowo-chromowego do tętnicy obwodowej o wymiarach 8,0/18-28 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | system dostarczania typu "Over The Wire" (OTW) 0,035" | TAK | –
5 | stent kobaltowo-chromowy zamontowany na cewniku balonowym kompatybilny z introducerem 6F w całym wymaganym zakresie średnic | TAK | –
6 | stent kobaltowo-chromowy zamontowany na cewniku balonowym | TAK | –
7 | długość zestawu wprowadzającego: 135 [cm] ±15 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 16 [mm] do 50 [mm] dla każdej wymaganej średnicy | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
9 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 5 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
10 | dostępna średnica 10,0 [mm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo - chromowy stosowany do tętnic nerkowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu kobaltowo - chromowego do tętnicy nerkowej o wymiarach 6,0/12-18 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
5 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
6 | specjalna budowa stentu do tętnic nerkowych | TAK | –
7 | stent zamontowany na cewniku balonowym | TAK | –
8 | długość zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] i 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | cewnik prowadzący do wprowadzenia stentu, max. 6F dla wszystkich średnic stentu | TAK, podać w [F] | –
10 | minimalny wymagany przedział długości stentu od 12 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
11 | minimalny wymagany przedział średnic stentu od 4,0 [mm] do 7,0[mm] z dostępnymi średnicami co 0,5 [mm] | TAK, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 33
3 | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy do tętnic podkolanowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do tętnic podkolanowych o wymiarach 6,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | zastosowana technologia produkcji stentu umożliwiająca wielokrotne zginanie | TAK | –
5 | system wprowadzający współpracujący z prowadnikiem 0,018 " | TAK | –
6 | długość zestawu wprowadzającego: 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów od 40 [mm] do 150 [mm] | TAK, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 5 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
9 | stent wykonany z plecionego nitinolowego drutu w technologii cel zamkniętych, lub analogiczną konstrukcją odporną na złamania posiadającą wskazania wg. instrukcji użycia do implantacji w odcinku tętnic podkolanowych | TAK, opisać budowę, podać wskazania wg. instrukcji użycia | –
Stent nitinolowy do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do naczyń obwodowych o wymiarach 7,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | skracalność po rozprężeniu, max. 2% | TAK | –
5 | długość zestawu wprowadzającego 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | minimalny wymagany przedział długości od 20 [mm] do 100 [mm] - dla średnicy stentów od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów w [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 6 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów w [mm] | [1,2]
8 | dostępna średnica stentu 5 [mm] | TAK | –
9 | widoczność w skopii - dostępne markery na stencie | TAK | –
10 | system uwalniania zapobiegający niekontrolowanemu uwalnianiu stentu i jego "skakaniu" | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy z zamkniętymi celami do tętnicy szyjnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego z zamkniętymi celami do tętnicy szyjnej o wymiarach 7,0/30 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczenia typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | stent wykonany z nitinolu o konstrukcji zamkniętych cel | TAK | –
6 | stent mający zastosowanie w zabiegach na tętnicach szyjnych | TAK | -
7 | niski profil stentu | Tak, podać w [F] | [2,1]
8 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 7,0 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic udowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | stent nitinolowy typu "over the wire" odporny na załamania | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego: 75 [cm] ±10 [cm] i 125 [cm]±10 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035” | TAK | –
6 | stenty współpracujące z introducerem, max. 6F dla całego minimalnego wymaganego przedziału średnic | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 5,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
8 | budowa stentu hybrydowa | TAK | –
9 | skuteczność w rejonie SFA potwierdzona badaniami klinicznymi | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
10 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | skracalność po rozprężeniu max. 10% | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego 75 [cm] ± 5 [cm] i 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | stent pracujący na prowadniku 0,035” i kompatybilny z koszulką 6F | TAK | –
6 | możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) | TAK | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 6,0 [mm] do 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 80,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent stalowy samorozprężalny do tętnicy szyjnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu stalowego do tętnicy szyjnej o wymiarach 7,0/30 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczenia typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | stent o specjalnej budowie przeznaczonej do stentowania tętnicy szyjnej | TAK | –
6 | stenty przeznaczone do naczyń o średnicy, min. od 5,0 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
System dystalnej protekcji do naczyń o średnicy do 5,5 [mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej protekcji do naczyń o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | filtr zintegrowany z prowadnikiem | TAK | –
6 | nieosiowe osadzenie prowadnika w filtrze | TAK/NIE | 1/0
7 | jeden rozmiar systemu dla wszystkich naczyń do średnicy 5,5 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | niski profil urządzenia | Tak, podać w [F] | [2,1]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do usuwania ciał obcych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | system działający na zasadzie jednej lub kilku sprzężonych ze sobą pętli służący do usuwania ciał obcych | TAK, opisać | 1,2,3
4 | zestaw zawierający pętlę umożliwiającą wyciągnięcie ciała obcego z wnętrza naczynia krwionośnego drogą przezskórną | TAK | –
5 | dostępne średnice pętli ?????????????? | podać możliwe wymiary średnic pętli w [mm] | –
6 | różne ukształtowania pętli chwytające ciało obce | TAK,podać | [1,2]
7 | długość zestawu i rozmiar powinny umożliwiać dostęp do tętnic wieńcowych | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 38
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
6 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 7,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | minimalny dostępny przedział średnic filtra: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
System zabezpieczenia proksymalnego krążenia mózgowego z zatrzymaniem przepływu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | dostępne, min. dwie średnice 8 F i 9F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | system powinien działać na zasadzie proksymalnego zatrzymania przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia | Tak, opisać | –
4 | kompatybilny z koszulkami 6 F i 7 F | TAK | –
5 | zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie | TAK/NIE | 1/0
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK | –
7 | wycięta blaszka miażdżycowa gromadzona w specjalnym zbiorniku. | TAK | –
Cewnik balonowy pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik pokryty hydrofilną powłoką | TAK | –
4 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,018" i 0,035" | TAK | –
5 | minimalne dostępne średnice balonu od 4 [mm] do 12 [mm] | Tak, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
6 | minimalne dostępne długości balonu od 40 [mm] do 150 [mm] | Tak, wyszczególnić w [mm] | [1,2]
7 | dawka Paclitaxelu 3,5ug/mm2 | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Torquer
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,014'' i 0,035'' | TAK | –
4 | dostępne różne kolory torquerów, min. dwa kolory | TAK, wyszczególnić kolory | [1,2]
5 | system mocowania torquera na prowadniku | opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Y – konektor z przedłużaczem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9F | TAK, podać w [F] | –
4 | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu | TAK, opisać | 1,2,3
5 | wraz z Y - konektorem powinien być zaoferowany przedłużacz Luer Lock o długości 30 [cm] ± 10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,035
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u 135 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035'' | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 11,0 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] w całym wymaganym przedziale średnic (dla każdej zaoferowanej średnicy) | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "rapid exchange" lub "over the wire" długość użytkowa shaft'u 150 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku maks. 0,018" | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 2,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 40,0 [mm] do 150,0 [mm] w całym wymaganym przedziale średnic (dla każdej zaoferowanej średnicy) | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW 0,014
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | cewnik typu "over the wire" długość użytkowa shaft'u : 100 [cm] ±5 [cm] i 148 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku maks. 0,014" | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,25 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] w całym wymaganym przedziale średnic (dla każdej zaoferowanej średnicy) | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
7 | cewnik współpracujący z introducerem 4 F | TAK | –
Koszulka naczyniowa do angioplastyki obwodowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
2 | minimalnie wymagane średnice: 6F, 7F, 8F | TAK | –
2 | zbrojenie ścian koszulki metalowym oplotem | TAK | –
2 | minimalny wymagany dostępny przedział długości od 45 [cm] do 65 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
2 | dostępne kształty koszulki: proste oraz zagięte typu multipurpose | TAK | –
2 | proksymalna część koszulki zakończona zastawką hemostatyczną tętniczą | TAK | –
2 | dostępne koszulki z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp ekstra sztywny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | prowadnik o średnicach 0,014”, 0,018” i 0,035” | TAK | –
4 | prowadnik o dostępnej długości w przedziale, min. 180 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK | –
6 | proksymalna część prowadnika ekstra sztywna | TAK | –
Cewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik służący do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych zbrojonego oplotem stalowym, współpracujący z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
3 | długości cewnika od: 65 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika, min. 40 [cm] | TAK | –
5 | widoczne markery w RTG | TAK | –
6 | końcówka cewnika taperowana | TAK | –
7 | dostępne krzywizny cewnika, min. prosty i odgięty (angled) pod kątem 30 stopni | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
Cewnik diagnostyczny, hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,038" | TAK | –
3 | cewnik o średnicach 4 F, 5 F | TAK | –
4 | dostępne długości cewnika od 65 [cm] do 120 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dystalna część pokryta warstwą hydrofilną | TAK | –
6 | dostępne różne krzywizny cewnika | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
7 | dostępna krzywizna z otworami bocznymi | TAK/NIE | 1/0
8 | kontrola trakcji obrotu 1 : 1 | TAK | –
Introducer zbrojony do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 6F, 7F | TAK | –
4 | zbrojenie ściany introducera metalowym oplotem | TAK | –
5 | wymagana dostępna długość: 90 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | proksymalna część introducera zakończona Y - konektorem | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne pokrycie hydrofilne | TAK/NIE | 1/0
Stent szyjny z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu szyjnego z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji o średnicy 8,0 [mm] | TAK | –
4 | stent szyjny nitinolowy samorozprężalny RX pokryty metalową siatką zapobiegającą mikroembolizacji | TAK | –
5 | wymagany przedział średnic stentów: od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | wymagany nominalne długości stentu: 20 [mm], 25 [mm], 30 [mm], 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerm naczyniowym 5 [F] | TAK | –
Cewnik aspiracyjny do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | długość zestawu wprowadzającego cewnika 140 [cm] | TAK | –
4 | system pracujący z prowadnikiem 0,014'' | TAK/NIE | 1/0
5 | powłoka hydrofilna o długości 40 [cm] w części dystalnej cewnika | TAK | –
6 | kompatybilność z cewnikami prowadzącymi: 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr | TAK | –
Przyrząd do zamykania tętnic
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach: 6F i 8F | TAK | –
4 | przyrząd działający na bazie rozpuszczalnych komponentów biozgodnych | TAK | –
5 | przyrząd składający się z części bioabsorbowalnych i mechanicznych | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 43
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do biopsji serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | koszulka do biopsji, max. 7F prosta i multipurpose | TAK | –
5 | kleszczyki do biopsji w zestawie | TAK | –
6 | objętość tkanki jaką można jednorazowo pobrać za pomocą kleszczyków biopsyjnych 7F: min. 4,90 mm3 | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne kleszczyki o shafcie 5,5F | TAK/NIE | 1/0
8 | wymagane dwie długości zestawu: 50 [cm] ± 5 [cm] i 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | łatwość i precyzyjność pobrania próbek tkanek z mięśnia sercowego | opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 44
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu ASD
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | bezpieczeństwo stosowania zestawu ( okludera ASD) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z literatury naukowej dot. Okludera ASD | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | niski profil okludera umożliwiający zastosowanie koszulki naczyniowej o najniższym profilu | TAK, podać rozmiar [F] koszulki dla okludera 38 [mm] | [2,1]
5 | wymagany przedział średnic, min. od 6 do 38 [mm] z rozmiarami zmieniającymi się co min. 2 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
6 | zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do użycia ( oprócz balonu pomiarowego ) tj. system wprowadzajacy (koszulka), sztywny prowadnik typu Amplatz Super/Ultra Stiff, system uwalniający, okluder - urządzenie implantowe w ciele pacjenta | TAK, wymienić elementy zestawu | –
7 | w ramach umowy komisowej dostępne wszystkie rozmiary okluderów do zamykania ubytków typu ASD | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu PFO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zestaw zawiera okluder/-y, system/-y wprowadzające potrzebne do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
4 | bezpieczeństwo stoswania zestawu (okludera PFO) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | okluder w kształcie podwójnego parasola, konstrukcja ramy wykonana ze stopu nitinolu i tytanu, na której rozprężana jest powłoka z PVA (lub równoważna) | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 20 [mm]; 25[mm]; 30[mm]; 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
7 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 46
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do stentowania aorty
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu "Over The Wire" (OTW) | TAK | –
3 | stent platynowo/irydowy pokrywany materiałem typu ePTFE lub równoważnym zamontowany na cewniku balonowym typu balon w balonie służący do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
4 | długość zestawu około 110 ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | w zestawie dodatkowy cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężenia stentu w aorcie | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 16 [mm] do 45 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 12 [mm] do 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 47
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sterownik (Advancer)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przyrząd przytrzymujący prowadnik umożliwiający manewrowanie wiertłem do rotablacji współpracujacy z konsolą do rotablacji | TAK, opisać | 1.2
Wiertło do rotablacji (Burr)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | eliptyczne wiertło z pyłem diamentowym osadzone na cewniku o dł. ok. 135 [cm] | TAK | –
3 | minimalne wymagane dostepne średnice wierteł: 1,25 [mm]; 1,5 [mm]; 1,75 [mm]; 2,0 [mm]; 2,15 [mm]; 2,25 [mm]; 2,38 [mm]; 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
Prowadnik do rotablacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik o średnicy 0,009" i długości ok. 325 [cm] współpracujący z wiertłem do rotablacji | TAK | –
3 | dostępne minimum dwie sztywności końcówki prowadnika | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 48
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | typ uwalnianego leku cytostatycznego: paclitaxel | TAK | –
4 | długość systemu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 125 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 40 [mm] do 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępna średnica : 5,0 [mm] | TAK | –
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 [F] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 49
| Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer wprowadzający długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalne wymagane średnice : od 4 F do 8 F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | minimalne wymagane długości od 80 [cm] do 110 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | kompatybilne z prowadnikiem 0,018"; 0,035"; 0,038" | TAK | –
Zbrojona koszulka naczyniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalne wymagane średnice od 7 F do 12 F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | znaczniki Rtg na końcówce | TAK | –
5 | minimalne wymagane długości od 30 [cm] do 90 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
Koszulka z poszerzadłem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | minimalne wymagane średnice od 4 F do 12 F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | minimalne wymagane długości od 30 [cm] do 90 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dostępne dwie konfiguracje końcówki koszulki (prosta i multipurpose) | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 50
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik z mikroprowadnikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | powłoka hydrofilna | TAK | –
4 | trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, zewnętrznie poliester elastomer | TAK | –
5 | trójwarstwowa budowa ściany ze środkowym zbrojeniem wolframowym oplotem | TAK | –
6 | atraumatyczna miękka końcówka | TAK | –
7 | szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi | TAK | –
8 | dostępne co najmniej dwa rozmiary z mikroprowadnikami | TAK | –
9 | minimalny przedział długości od 110 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
10 | bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach max. od 750 [psi] do 900 [psi] | TAK, wyszczególnić [psi] | [2,1]
Perły do chemoembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi | TAK | –
4 | ściśliwe, hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | TAK | –
5 | precyzyjnie kalibrowane trzy wielkości mikrosfer: 100 [µm] ± 25 [µm]; 200 [µm] ± 50 [µm]; 400 [µm] ± 50 [µm] | TAK, podać [µm] | –
6 | pakowane w strzykawki 20 [ml] kodowane kolorem | TAK/NIE | 1/0
Perły do embolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego | TAK | –
4 | ściśliwe hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | TAK | –
5 | precyzyjnie kalibrowane w min. sześciu rozmiarach w przedziale od 75 [µm] - 1100 [µm] | TAK, podać [µm] | [1,2]
6 | pakowane w strzykawki 20 [ml] | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 51
L.P. |  | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw wkrętaków do uszczelniania przecieków stentgraftów
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | w skład każdego oferowanego zestawu min. 10 helikalnych wkrętów wraz z dedykowaną wkrętarką i cewnikiem o zmiennym kącie zagięcia końcówki. Wkręty dedykowane do ufiksowania stentgraftu do ściany aorty | TAK | –
4 | w każdym oferowanym zestawie wkrętarka zasilana bateryjnie, umożliwiająca kontrolowanie min. dwustopniowe umieszczanie wkrętów w aorcie, z możliwością repozycjonowania po pierwszym etapie | TAK | –
5 | cewnik oferowany w każdym zestawie o zmiennej regulowanej geometrii końcówki | TAK/NIE | 1/0
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
7 | możliwość stosowania (odpowiednie parametry użytkowe wkrętarki i cewników) w aorcie piersiowej i brzusznej | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Introducer naczyniowy o zmiennej geometrii końcówki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | introducer ułatwiający przeprowadzenie zabiegów wewnątrznaczyniowych w przypadku trudnej anatomii pacjenta ( np. kręty przebieg naczyń krwionośnych, zaopatrywanie rejonów o utrudnionym dostępie standardowych introducerów) | TAK | –
4 | w standardzie dostępne introducery o średnicach wewnętrznych, min. 6.5 [F]; 7,0 [F]; 8.5 [F] | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
5 | płynna regulacja kąta zagięcia końcówki w zakresie min. 0-180 [°] | TAK, opisać | –
6 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 45 [cm] ± 5 [cm] oraz 55 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | możliwość wyboru zasięgu końcówki części roboczej w min. dwóch zakresach dla każdej oferowanej średnicy wewnętrznej | TAK/NIE | 3/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 52
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zamykacz naczyniowy szwowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach od 5F do 21F | TAK | –
4 | przyrząd działający na zasadzie szwu naczyniowego bez elementów wchłanialnych | TAK | –
5 | możliwość natychmiastowego ponownego nakłucia tętnicy w miejscu gdzie zastosowano zamykacz | TAK | –
6 | możliwość założenia szwów na początku procedury, a na koniec tylko ich dociągnięcie | TAK | –
7 | zastosowanie zamykacza w tętnicach i żyłach | TAK | –
8 | hydrofilna powłoka ułatwiająca wprowadzanie | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 53
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla systemu dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem o średnicy 5,0 [mm] | TAK | -
3 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | -
4 | filtr osadzony niezależnie na prowadniku wchodzącym w skład systemu | TAK | -
5 | filtr współpracujący z prowadnikiem 0,014" | TAK | -
6 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o różnych średnicach | podać zakres w [mm] | -
7 | niski profil systemu | TAK,podać w [F] | [2,1]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 54
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
3 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014” | TAK | –
4 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5F | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] z średnicami co 0,5 [mm] w zakresie średnic 4,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 55
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu ASD dla pacjentów uczulonych na nikiel
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do użycia ( oprócz balonu pomiarowego ) tj. system wprowadzający (koszulka), sztywny prowadnik typu Amplatz Super/Ultra Stiff, system uwalniający, okluder - urządzenie implantowe w ciele pacjenta | TAK, wymienić i opisać elementy zestawu | –
3 | okluder wykonany z dwóch dysków z nitynolu pokryty platyną izolującą całkowicie powierzchnię okludera zapobiegającą uczuleniu, całkowicie izoluje nitinol i zapobiega uwalnianiu jonów niklu | TAK | –
4 | możliwość zastosowania koszulek 12 F dla okluderów o średnicy od 30 do 40 [mm] | TAK/NIE | 2/0
5 | wymagany przedział średnic okludera od 8 do 36 [mm] z rozmiarami zmieniającymi się co min. 2 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
6 | dyski okludera połączone cylindryczną talią odpowiadającą wielkości ubytku samocentralizujące okluder w ubytku | TAK | –
7 | W przypadku nieprawidłowego otwarcia dysków mechanizm pozwalający ponowne załadowanie implantu do koszulki bez konieczności usuwania systemu z serca | TAK/NIE | 1/0
8 | w ramach umowy komisowej dostępne wszystkie rozmiary okluderów do zamykania ubytków typu ASD | TAK | –
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 56
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania przecieków okołozastawkowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | okluder wykonany z nitinolowej siateczki charakteryzującej się "pamięcią kształtu" | TAK/NIE | 3/0
4 | dostępny w wersji dwutarczowej, kwadratowej oraz prostokątnej | TAK | –
5 | dostępny w dwóch różnych rozmiarach taliowania dla obu wersji posiadający wewnętrzny materiał umożliwiający natychmiastowe zamknięcie przecieku | TAK | –
6 | wprowadzane przez koszulki do 10 [F] na prowadniku 0,035 ["] i długości do 300 cm | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 57
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | siateczkowy stent szyjny oparty na nitinolowym otwartokomórkowym rusztowaniu - stent o konstrukcji dwuwarstwowej | TAK | –
3 | zewnętrzna porowata powłoka typu MicroNet lub równoważne | TAK | –
4 | średnica porów - max. 180 [µm] | TAK | –
5 | instrukcja używania w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | samorozprężalny stent do tętnic szyjnych zapobiegający mikroembolizacji w okresie około zabiegowym i po zabiegowym | TAK | –
7 | długość shaftu 135 [cm] | TAK | –
8 | stent współpracujący ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami neuroprotekcji | TAK | –
9 | dostępna wersja Rx stentu o średnicy 6 F kompatybilna z prowadnikiem 0,014" | TAK/NIE | 1/0
10 | wymagany zakres nominalnych średnic od: 6 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
11 | wymagany nominalnych długości stentu: od 20 [mm] do 60 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
12 | bezpieczeństwo stosowania stentu (definiowane jako poniżej lub równe 1 % neurologicznych powikłań 30-dniowych) potwierdzone wynikiem badania klinicznego opublikowanego w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | -
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 58
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okluder naczyniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | okluder naczyniowy o nitinolowej konstrukcji | TAK | –
4 | przeznaczony do zamykania naczyń o średnicach od 1,5 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | minimalny wymagany przedział średnic okluderów od 3 [mm] do 9 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okluderów [mm] | [1,2]
6 | możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia okludera | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 59
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik wspierający, do udrażniania CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | kompatybilny z prowadnikami 0,014”; 0,018”; 0,035” | TAK
4 | dostępne minimalne długości cewników: 90 [cm] do 135 [cm] | TAK, podać [cm] | [1,2]
5 | konstrukcja zakończenia cewnika – taperowana | TAK | -
6 | cewniki kompatybilne z koszulką 5F | TAK | -
Stent samorozprężalny kompatybilny z introducerem 5F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych | TAK | -
4 | długości zestawu wprowadzającego mini. 80 [cm] do 120 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | kompatybilny z introducerem 5F | TAK | -
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | TAK | -
7 | system dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu | TAK | -
8 | stent o dużej sile radialnej | TAK | -
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 60
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | –
3 | system jednorazowego użytku dedykowany do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej zawierający w standardzie adekwatną ilość niezbędnych elementów, pozwalających na leczenie jednego pacjenta | TAK, wyszczególnić elementy systemu | –
4 | sterowalny system naprawczy wprowadzany przez żyłę udową max. 24 [F] | TAK, podać [F] | [2,1]
5 | system oparty na spinaniu płatków zastawki za pomocą specjalnych "klipów" | TAK/ NIE | 3/0
6 | w ramach umowy dostarczony instrument do zdejmowania "klipów" w trakcie klasycznej operacji na otwartym sercu | TAK | –
7 | szkolenie zespołu z użycia systemu | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 61
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer naczyniowy nietypowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice, min.: 6 F; 7 F; 8 F; 9 F; 10F; 11F; 12F; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagane długości introducera: 11 [cm] ± 0,5 [cm] oraz 35 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 62
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik diagnostyczny standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane średnice prowadnika: 0,018"; 0,032"; 0,035”; 0,038’’ | TAK | –
4 | wymagane długości: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
6 | końcówka "J" prowadnika w łatwy sposób prostowalna palcami przez operatora | TAK | -
7 | dostępne prowadniki z ruchomym i nieruchomym rdzeniem | TAK/NIE | 2/0
8 | zapewniający precyzyjne sterowanie i łatwość manewrowania | TAK | _
9 | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej powleczonej PTFE, posiadający różne typy zakończeń | TAK | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 63
L.P | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik naczyniowy do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości ok.: 145 [cm]±5 [cm] , 190 [cm] ±5 [cm] oraz 300 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | dostępne średnice prowadnika 0,014''; 0,018"; 0,035" | TAK | –
5 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” oraz taperowane | TAK | –
6 | dostepne minimum dwa rodzaje sztywności końcówki prowadnika 0,014" w zakresie od 2,8[g] do 13[g] | TAK, podać [g] | [1,2]
7 | dostępne minimum dwa rodzaje sztywności końcówki prowadnika 0,018" w zakresie od 4[g] do 30 [g] | TAK, podać [g] | [1,2]
8 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK | –
9 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK | –
10 | dostępne przedłużenie prowadnika o dł. 190 [cm] | TAK | –
11 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK | –
12 | sztywny prowadnik 0,035" z miękkim taperowanym do średnicy 0,025" końcem nadającym się do tętnic szyjnych | TAK | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 64
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda FFR
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | sonda do pomiaru rezerwy wieńcowej (FFR) | TAK | _
4 | możliwość pomiaru IMR | TAK/NIE | 1/0
5 | możliwość pomiaru CFR | TAK/NIE | 1/0
6 | sonda do pomiaru rezerwy wieńcowej (FFR) współpracująca z urządzeniem Wave Map Pressure Guide Volcano Teraputics lub Radianalyzer St. Jude Medical | TAK | _
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 65
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Spirale embolizacyjne
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
2 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | –
3 | wymagane dostępne średnice, min. od 4 [mm] do 15 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | wymagane dostępne długości,min. od 2 [cm] do 18 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | szkolenie zespołu z użycia coila naczyniowego | TAK | –
Spirale obwodowe embolizacyjne platynowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | _
4 | wymagane dostępne średnice min. od 4 [mm] do 13 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | wymagane dostępne długości min. od 2 [cm] do 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne | TAK | _
7 | szkolenie zespołu z użycia coila naczyniowego | TAK | –
Igła trokarowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do bezpośredniego dostępu lub techniki jednego wkłucia | TAK | –
3 | dostępne średnice ,min. od 18 [G] do 21 [G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. od 5 [cm] do 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
Igła biopsyjna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do biopsji aspiracyjnej | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. od 18 [G] do 23 [G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. od 10 [cm] do 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
..............................., dnia …...........................
………………………………………………………………………………………………………..
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 66
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący neuroradiologiczny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wskazania w instrukcji użycia do uzyskania dostępu w zakresie układu nerwowo-naczyniowego (naczyń dogłowowych i mózgowych) | TAK | –
4 | wymagane średnice, min. 7 F i 8 F | TAK | –
5 | wymagana długość 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.073 [”] dla 7 F | TAK, podać w [''] | –
7 | wymagany cewnik prosty z miękką, atraumatyczną końcówką | TAK | –
8 | dostępne krzywizny ??????????????? | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
..............................., dnia …...........................
………………………………………………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 67
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda IVUS do obrazowania wysokiej rozdzielczości
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sterylna sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (cewnik obrazujący) o średnicy 3,2 Fr i długości użytkowej w zakresie 140-145 [cm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
4 | sonda posiadająca powłokę hydrofilną na długości min. 20 [cm] od dystalnego końca | TAK | –
5 | sonda posiadająca przesuniętą końcówkę, zapobiegającą tarciu w miejscu wejścia prowadnika do sondy (przesunięte światło końcówki sondy względem pozostałej jej części) | TAK/NIE | 1/0
6 | sonda posiadająca zmienne sztywności w oknie obrazowania (elastyczny dystalny koniec, sztywniejsza część proksymalna) | TAK/NIE | 1/0
7 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014" | TAK | –
8 | sonda pracująca z częstotliwością powyżej 55 [MHz] - potwierdzone w instrukcji użycia lub ulotką producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
9 | sonda umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości wzdłużnej (osiowej) min. 35 [µm] - potwierdzone w instrukcji użycia lub ulotką producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
10 | sonda umożliwiająca uzyskanie rozdzielczości poprzecznej min. 85 [µm] - potwierdzone w instrukcji użycia lub ulotką producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
11 | opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowo min: strzykawkę 3 [ml], strzykawkę 10 [ml], zestaw rozszerzający | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów, niezwłocznie po zawarciu umowy do bezpłatnego użyczenia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego jednej konsoli do obrazowania ultrasonograficznego wewnątrznaczyniowego z wykorzystaniem opisanych powyżej sond, w pełnym zakresie ich funkcjonalności. Dostarczona konsola będzie posiadała udokumentowany przegląd techniczny (potwierdzony przez osobę kompetentną w tym zakresie), uprawniający do zastosowania konsoli w min. całym okresie użytkowania u Zamawiającego. Wszystkie koszty i obowiązki utrzymania w pełnej sprawności technicznej konsoli w okresie użyczenia, w szczególności koszty wymaganych przeglądów technicznych zalecanych przez Producenta ponosi Wykonawca. | Tak, podać typ/model użyczanej konsoli
..............................., dnia …...........................
………………………………………………………………………………………………………..
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 68
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Spirala wolumetryczna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | spirala kompatybilna z mikrocewnikiem 0,020 ["] i 0,027["] | TAK | _
4 | dostępne długości, min. od 1 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dostępne kształty 3D, helikalne, "J" | TAK | _
6 | dostępne 3 klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka | TAK | _
Spirala embolizacyjna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | spirala kompatybilna z mikrocewnikiem 0,020 ["] i 0,027["] | TAK | _
4 | dostępne długości w wersji standard, min. od 5 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | dostępne długości w wersji miękkiej, min. od 1 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | możliwość otwarcia spirali w wersji standardowej w zakresie średnic, min. od 3 [mm] do 32 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm | [1,2]
7 | możiwość otwarcia spirali w wersji miękkiej w zakresie średnic, min. od 2 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm | [1,2]
8 | dostępne 2 klasy sztywności: standard, miękka | TAK | _
Urządzenie do odczepiania spiral
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | urządzenie do odczepialnia spirali embilizacyjnych zaoferowanych powyżej | TAK | -
3 | urządzenie kompatybilne z popychaczem o średnicy 0,020" lub 0,010" | TAK | -
4 | dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | TAK/NIE | 1/0
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 69
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do aorty brzusznej
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym | TAK | –
3 | w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm] | TAK | _
4 | możliwość zaopatrywania szyji tętniaka o dużej średnicy tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75⁰ | TAK | _
5 | w standardzie dostępne introducery o średnicach, min. 14, 16, 18, 20 [F] | TAK | _
6 | do każdego zestawu stent graftów dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy z możliwością doprężania do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) | TAK | –
7 | moduły stent graftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poliestru o wysokiej gęstości | TAK | –
8 | oferowany model stent graftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stent graft) | TAK | –
9 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację w odcinku aorty brzusznej | TAK | –
10 | dostępny przedział średnic aortalnych, min. od 23 [mm] do 35[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
11 | dostępny przedział średnic biodrowych, min. od 10 [mm] do 28 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
12 | możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] | TAK | –
13 | termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u wykonawcy, max. 24 [h] | TAK | –
14 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
15 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy stacji roboczej wraz oprogramowaniem przeznaczonym do wymiarowania stent graftów. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i użytkowej dostarczonej stacji i oprogramowania na wyłączny koszt Wykonawcy - odbiór stacji i oprogramowania potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron | TAK | –
...................................... |  | ..............................., dnia ….... –.............
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 70
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent graft do aorty piersiowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku piersiowym (od tętnicy podobojczykowej do pnia trzewnego) | TAK | –
3 | do każdego oferowanego zestawu stent graftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich oferowanych średnic stent graftów) | TAK | –
4 | system wprowadzający dla wszystkich oferowanych i wymaganych średnic, max. 25 [F] | TAK | –
5 | konstrukcja na bazie koron nitinolowych pokrytych dzianiną poliestrową, brak metalowych połączeń pomiędzy koronami (tzw."rozpórek wspierających") | TAK | –
6 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczynowe do wprowadzania stentgraftu o średnicach w przedziale,min.: 22 [F]- 26 [F] w zestawie | TAK | –
7 | Stent graft posiadający system fiksacji proksymalnej uwalniany po ostatecznym pozycjonowaniu stent graft'u | TAK | –
8 | dostępne proksymalne i dystalne zwężające się elementy stent graftów | TAK | –
9 | minimalny wymagany przedział średnic , min. od 22 [mm] do 44 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
10 | dostępna średnica 46 [mm] potwierdzona katalogiem producenta | TAK/NIE | 5/0
11 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy stacji roboczej wraz oprogramowaniem przeznaczonym do wymiarowania stent graftów. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i użytkowej dostarczonej stacji i oprogramowania na wyłączny koszt Wykonawcy - odbiór stacji i oprogramowania potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron | TAK | –
13 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 71
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do bifurkacji naczyń wieńcowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | stent do bifurkacji naczyń wieńcowych uwalniający lek - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK | –
4 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub równoważne | opisać | [1,2,3]
5 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
6 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
7 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
8 | długość zestawu wprowadzającego: 140 [cm] ±10 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | grubość ściany stentu max 0,07mm | TAK/NIE | 1/0
10 | średnica systemu w części proksymalnej 2F (0,65 mm) i średnica sytemu w części dystalnej 2,7F (0,90 mm) | TAK/NIE | 1/0
11 | stent współpracujący z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 5 [F] w całym wymaganym zakresie średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK | –
12 | ciśnienie nominalne stentu 10 [atm] dla wszystkich oferowanych średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
13 | maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP stentu 16 [atm] dla wszystkich oferowanych średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
14 | minimalny wymagany przedział średnic dystalnych/proksymalnych od 2,5/3,00 [mm] do 3,75/4,50 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
15 | minimalny wymagany przedział długości od 16 [mm] do 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
16 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. 0,056" [5F] | TAK | –
17 | możliwość stentowania krętych odcinków naczyń wieńcowych oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych | opisać | 1,2,3
Stent kobaltowo-chromowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent kobaltowo-chromowy do naczyń wieńcowych zamontowany na cewniku balonowym uwalniający lek | TAK | –
3 | typ uwalnianego leku: sirolimus lub równoważne | TAK | –
4 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
5 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
7 | długość zestawu wprowadzającego: 140 [cm] ±10 [cm] | TAK | –
8 | stent współpracujący z cewnikiem prowadzącym o średnicy wewnętrznej max. [6F] w całym wymaganym zakresie średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK | –
9 | ciśnienie nominalne stentu 8 atm dla wszystkich oferowanych średnic - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
10 | maksymalne dopuszczalne ciśnienie RBP stentu 16 atm dla stentów o średnicach od 2 [mm] do 4,5 [mm] - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
11 | minimalny wymagany przedział średnic od 2,0 [mm] do 4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
12 | minimalny wymagany przedział długości od 10 [mm] do 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
13 | możliwość stentowanie krętych odcinków naczyń wieńcowych oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych | TAK | –
Cewnik do bifurkacji naczyń wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sterylny cewnik balonowy do bifurkacji naczyń wieńcowych | TAK | –
3 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
4 | średnica systemu w części proksymalnej 2F (0,65 mm) i średnica sytemu w części dystalnej 2,7F (0,90 mm) | TAK/NIE | 1/0
5 | cewnik posiadający min. 3 markery pozwalające na precyzyjne umiejscowienie balonu w naczyniu | TAK | –
6 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
7 | materiał balonu | podać, opisać | 1,2,3
8 | ciśnienie nominalne balonu 10 [atm] - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
9 | RBP maksymalne dopuszczalne ciśnienie balonu 16 [atm] - potwierdzone w instrukcji użycia | TAK, podać w atm | –
10 | średnica cewnika 5F (0,056") | TAK | –
11 | długość cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
12 | cewnik kompatybilny z prowadnikiem max. 0,14" | TAK | –
13 | hydrofilne pokrycie cewnika | TAK | –
14 | minimalny wymagany przedział średnic dystalnych/proksymalnych od 2,5/2,75 [mm] do 3,75/4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
15 | minimum 3 długości balonu w przedziale: od 10 [mm] do 23 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
..............................., dnia …...........................
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 72
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do walwuloplastyki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | długość użytkowa shaft'u 100 [cm] +/- 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035" | TAK | –
5 | cewnik balonowy służący do poszerzania zwężonych zastawek wewnątrzsercowych w tym ze wskazaniem wg. Instrukcji obsługi do poszerzania zastawki aortalnej | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic od 16,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości od 30,0 [mm] do 50,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
..............................., dnia …...........................
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 73
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący bezkoszulkowy
1 | producent | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | cewnik prowadzący bezkoszulkowy o długości 100 [cm] +/- 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
5 | minimum wymagane średnice cewnika prowadzącego: 6,5F; 7,5F; 8,5F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | światło wewnętrzne cewnika w zakresie 1,75 – 1,80 [mm] dla średnicy 6,5 F – potwierdzone w instrukcji użycia lub w ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
7 | światło wewnętrzne cewnika w zakresie 2,00 - 2,10 [mm] dla średnicy 7,5 F – potwierdzone w instrukcji użycia lub w ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
8 | światło wewnętrzne cewnika w zakresie 2,25 – 2,30 [mm] dla średnicy 8,5 F – potwierdzone w instrukcji użycia lub w ulotce producenta | TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0
9 | cewnik z powłoką hydrofilną | TAK | –
10 | cewnik z oplotem ze stali nierdzewnej | TAK | –
11 | cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,035” | TAK | –
12 | introduktor dołączony do każdego cewnika prowadzącego | TAK | –
13 | minimalnie wymagane typy krzywizn: judkins, extra back-up, amplatz, multipurpose, hockey stick | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla średnicy 6,5F/100 cm, podać liczbę | [1,3]
15 | cewnik prowadzący umożliwiający wykonanie zabiegu z dostępu promieniowego bez użycia introducera naczyniowego | TAK | –
Koszulka do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane średnice, min. od 4 [F] do 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | minimalna wymagana długość: 11 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | w zestawie igła do nakłucia 21G oraz stalowy miniprowadnik 0,018'' | TAK | –
6 | dilatator zapewniający łagodne wprowadzanie introducera do tętnicy promieniowej | TAK | –
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 74
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer naczyniowy standardowy
1 | producent | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK | –
4 | sterylny zestaw introducera naczyniowego składający się z minimum: - koszulki z zastawką hemostatyczną (introducer), - rozszerzadła, - prowadnika z końcówką typu „J”, | TAK | –
5 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
6 | wymagane średnice introducera, min. od 5 [F] do 10 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
7 | dostępny introducer o średnicy 12F | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępny introducer o średnicy 14F | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne długości introducera: 11[cm] ± 2 [cm] i 25 [cm] ± 2 [cm] | TAK, podać [cm] | –
10 | wymagane pokrycie hydrofilne na całej długości | TAK | –
11 | standaryzacja kolorystyczna w odniesieniu do rozmiaru [F] | TAK | –
12 | przezroczysty kranik dla wszystkich średnic | TAK | –
13 | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | –
14 | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | –
15 | łatwość wprowadzenia, materiał prowadnika, materiał koszulki i rozszerzacza, szczelność połączenie rozszerzacza z koszulką | opisać | 1,2,3
..............................., dnia …...........................
……………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 75
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Strzykawka wysokociśnieniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
| UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK | –
3 | wytrzymałość ciśnieniowa do 26 [atm] | TAK | –
4 | strzykawka z mechanizmem blokującym i umożliwiającym swobodny przepływ tłoka | TAK/NIE | 1/0
5 | wyposażona w dren zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji | TAK | –
6 | pojemność strzykawki co najmniej 20 cm | TAK | –
7 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką | TAK, opisać | 1,2,3
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 76
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do czasowej okluzji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | platynowe markery obrazujące końce balonu | TAK | –
4 | konstrukcja balonu zapewniająca krótki czas deflacji | TAK | –
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,0038" | TAK | –
6 | dostępne średnice balonu, min. od 20 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | średnica cewnika 7 [F] w dostępnych długościach 65 [cm] i 100 [cm] | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 77
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 30[mm] do 80[mm] CPV
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | średnice stentu, min. od 5 [mm] do 7[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. od 30 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 [F] dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 100[mm] do 150[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | średnice stentu, min. od 5 [mm] do 7[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. od 100 [mm] do 150 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | system umozliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK/NIE | 1/0
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 [F] dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 170[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | średnice stentu, min. od 5 [mm] do 7[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości,min. od 170 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | system umozliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
10 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 78
stent samorozprężalny długi kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: : 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice stentu, min. od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny przedział długości, min. od 30 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | TAK | _
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
stent samorozprężalny krótki kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | –
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego : 70[cm] ± 5 [cm], 120 [cm] ± 5 [cm] oraz 135 ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | dostępne średnice stentu, min. od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny przedział długości, min.od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | TAK | _
8 | kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich średnic | TAK | _
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | markery na systemie wprowadzającym oznaczjące pozycję balonu | TAK | –
4 | długości systemu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice cewnika, min. od 2 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny przedział długości, min. od 20 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | TAK | _
Prowadnik do PTA 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości: 195 [cm] oraz 300 [cm] | TAK | –
4 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii | TAK | –
5 | pokrycie prowadnika proksymalnie PTFE, dystalne substancją hydrofilną | TAK | –
6 | konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu | TAK | –
7 | dostępne minimum dwie sztywności | TAK/NIE | 2/0
Introducer zbrojony do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości: 45 [cm] i 100 [cm] | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
5 | średnica wewnętrzna introducera 4F | TAK/NIE | 2/0
6 | dostępne średnice introducera, min.od 4 [F] do 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | posiada zastawkę hemostatyczną i i trójdrożny kranik | TAK | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 79
Stentgraft do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | system wprowadzający 18 [F] | TAK | _
4 | brak przeciwwskazań do wykonania badani MRI | TAK/NIE | 1/0
5 | znaczniki widoczne w promieniach RTG | TAK | _
6 | w zestawie sztywny prowadnik | TAK | _
7 | średnice proksymalne stentgraftu, min. od 14 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | średnice dystalne, min. od 10 [mm] do 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
Stentgraft do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długość systemu wprowadzającego 75 [cm] i 120 [cm] | TAK | _
4 | wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, na balonie pokryty PTFE | TAK | _
5 | system kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | _
6 | dostępne długości, min. 18, 22, 28, 38, 58 [mm] dla średnic 5 i 6 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. 27, 37, 57 [mm] dla średnic 7, 8, 9 i 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | średnica zestawu wprowadzającego: 6F dla średnic stengraftu 5 i 6 [mm] 7F dla średnic stentgraftu 7, 8, 9, 10 [mm] | TAK | _
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 80
Cewnik aspiracyjny do tętnic płucnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości cewnika, min. 85 [cm] i 115 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępny w wariancie prostym i dwóch wygiętych zakończeniach | TAK | _
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | _
6 | średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 8F | TAK | _
Cewnik aspiracyjny do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagana długość cewnika 135 [cm] | TAK | _
4 | średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 6 [F] | TAK
5 | dostępne końcówki cewnika o profilu: „prostym” | TAK
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK/NIE | 1/0
Cewnik aspiracyjny do tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | wymagane długości cewnika 150 [cm] | TAK | _
4 | średnica zewnętrzna dystalnych odcinków, min. od 3 [F] do 4 [F] | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK/NIE | 1/0
6 | odcinek dystalny pokryty warstwą hydrofilną | TAK | _
zestaw aspiracyjny do przetok dializacyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długość zestawu 50 [cm] | TAK | _
4 | średnica dystalna zewnętrzna zestawu 8 F | TAK | _
5 | dostępne końcówki cewnika o profilu: „prostym” | TAK | _
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK/NIE | 1/0
7 | w zestawie przewody wysokociśnieniowe | TAK | _
Separator do trombektomii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | separator do trombektomii, wspomagający trombektomię, kompatybilny z oferowanymi w Pakiecie cewnikami aspiracyjnymi do tętnic płucnych, cewnikami aspiracyjnymi do tętnic obwodowych oraz cewnikami aspiracyjnymi do tętnic poniżej kolana | TAK | _
Zbiornik
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | zbiornik przeźroczysty, kalibrowany, kompatybilny z oferowaną w Pakiecie pompą aspiracyjną | TAK | _
4 | objętość zbiornika, min. 1000 [ml] | TAK, podać [ml] | [1,2]
5 | zbornik wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | TAK | _
Przewody wysokociśnieniowe
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | przewody wysokociśnieniowe, zbrojone, kompatybilne z oferowaną w Pakiecie pompą aspiracyjną | TAK | _
4 | przewody włącznikiem ssania (on/off) | TAK/NIE | 1/0
5 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów po zawarciu umowy do udostępnienia pompy aspiracyjnej, bezolejowej, próżniowej. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru serwisowego (przeglądy techniczne, naprawy, części zamienne) i w przypadku awarii udostępni aparat zastępczy na czas naprawy. Załączyć instrukcję obsługi. Wykonawca zapewni przeszkolenie Użytkowników w zakresie obsługi. | TAK, podać: producent, model
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 81
Stent żylny nitinolowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | kompatybilny z introducerem 10 [F] | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | _
5 | dostępne średnice, min. od 12 [mm] do 16 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. od 60 [mm] do 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | możliwość rozprężania stentu od dystalnego lub proksymalnego końca | TAK | _
stent żylny stalowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | długości cewnika wprowadzającego: : 75 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | _
4 | stent z możliwością ponownego złożenia - repozycjonowalny | TAK | _
5 | dostępne średnice, min. od 2 [mm] do 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min.od 20 [mm] do 139 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 82
Mikrocewnik dwuświatłowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej | TAK | _
4 | polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnym odcinku | TAK/NIE | 1/0
5 | taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2,5/3,3 F | TAK | _
6 | wymagalna długość 145 [cm] | TAK | _
7 | dwa kanały wewnętrzne (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie | TAK | _
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | _
9 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka | TAK | _
10 | średnica wewnętrzna końcówki 0,016 ["] | TAK | _
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 83
Balon wysokociśnieniowy z inflatorem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | cewnik balonowy typu RX non compliant | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | _
5 | długośc użytkowa szaftu 140 [cm] | TAK | _
6 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 30 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | [1,2]
7 | Crossing profile dla średnicy 2,0 [mm] równy 0,028 ["] | TAK | _
8 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | wymagalne długości 10 [mm], 15 [mm] oraz 20 [mm] | TAK | _
10 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | TAK | _
11 | ciśnienie inflacji, min. 35 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 84
Cewnik diagnostyczny radiologiczny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | _
3 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
4 | cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] i 0,038 ["] | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział długości cewników : od 40 [cm] do 125 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
6 | dostępny cewnik z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
7 | dostępny cewnik o średnicy 5F | TAK | –
8 | dostępny cewnik o średnicy 4F | TAK | –
9 | duży wybór kształtów krzywizn, min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), Bentson, internalmammary (IM), Cobra | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
10 | dla cewnika 5 F o długości 100 [cm] wymagane kształty krzywizn: COBRA | TAK | –
...................................... |  |  | ......................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 85
Prowadnik obwodowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | dostępne długości prowadnika: 180 [cm], 190 [cm], 200 [cm], 235 [cm], 300 [cm] z tolerancją ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | wymagalne średnice prowadnika , min. 0,014” i 0,018” | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
5 | dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta jest płaszczem polimerowym na długości 22 [cm] | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępne prowadniki z końcówkami cieniującymi: 3 [cm], 4 [cm], 5 [cm], 11 [cm], 15 [cm], 16 [cm], 17 [cm] | TAK | –
7 | pokrycie hydrofilne na oplocie | TAK | –
8 | pokrycie PTFE na shafcie | TAK | –
9 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu stalowego | TAK | –
Prowadnik do trombektomii mechanicznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | –
3 | wymagane długości :180 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | dostępna średnica 0,014” | TAK | –
5 | dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta silikonem | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępny prowadnik z końcówkami cieniującymi 4 [cm] | TAK | –
7 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „prostym” i „j” | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu, pokryty PTFE | TAK | –
...................................... |  |  | ..............................., dnia …...........................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy