## Parametry_do_echo_z_MZ_2024
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
| PAKIET I - Echokardiograf z wieloma funkcjami echokardiografii tj. z funkcją echokardiografii przezprzełykowej i wewnątrzsercowej - 1 zestaw |  | CPV: 33112340-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wymagania ogólne
5 | oferowany aparat przewoźny - konstrukcja na wózku z co najmnniej 4 skrętnymi kołami, z blokadą skrętu co najmniej 2 z nich oraz z możliwością zahamowania co najmniej 2 z nich | TAK, opisać |  | –
6 | masa aparatu (bez urządzeń peryferyjnych) nie większa niż 80 [kg] | TAK, podać [kg] |  | –
7 | monitor kolorowy LCD, co najmniej 21” ["] | TAK, podać ["] |  | –
8 | rozdzielczość monitora nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli x pikseli | TAK, podać [px x px] |  | [1,3]
9 | aparat wyposażony w panel dotykowy nie mniejszy niż 12", pełniący również funkcję klawiatury alfanumerycznej | TAK, opisać |  | –
10 | zasilanie sieciowe 220-240 [V] | TAK, podać [V] |  | –
11 | wbudowany fabrycznie system podtrzymania zasilania na czas transportu wewnątrzszpitalnego z czasem restartu <10sek | TAK |  | –
12 | co najmniej 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  | –
13 | architektura aparatu w pełni cyfrowa | TAK, opisać |  | –
14 | liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania powyżej 5 000 000 | TAK, podać |  | [1,3]
15 | dynamika aparatu co najmniej 300 [dB] | TAK |  | –
16 | aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  | –
17 | zakres częstotliwości pracy (częstotliwości podstawowych) aparatu co najmniej od 2,0 MHz do 15,0 MHz [MHz] | TAK, podać zakres [MHz] |  | –
18 | aparat wyposażony w min. 6 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK, podać |  | –
19 | zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 2—35 [cm] | TAK, podać [cm] |  | –
Archiwizacja
20 | archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności nie mniejszej niż 1 000 [GB] | TAK, podać [GB] |  | –
21 | pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 50 000 obrazów | TAK, opisać |  | [1,3]
22 | możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | TAK |  | –
23 | aparat wyposażony w videoprinter czarno-biały do wydruku obrazów na papierze termicznym (m.in. zrzuty ekranu) | TAK |  | –
24 | aparat wyposażony w nagrywarkę płyt CD/DVD z funkcją dogrywania przeglądarki DICOM | TAK |  | –
25 | możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na napędach podłączonych do portu USB w formatach, min. JPG, AVI, DICOM | TAK, podać |  | [1,3]
26 | moduł łączności Wi-Fi | TAK |  | –
Tryby obrazowania
27 | tryb 2D (B - mode) | TAK |  | –
28 | maksymalny Frame Rate dla trybu 2D, min. 2 500 [Hz] | TAK, podać [Hz] |  | [1,3]
29 | obrazowanie w technologii bezogniskowej | TAK/NIE |  | 5/0
30 | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  | –
31 | obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  | –
32 | tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | –
33 | pamięć CINE dla Dopplera Kolor min. 10 000 klatek | TAK, podać |  | –
34 | tryb Power Doppler (PD) | TAK |  | –
35 | tryb obrazowania M-mode | TAK |  | –
36 | tryb kolor M-mode | TAK |  | –
37 | możliwość prezentacji obrazu w trybie 2D+ M mode | TAK |  | –
38 | anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz pętli cineloop | TAK |  | –
39 | anatomiczny M-mode z pętli cineloop z archiwum | TAK/NIE |  | 5/0
40 | krzywoliniowy M-mode z pętli 2D | TAK/NIE |  | 2/0
41 | tryb Doppler spektralny PW | TAK |  | –
42 | pamięć CINE dla Dopplera PW min. 1 000 [s] | TAK, podać [s] |  | –
43 | tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD | TAK |  | –
44 | możliwość porównania na ekranie dwóch obrazów: jednego rzeczywistego drugiego odtworzonego z dysku trwałego | TAK |  | –
45 | automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK/NIE |  | 1/0
46 | przesunięcie linii bazowej, wzmocnienie zmiana rozdzielczości czasowej na spektrum z archiwum | TAK/NIE |  | 1/0
47 | tryb Doppler spektralny z falą ciągłą CW | TAK |  | –
48 | tryb Triplex B/CD/CWD | TAK/NIE |  | 5/0
49 | tryb Doppler spektralny i kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  | –
50 | obrazowanie przepływów w technologii eliminującej artefakty kierunkowe Dopplera | TAK, podać |  | –
Funkcje użytkowe
51 | automatyczna analiza funkcji kurczliwości lewej komory, bazująca na technologii 2D-Strain z ilościową analizą min. 17 segmentowego wykresu typu „Bycze Oko" | TAK |  | –
52 | funkcja automatycznego rozpoznawania przegrody, komory LV i tylniej sciany w pętli 2D oraz dokonująca pomiarów tych parametrów w skurczu i rozkurczu. Wyznaczanie zgodnie z regułami Teichholza EF oraz SV | TAK |  | –
53 | analiza kurczliwości LV oraz wyznaczenie EF metodologią 2D-Strain | TAK |  | –
54 | analiza kurczliwości LA metodologia 2D-Strain | TAK |  | –
55 | analiza kurczliwości RV metodologią 2D-Strain | TAK |  | –
56 | możliwość regulacji wzmocnienia 2D gain po zamrożeniu obrazu | TAK |  | –
57 | automatyczna analiza frakcji wyrzutowej lewej komory dla 2 i 4 jamowej projekcji | TAK, opisać |  | –
58 | automatyczne rozpoznawanie najlepszych projekcji do analizy odkształcenia podłużnego dla lewej komory wraz z wyznaczaniem objętości i frakcji wyrzutowej w jednym kroku | TAK |  | –
59 | analiza ilościowa zastawki aortalnej z wyświetlaniem objętościowego modelu zastawki | TAK |  | –
60 | analiza ilościowa zastawki mitralnej (na obrazach TTE i TEE) z wyświetlaniem objętości modelu zastawki | TAK |  | –
61 | analiza ilościowa prawej komory z wyświetlaniem objętościowego modelu komory | TAK |  | –
62 | pakiet badań wysiłkowych z możliwością tworzenia własnych procedur i rezultatem w postaci wykresu polarnego lub wykresu tarczowego minimum 17-to segmentowego | TAK |  | –
63 | pomiary i kalkulacje dla badań kardiologicznych i naczyniowych | TAK |  | –
64 | prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  | –
65 | pomiary i kalkulacje dla badań kardiologicznych i naczyniowych | TAK |  | –
66 | automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu | TAK, opisać |  | –
67 | prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  | –
68 | kabel EKG, min. 3 odpr. przystosowany do elektrod samoprzylepnych - w komplecie z aparatem 2 sztuki | TAK |  | –
69 | oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji – funkcja automatycznych pomiarów parametrów lewej komory serca w trybie 2D uwzględniając obliczenie EF (frakcji wyrzutowej), %FS (frakcji skracania), SV (objętości wyrzutowej) i masy (także masy indeksowanej) | TAK, opisać |  | –
70 | algorytm automatycznego pomiaru parametrów serca u dorosłych pacjentów, wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji - algorytm zapewnia klasyfikacje min. 90% przypadków z dokładnością min. 95% . Algorytm pozwala na analizę przypadków dla min. zastawki aortalnej, zastawki mitralnej, zastawki płucnej, zastawki trójdzielnej, żyły płucnej | TAK/NIE |  | 3/0
71 | dedykowane oprogramowanie z interfejsem i modułem do podłączenia sondy wewnątrzsercowej | TAK, opisać |  | –
Głowice
72 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych, małych narządów i powierzchniowych | TAK |  | –
73 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  | –
74 | zakres częstotliwości, min. 3,0—10,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,3]
75 | pole widzenia, min. 40 [mm] | TAK, podać |  | –
76 | ilość elementów, min. 190 | TAK, podać |  | [1,2]
77 | praca w II harmonicznej | TAK |  | –
78 | Tryb TRIPLEX B/CD/PWD | TAK |  | –
79 | Głowica sektorowa matrycowa (w techn. pojedynczego kryształu) do badań przezklatkowych 2D | TAK |  | –
80 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  | –
81 | zakres częstotliwości, min. 1,5—4,5 [MHz] | TAK, podać |  | [1,3]
82 | kąt widzenia, min. 120° | TAK, podać |  | –
83 | ilość elementów, min. 192 | TAK, podać |  | [1,3]
84 | głębokość obrazowania do 30 [cm] | TAK |  | –
85 | praca w II harmonicznej | TAK, podać |  | –
86 | tryb Triplex B/CD/CWD | TAK/NIE |  | 2/0
87 | Głowica sektorowa matrycowa (w techn. pojedynczego kryształu) do badań przezklatkowych 3D/4D | TAK |  | –
88 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  | –
89 | zakres częstotliwości, min. 1,5—5,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,3]
90 | kąt widzenia, min. 90° | TAK, podać |  | –
91 | ilość elementów, min. 5500 | TAK, podać |  | [1,3]
92 | głębokość obrazowania do 30 [cm] | TAK |  | –
93 | praca w II harmonicznej | TAK, podać |  | –
94 | tryb Triplex B/CD/CWD | TAK/NIE |  | 2/0
95 | Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań przezprzełykowych 3D/4D | TAK |  | –
96 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  | –
97 | zakres częstotliwości, min. 1,5—4,5 [MHz] | TAK, podać |  | [1,3]
98 | kąt widzenia, min. 90° | TAK, podać |  | –
99 | ilość elementów, min. 2400 | TAK, podać |  | [1,3]
100 | tryb Triplex B/CD/CWD | TAK/NIE |  | 2/0
101 | Cewnik wewnątrzsercowy kompatybilny z oferowanym aparatem | TAK |  | –
102 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  | –
103 | średnica zewnętrzna cewnika, min. 7 [F] | TAK, podać |  | –
104 | wprowadzalna długość cewnika, min. 80 [cm] | TAK, podać |  | [1,2]
105 | czterokierunkowe ugięcie końcówki cewnika, przód/tył, prawo/lewo | TAK |  | –
106 | kąt ugięcia końcówki, min. 150° | TAK, podać |  | [1,3]
107 | przetwornik, min. 64 - elementowy | TAK, podać |  | –
108 | obrazowanie min. 2D, doppler fali ciągłej, doppler fali pulsacyjnej, doppler kolorowy | TAK, podać |  | –
109 | penetracja wiązki, min. 15 [cm] | TAK, podać |  | –
Komunikacja z PACS i wymagania dodatkowe
110 | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - Connectivity - DICOM 3.0 - Print - DICOM 3.0 - Store - DICOM 3.0 - Media Exchange - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Modality Worklist (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK, wymienić |  | –
111 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej loklizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | –
112 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Pionem Informatyki i E-Zdrowia oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | –
113 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
114 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
115 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
116 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
117 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
118 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne wymagania stawiane oferentom
119 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
120 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
121 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
122 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
123 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –