Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

System do koblacji – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2025

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | System do koblacji elekrochirurgicznej metodą plazmową |  |  |
|  | Generator do elektrochirurgii plazmowej. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie pracujące prądem o częstotliwości 100kHz. | TAK, podać |  |
|  | Technologia wytwarzania plazmy poprzez symulację prądową roztworu soli fizjologicznej | TAK, podać |  |
|  | Generator elektrochirurgii plazmowej wyposażony w wyświetlacz dotykowy | TAK, podać |  |
|  | Generator wyświetlający na ekranie dotykowym kolejne kroki do adjustacji urządzenia przed rozpoczęciem pracy z sygnalizacją świetlną gniazd do podłączania kolejnych akcesoriów zewnętrznych | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana w generator pompa perystaltyczna do roztworu soli fizjologicznej | TAK, podać |  |
|  | Regulacja przepływu soli fizjologicznej poprzez panel dotykowy urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia przepływu soli fizjologicznej osobno do trybu cięcia i ablacji | TAK, podać |  |
|  | Generator działający w trybie cięcia, ablacji oraz koagulacji | TAK, podać |  |
|  | Osobno ustawiane wartości mocy dla każdego z trybów pracy: cięcia, ablacji i koagulacji | TAK, podać |  |
|  | Ustawienie mocy prądu na 3 poziomach: słaby, średni, mocny – dla każdego z trybów pracy. Sygnalizacja ustawionej mocy za pomocą ikon na wyświetlaczu dotykowym urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Predefiniowane programy z indywidualnymi ustawienia wszystkich parametrów pracy dla 100 użytkowników | TAK, podać |  |
|  | Głosowe potwierdzenie przy wyborze poszczególnych trybów pracy | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w głośnik z regulatorem natężenia dźwięku | TAK, podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy podczas pracy urządzenia o różnej modulacji dla ablacji i koagulacji. | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja świetlna-graficzna dla poszczególnych trybów pracy – koagulacji i ablacji | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w timer odliczający czas aktywacji elektrody | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania ustawień domyślnych dla każdego trybu pracy | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wykrywanie rodzaju elektrod i wybór parametrów pracy | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna blokada pracy urządzenia podczas wykrycia błędów i awarii urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Temperatura wytwarzanej plazmy w zakresie 40-70st C | TAK, podać |  |
|  | System wyposażony w automatyczne wykrywanie rodzaju końcówek oraz zastosowanie parametrów ablacji i koagulacji | TAK, podać |  |
|  | Sterownik nożny z przełącznikiem trybów pracy | TAK, podać |  |
|  | Sterownik nożny z przyciskami do włączania koblacji i ablacji | TAK, podać |  |
|  | Elektroda wkłuwalna do ablacji, resekcji i koagulacji z trzema znacznikami głębokości – 12 szt. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy 18 pinowy konektor do elektrod | TAK, podać |  |
|  | Prąd zasilania 230[V] AC | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej zawierająca przewodnik rozwiązywania problemów wraz z opisem możliwych błędów oraz działaniami, które użytkownik ma podjąć, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, z wyjątkiem elektrod, które stanowią jednorazowy element zużywalny.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty