## Zał_nr_2
Lp. | Sprzęt | Numer seryjny | Standard świadczonych usług | Lokalizacja urządzenia | Maksymalna data wykonania pierwszego przeglądu w ramach reazlizacji umowy serwisowej | Częstotliwość przeglądów | Wymagania dodatkowe stawiane Wykonawcy w okresie realizacji umowy
1 | Axiom Artis Zeego | 160837 | PEŁNY | Chirugia Naczyń Sala Operacyjna - część chirurgiczna | 13.05.2025 | 6 miesięcy | -
2 | Cios Alpha | 12670 | ROZSZERZONY | Chirugia Naczyń Sala Operacyjna - część chirurgiczna | 13.10.2025 | 1 rok | -
3 | Syngo X-WP | 11210 | PODSTAWOWY | Chirugia Naczyń Sala Operacyjna - część chirurgiczna | 15.11.2025 | 1 rok | -
4 | Cios Alpha | 13227 | ROZSZERZONY | Elektrokardiologia Sala Operacyjna | 16.09.2025 | 1 rok | -
5 | Arcadis Varic | 16030 | PODSTAWOWY | Elektrokardiologia Sala Operacyjna | 04.09.2025 | 1 rok | -
6 | Mobilett XP | 3114 | PODSTAWOWY | Pododdz. Intens. Nadzoru Kardiolog. Przy O. Kl. Kardiologii Interwencyjnej | 04.09.2025 | 1 rok | -
7 | Cios Alpha | 13486 | ROZSZERZONY | Prac. Elektrofizjologii i Elektroterapii w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej | 14.11.2025 | 1 rok | -
8 | Luminos RF Classic | 10704 | PEŁNY | Pracownia Radiologii Klasycznej | 05.09.2025 | 1 rok | -
9 | Luminos Fusion | 22090 | PEŁNY | Pracownia Radiologii Klasycznej | 01.02.2025 | 1 rok | -
10 | Multix Fusion analog | 1035 | ROZSZERZONY | Pracownia Radiologii Klasycznej | 23.01.2025 | 1 rok | -
11 | Artis One | 82487 | PEŁNY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 11.02.2025 | 6 miesięcy | -
12 | Artis Icono* | 171023 | PEŁNY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 28.04.2025 | 6 miesięcy | -
13 | Sensis Vibe Hemo | 103213 | PODSTAWOWY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 13.04.2025 | 6 miesięcy | -
14 | Sensis Vibe Hemo | 103214 | PODSTAWOWY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 11.02.2025 | 6 miesięcy | -
15 | Sensis Vibe Hemo | 103217 | PODSTAWOWY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 03.06.2025 | 6 miesięcy | -
16 | Sensis Vibe Hemo | 103222 | PODSTAWOWY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 23.05.2025 | 6 miesięcy | -
17 | Sensis SIS Server | 14904 | ROZSZERZONY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 21.02.2025 | 6 miesięcy | -
18 | Sensis VC10B | YL6M030128/1270 | PODSTAWOWY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 11.02.2025 | 6 miesięcy | -
| Sensis VC10B | YL6M030129/1271 | PODSTAWOWY | Pracownie Hemodynamiki i Angiografii | 21.02.2025 | 6 miesięcy | -
| Syngo MI Workplc Turbo | 14316 | PODSTAWOWY | Zakład Medycyny Nuklearnej | 13.10.2025 | 1 rok | -
| Symbia T16 | 1192 | PODSTAWOWY | Zakład Medycyny Nuklearnej | 10.04.2025 | 6 miesięcy | W okresie trwania umowy serwisowej Zamawiający wymaga zamówienia przez Wykonawcę i wymiany źródeł promieniotwórczych, tj. punktowych i płaskich Co-57 (PHI-0124 i CTRF 10003 - Pb Shipper). Czasookres wymiany - co 12 miesięcy. Termin zamówienia zostanie ustalony na podstawie aktualnego zużycia oraz zapotrzebowania przez Użytkownika. Zamówienie będzie mogło być zrealizowane po dostarczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego wypełnionego formularza "Shipment of the sealed radioactive sources between the member states of the european community" oraz zezwolenia od Państwowej Agencji Atomistyki
| Symbia NET | 1618 | PODSTAWOWY | Zakład Medycyny Nuklearnej | 04.04.2025 | 1 rok | -
| Magnetom Avanto | 159036 | ROZSZERZONY AVANTO | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | 16.05.2025 | 6 miesięcy | -
| Magnetom Skyra 3T | 45413 | ROZSZERZONY SKYRA | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | 23.05.2025 | 6 miesięcy | W ramach umowy serwisowej Wykonawca dokona wymiany platformy oprogramowania i platformy sprzętowej (min. komputerów Host i Mars), stanowących wyposażenie rezonansu Magnetom Skyra, do najnowszej wersji - jeżeli taka zostanie komercyjnie wprowadzona do użytkowania przez Producenta rezonansu Magnetom Skyra w trakcie trwania umowy usługi serwisowej. Harmonogram tej wymiany musi zostać uzgodniony z Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala min. 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia tego zadania.
| serwer SYNGO VIA | 101804 | ROZSZERZONY SYNGO VIA | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | - | nie wymaga | -
| Somatom Drive | 105397 | PEŁNY | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | 23.05.2025 | 6 miesięcy | -
| Somatom go.TOP** | 172798 | PEŁNY | Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | 01.08.2025 | 1 rok | -
* Urządzenie na gwarancji do 02.11.2025
** Urządzenie na gwarancji do 14.11.2026

## Zał_3_Stand_Podst
Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową wymagany w STANDARDZIE PODSTAWOWYM:
1. Przeglądy okresowe
a) regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań Producenta urządzeń; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
c) kontrola występowania usterek zewnętrznych,
d) inspekcja zużycia części,
e) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
f) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
g) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
h) konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego - niezbędnego do wykonania w pełnym zakresie czynności przeglądowych,
i) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
k) dokumentacja przeglądów.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
a) sprawdzenie jakości obrazu,
b) sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i dedykowanych fantomów,
c) przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
3. Zdalna diagnostyka
a) wykorzystanie sysytemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń,
b) utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów Użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego,
c) system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 lub rówoważną,
d) powyższe warunki są obligatoryjne i dotyczącą aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.
4. Naprawy
a) interwencje na wezwanie - praca wykonywana w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia po wykonanej naprawie,
d) dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Części zamienne
a) umowa serwisowa w standardzie podstawowym, nie obejmuje dostawy części zamiennych,
b) umowa serwisowa w standardzie podstawowym obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) - niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów
c) W okresie trwania umowy serwisowej Zamawiający wymaga zamówienia przez Wykonawcę i wymiany źródeł promieniotwórczych, tj. punktowych i płaskich Co-57 (PHI-0124 i CTRF 10003 - Pb Shipper). Czasookres wymiany - co 12 miesięcy. - warunek dotyczy aparatu SYMBIA T16
6. Obsługa serwisowa
a) umowa zapewnia mozliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji,
c) umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających certyfikat szkoleniowy Producenta urządzeń lub autoryzowanego przez Producenta ośrodka szkoleniowego - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego,
e) inżynierowie serwisu Wykonawcy świadczący serwis - posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub ośwadczeniem Producenta urządzeń - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego.
7. Wsparcie aplikacyjne
a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisy Wykonawcy,
b) doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) - porady przez telefon.

## Zał_3_Stand_Roz
Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową wymagany w STANDARDZIE ROZSZERZONYM
1. Przeglądy okresowe
a) regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań Producenta urządzeń; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
c) kontrola występowania usterek zewnętrznych,
d) inspekcja zużycia części,
e) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
f) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
g) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
h) konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego - niezbędnego do wykonania w pełnym zakresie czynności przeglądowych,
i) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
k) dokumentacja przeglądów.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
a) sprawdzenie jakości obrazu,
b) sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i dedykowanych fantomów,
c) przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
3. Zdalna diagnostyka
a) wykorzystanie sysytemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń,
b) utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów Użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego,
c) system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 lub rówoważną,
d) powyższe warunki są obligatoryjne i dotyczącą aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.
4. Naprawy
a) interwencje na wezwanie - praca wykonywana w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia po wykonanej naprawie,
d) dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Części zamienne i komponenty specjalne
a) umowa serwisowa w standardzie rozszerzonym obejmuje wymianę na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem komponentów specjalnych tj. lamp RTG i kompletnych detektorów promieniowania, a także materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego,
b) umowa serwisowa w standardzie rozszerzonym obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) - niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
6. Obsługa serwisowa
a) umowa zapewnia mozliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji,
c) umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających certyfikat szkoleniowy Producenta urządzeń lub autoryzowanego przez Producenta ośrodka szkoleniowego - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego,
e) inżynierowie serwisu Wykonawcy świadczący serwis - posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub ośwadczeniem Producenta urządzeń - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego.
7. Wsparcie aplikacyjne
a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisy Wykonawcy,
b) doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) - porady przez telefon.

## Zał_3_Stand_Roz_Avanto
Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową wymagany w STANDARDZIE ROZSZERZONYM AVANTO
1. Przeglądy okresowe
a) regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań Producenta urządzeń; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
c) kontrola występowania usterek zewnętrznych,
d) inspekcja zużycia części,
e) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
f) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
g) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
h) konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego - niezbędnego do wykonania w pełnym zakresie czynności przeglądowych,
i) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
k) dokumentacja przeglądów.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
a) sprawdzenie jakości obrazu,
b) sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i dedykowanych fantomów,
c) przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych,
3. Zdalna diagnostyka
a) proaktywne monitorowanie (tj. stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych parametrów układu kriogenicznego (np. poziom helu ciekłego, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnątrz magnesu) w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania podłączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki,
b) wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw uszkodzeń,
c) utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów Użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego,
d) system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 lub rówoważną,
e) powyższe warunki są obligatoryjne i dotyczącą aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.
4. Naprawy
a) interwencje na wezwanie - praca wykonywana w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części - nie dotyczy kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po spuście helu gazowego (quench) powstającego w wyniku ogrzania się helu ciekłego, zapobiegając w ten sposób wzrostowi ciśnienia w magnesie i jego rozsadzeniu. Koszt dostarczenia helu oraz koszt oprzyrządowania niezbędnego do budowy pola magnetycznego zostaną przedstawione stosowna ofertą. W standardzie rozszerzonym dla Magnetom Avanto naprawa nie obejmuje przypadku, gdy spust helu (quench) nastąpi w trakcie wykonywania świadczeń serwisowych przez Wykonawcę,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia po wykonanej naprawie,
d) dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Części zamienne
a) umowa serwisowa w standardzie rozszerzonym Avanto obejmuje wymianę na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem magnesu nadprzewodzącego zdefiniowanego od komory próżniowej do displacera - wyłączenie dotyczy tylko samego magnesu, a także za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego, w tym: helu, cewek innych producentów.
b) umowa serwisowa w standardzie rozszerzonym Avanto obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) - niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w tym części istotnych dla bezpieczeństwa tj. teles oraz adsorber.
6. Modyfikacje
a) aktualizacje oprogramowania sterującego/diagnostycznego (update/hotfix) - jeżeli będą dostępne komercyjnie,
b) upgrade oprogramowania sterującego/diagnostycznego aparatu najnowszej i aktualnej wersji - jeżeli będzie dostępny komercyjnie,
c) modernizacje oprogramowania sterującego/diagnostycznego aparatu realizowane po udostępnieniu nowej wersji oprogramowania,
d) zapewnienie wymiany platformy sprzętowej, jeśli będzie dostępna komercyjnie i będzie wymagana do poprawnej pracy nowej wersji oprogramowania.
7. Obsługa serwisowa
a) umowa zapewnia mozliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji,
c) umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających certyfikat szkoleniowy Producenta urządzeń lub autoryzowanego przez Producenta ośrodka szkoleniowego - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego,
e) inżynierowie serwisu Wykonawcy świadczący serwis - posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub ośwadczeniem Producenta urządzeń - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego.
8. Wsparcie aplikacyjne
a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisy Wykonawcy,
b) doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) - porady przez telefon oraz min. jedno na rok stacjonarne (tj. w miejscu instalacji sprzętu) lub zdalne szkolenie z aplikacji zainstalowanych na aparacie.

## Zał_3_Stand_Roz_Skyra
Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową wymagany w STANDARDZIE ROZSZERZONYM SKYRA
1. Przeglądy okresowe
a) regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań Producenta urządzeń; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
c) kontrola występowania usterek zewnętrznych,
d) inspekcja zużycia części,
e) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
f) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
g) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
h) konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego - niezbędnego do wykonania w pełnym zakresie czynności przeglądowych,
i) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
k) dokumentacja przeglądów.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
a) sprawdzenie jakości obrazu,
b) sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i dedykowanych fantomów,
c) przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych,
3. Zdalna diagnostyka
a) proaktywne monitorowanie (tj. stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych parametrów układu kriogenicznego (np. poziom helu ciekłego, temperatura osłon i głowicy, ciśnienie wewnątrz magnesu) w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania podłączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki,
b) wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw uszkodzeń,
c) utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów Użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego,
d) system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 lub rówoważną,
e) powyższe warunki są obligatoryjne i dotyczącą aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.
4. Naprawy
a) interwencje na wezwanie - praca wykonywana w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części - nie dotyczy kosztów związanych z procedurą przywrócenia funkcji magnesu po spuście helu gazowego (quench) powstającego w wyniku ogrzania się helu ciekłego, zapobiegając w ten sposób wzrostowi ciśnienia w magnesie i jego rozsadzeniu. Koszt dostarczenia helu oraz koszt oprzyrządowania niezbędnego do budowy pola magnetycznego zostaną przedstawione stosowna ofertą. W standardzie rozszerzonym dla Magnetom Skyra naprawa nie obejmuje przypadku, gdy spust helu (quench) nastąpi w trakcie wykonywania świadczeń serwisowych przez Wykonawcę,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia po wykonanej naprawie,
d) dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Części zamienne
a) umowa serwisowa w standardzie rozszerzonym Skyra obejmuje wymianę na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem magnesu nadprzewodzącego zdefiniowanego od komory próżniowej do displacera - wyłączenie dotyczy tylko samego magnesu, a także za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego, w tym: helu, cewek innych producentów.
b) umowa serwisowa w standardzie rozszerzonym Skyra obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) - niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w tym części istotnych dla bezpieczeństwa tj. teles oraz adsorber.
6. Modyfikacje
a) w ramach umowy serwisowej Wykonawca dokona wymiany platformy oprogramowania i platformy sprzętowej (min. komputerów Host i Mars), stanowących wyposażenie rezonansu Magnetom Skyra, do najnowszej wersji - jeżeli taka zostanie komercyjnie wprowadzona do użytkowania przez Producenta rezonansu Magnetom Skyra w trakcie trwania umowy usługi serwisowej
7. Obsługa serwisowa
a) umowa zapewnia mozliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji,
c) umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających certyfikat szkoleniowy Producenta urządzeń lub autoryzowanego przez Producenta ośrodka szkoleniowego - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego,
e) inżynierowie serwisu Wykonawcy świadczący serwis - posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub ośwadczeniem Producenta urządzeń - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego.
8. Wsparcie aplikacyjne
a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisy Wykonawcy,
b) doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) - porady przez telefon oraz min. jedno na rok stacjonarne (tj. w miejscu instalacji sprzętu) lub zdalne szkolenie z aplikacji zainstalowanych na aparacie.
c) Wykonawca zapewni dostęp do dedykowanego portalu edukacyjnego ze szkoleniami aplikacyjnymi MRI w trybie online, zpewniającymi stałe podnoszenie wiedzy pracowników Zamawiającego. Każde szkolenie zakończone testem i wydaniem certyfikatu - adekwatnie do zakresu szkolenia.

## Zał_3_Stand_Roz_Syngo_via
Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową wymagany w STANDARDZIE ROZSZERZONYM SYNGO VIA
Uwaga: Zamawiajacy potwierdza, że zapewnia nieprzerwaną, sprawnie działającą łączność systemu zdalnej diagnostyki
1. Zdalna diagnostyka i naprawy
a) wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia,
b) wykorzystanie sysytemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki awarii i naprawy uszkodzeń,
c) system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 lub rówoważną,
d) w przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemów z systemem - praca w miejscu lokalizacji wraz z dojazdem inżyniera Wykonawcy
2. Naprawy serwera
a) naprawa/wymiana sprzętu komputerowego w przypadku wystąpienie usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie urządzenia i/lub dostawa komponentów sprzętowych w przypadku, jeśli zdefiniowane są przez odpowiedniego dostawcę usług sprzętowych jako "części do samodzielnej naprawy",
b) przeprowadzenie kontroli urządzenia po wykonanej naprawie,
c) dokumentacja interwencji serwisowych.
3. Obsługa w zakresie oprogramowania
a) dostawa wszystkich zalecanych przez Producenta uaktualnień oprogramowania,
b) telefoniczne wsparcie dla administratora IT i/lub Klinicznego podczas instalacji uaktualnień,
c) dostawa wszystkich zalecanych przez Producenta modyfikacji oprogramowania do najnowszej wersji,
d) telefoniczne wsparcie dla administratora systemu podczas instalacji modyfikacji,
e) wsparcie techniczne w zakresie zarządzania zdarzeniem krytycznym,
f) stałe monitorowanie systemu w celu wykrycia nieprawidłowości.
4. Modyfikacje
a) dostawa za pośrednictwem systemu zdalnej diagnostyki zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania, nieobjętych ochroną w postaci odrębnych licencji,
b) wykonanie wszystkich zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia.
5. Obsługa serwisowa
a) umowa zapewnia mozliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji,
c) umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających certyfikat szkoleniowy Producenta urządzeń lub autoryzowanego przez Producenta ośrodka szkoleniowego - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego,
e) inżynierowie serwisu Wykonawcy świadczący serwis - posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub ośwadczeniem Producenta urządzeń - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego.
6. Wsparcie aplikacyjne
a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisy Wykonawcy,
b) doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) - porady przez telefon oraz min. jedno na rok stacjonarne (tj. w miejscu instalacji sprzętu) lub zdalne szkolenie z aplikacji zainstalowanych na aparacie.

## Zał_3_Stand_Pełny
Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową wymagany w STANDARDZIE PEŁNYM:
1. Przeglądy okresowe
a) regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań Producenta urządzeń; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
c) kontrola występowania usterek zewnętrznych,
d) inspekcja zużycia części,
e) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
f) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
g) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
h) konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego - niezbędnego do wykonania w pełnym zakresie czynności przeglądowych,
i) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
k) dokumentacja przeglądów.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
a) sprawdzenie jakości obrazu,
b) sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i dedykowanych fantomów,
c) przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
3. Zdalna diagnostyka
a) wykorzystanie sysytemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń,
b) utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów Użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego,
c) system zdalnej diagnostyki spełniający międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 lub rówoważną,
d) powyższe warunki są obligatoryjne i dotyczącą aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.
4. Naprawy
a) interwencje na wezwanie - praca wykonywana w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia po wykonanej naprawie,
d) dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Części zamienne i komponenty specjalne
a) umowa serwisowa w standardzie pełnym obejmuje wymianę na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne i komponenty specjalne (tj. lampy RTG i detektory promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego,
b) umowa serwisowa w standardzie pełnym obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) - niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów
c) umowa serwisowa w standardzie pełnym nie obejmuje ekranu LARGE DISPLAY w aparacie ARTIS ONE
6. Obsługa serwisowa
a) umowa zapewnia mozliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) umowa zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji,
c) umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) serwis świadczony w ramach umowy wykonywany jest przez inżynierów posiadających certyfikat szkoleniowy Producenta urządzeń lub autoryzowanego przez Producenta ośrodka szkoleniowego - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego,
e) inżynierowie serwisu Wykonawcy świadczący serwis - posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub ośwadczeniem Producenta urządzeń - do udokumentowania na wezwanie Zamawiającego.
7. Wsparcie aplikacyjne
a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisy Wykonawcy,
b) doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) - porady przez telefon oraz min. jedno na rok stacjonarne (tj. w miejscu instalacji sprzętu) lub zdalne szkolenie z aplikacji zainstalowanych na aparacie.