Załącznik nr 1.3  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 177_A/2022

Zadanie 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Myjnia – dezynfektor  wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem – 3 szt. (Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 1 szt., Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Transplantacyjnym – 1 szt., Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I – 1 szt.).

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: - głębokość 450 mm +/- 5% - szerokość 500 mm +/- 5% - wysokość 1775mm +/- 5% |  |
| 2. | Konstrukcja komory wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316 spełniająca wszystkie standardy higieniczne. |  |
| 3 | Komora mycia głęboko tłoczona bez spoin, wykonana ze stali chromowo-niklowo-molibdenowej AISI 316. Górna ściana komory ze spadkiem do tylnej ściany zapewniająca odpowiednie spływanie materiału. |  |
| 4 | Komora w całości izolowana termicznie i akustycznie materiałem o grubości minimum 1 cm. |  |
| 5 | Panele zewnętrzne, rama wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304. |  |
| 6 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę do dysz strumieniowych – dystrybucja pary przez system dysz myjących |  |
| 7 | Pojemność komory myjącej: co najmniej jeden basen z pokrywką i jedna kaczka lub trzy kaczki. |  |
| 8 | Wyposażona w uniwersalny kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek , misek oraz basenów podłużnych krajowych o długości 55 cm |  |
| 9 | Możliwość wysunięcia kosza z uchwytów i zamiany na kosz innego typu bez użycia narzędzi |  |
| 10 | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń wewnątrz komory myjącej. |  |
| 11 | Czujnik temperatury komory umieszczony na dole komory przy drenie w miejscu gdzie temperatura jest najniższa co gwarantuje pełną dezynfekcję. |  |
| 12 | System natryskowy komory wyposażony w minimum 15 dysz ciśnieniowych (w tym minimum 3 obrotowe, minimum 5 rozpraszających oraz minimum 7 stałych). Nie dopuszcza się ramion natryskowych. Połączenia dysz z tyłu komory wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 13 | Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie, wyposażone w zewnętrzną antybakteryjną, podłużną rączkę poziomą, posiadającą certyfikat antybakteryjności. Nie dopuszcza się rączek wpuszczanych ze względów higienicznych. |  |
| 14 | Uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowa (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne). Nie dopuszcza się uszczelek gumowych, silikonowych ani wargowych. |  |
| 15 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu – drzwi mogą zostać otwarte dopiero po zakończeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji oraz kiedy temperatura w komorze spadnie poniżej 55 stopni Celsjusza. |  |
| 16 | Drzwi komory oraz komora myjąca izolowane akustycznie i termicznie. |  |
| 17 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu. |  |
| 18 | Wbudowana pompa płucząca o wydajności nie mniejszej niż 400 litrów / minutę oraz silnikiem nie mniejszym niż 0,75kW. |  |
| 19 | Suszenie poprzez zjawisko konwekcji i ekonomiczny kondensator skraplający parę wodną z komory urządzenia. Nie dopuszcza się wymuszonego chłodzenia np. wodą pod ciśnieniem lub wbudowanego wentylatora wdmuchującego gorące powietrze do odpływu lub do pomieszczenia. |  |
| 20 | Automatyczne dozowanie środka myjąco-płucząco-zmiękczającego poprzez dwie pompy dozujące. |  |
| 21 | Miejsce na minimum 2 pojemniki 5-litrowe ze środkiem myjącopłucząco-zmiękczającym wewnątrz urządzenia pod komorą. |  |
| 22 | Sterownik mikroprocesorowy. Sterownik wyposażony w dwulinijkowy wyświetlacz pozwalający na wyświetlenie komunikatów tekstowych minimum 15 znaków w każdej linii. Na wyświetlaczu prezentowane są informacje o: stanie urządzenia, temperaturze w komorze mycia, błędach. |  |
| 23 | Możliwość regulacji dezynfekcji termicznej w zakresie do 93st.C włącznie (z możliwością uzyskania dezynfekcji termicznej A0=3000). |  |
| 24 | Minimum 3 w pełni automatyczne programy użytkowe wybierane bezpośrednio z klawiatury sterującej za pomocą trzech oddzielnych przycisków. |  |
| 25 | Program z potwierdzoną bójczością wobec. Clostridioides defficile. |  |
| 26 | Wszystkie programy mycia zakończone fazą dezynfekcji termicznej. Czas programów mycia i dezynfekcji 5-8 minut. |  |
| 27 | Zużycie wody w programach maksymalnie do 40 litrów/cykl. |  |
| 28 | Wbudowana wytwornica pary o mocy minimum 4,5kW wyposażona w elektroniczny czujnik temperatury oraz poziomy czujnik pływakowy poziomu wody. Czujniki podłączone do układu sterowania. |  |
| 29 | Minimum 12L zbiornik wody wbudowany w urządzenie wyposażony w pływakowy czujnik poziomu wody oraz elektroniczny czujnik temperatury podłączone do układu sterowania. |  |
| 30 | Przyłącze elektryczne 3-fazowe 400V, 50Hz zgodnie ze standardem polskim. |  |
| 31 | Podłączenie do wody zimnej i ciepłej w celu redukcji zużycia prądu przez urządzenie. |  |
| 32 | Syfon odpływu poziomy lub pionowy o średnicy co najmniej Ø100. |  |
| 33 | Natężenie hałasu pochodzącego z urządzenia nie większe niż 50dB(A). |  |
| 34 | Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociągowej wg PN-EN 1717. |  |
| 35 | Urządzenie zgodne z normą PN EN 15883–1/3. |  |
| 36 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |
| 37 | Półka na miski nerkowate mocowane na dyszach. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.