Załącznik nr 1.2  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 177_A/2022

Zadanie 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Myjnia – dezynfektor  wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem – 1 szt. (Oddział Kardiologiczny).

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2022 (nie powystawowe) |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie |  |
| 3 | Temperatura dezynfekcji termicznej co najmniej 93ºC |  |
| 4 | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji |  |
| 5 | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile |  |
| 6 | Całkowita liczba programów min. 10 |  |
| 7 | Czas procesu płukania i dezynfekcji dla standardowego programu od 7 minut do nie dłużej niż 11 minut |  |
| 8 | Czas trwania procesu płukania i dezynfekcji dla ekonomicznego programu od 6 minut do nie dłużej niż 10 minut |  |
| 9 | Jednolita komora głęboko tłoczona ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż 1.4404lub równoważnej bez spawów. Nie dopuszczone spawy komory ze względów higienicznych w tym spawów laserowych |  |
| 10 | Drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej z panelem frontowym wykonanym z wysokiej jakości polimerów dla zachowania większej estetyki (brak widocznych odcisków palców na urządzeniu) |  |
| 11 | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali klasy nie gorszej niż 1.4301 lub równoważnej |  |
| 12 | Grubość ścian komory ze stali min. 1,2 mm gwarantująca wysoką jakość |  |
| 13 | Izolacja termiczna komory i drzwi min.11 mm |  |
| 14 | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 133 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. Nie dopuszcza się wyższych urządzeń ze względu na ograniczoną ilość miejsca w pomieszczeniu - głębokość nie większa niż 60 cm |  |
| 15 | Wymiary komory nie większe niż Wysokość 565 mm Szerokość 410 mm Głębokość 305 mm |  |
| 16 | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną |  |
| 17 | Zużycie wody: - dla programu ekonomicznego: 11 litrów +/- 10% - dla programu normalnego: 18 litrów +/- 10% |  |
| 18 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody |  |
| 19 | Wbudowana pompa środka zmiękczającego |  |
| 20 | Wbudowana pompa detergentu |  |
| 21 | Automatyczne schładzanie i suszenie naczyń z użyciem filtra HEPA H13 |  |
| 22 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) |  |
| 23 | Potwierdzenie eliminacji Clostridium Difficile przez niezależną jednostkę badawczą. Nie dopuszcza się potwierdzenia wydanego przez producenta lub dystrybutora |  |
| 24 | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą oraz zamykana na klucz wykonana z wysokiej jakości polimerów |  |
| 25 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej) |  |
| 26 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – max. 3 kW. |  |
| 27 | Moc pompy wodnej nie większa niż 0,75 kW, wydajność min. 85l/min |  |
| 28 | Zużycie energii max. 0,16 kWh/cykl |  |
| 29 | Pojemność minimalna: - jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” - lub 3 „kaczki” - lub 1 „basen” |  |
| 30 | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji |  |
| 31 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę |  |
| 32 | Automatyczny przebieg procesu |  |
| 33 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu max. 53 dB |  |
| 34 | Możliwość zatrzymania procesu w ciągu kilku sekund od uruchomienia |  |
| 35 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 11 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Nie dopuszcza się ramion obrotowych |  |
| 36 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. |  |
| 37 | Cały system rur i dysz dezynfekowany podczas każdego procesu |  |
| 38 | Automatyczne odblokowanie drzwi po zakończeniu procesu |  |
| 39 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – 1/2” |  |
| 40 | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. |  |
| 41 | Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001 lub równoważny |  |
| 42 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. |  |
| 43 | W zestawie: - Kanister 5 litrów z płynem do zmiękczania wody – 3 szt. - Kanister 5 litrów z detergentem – 3 szt. - Basen z przykrywką z krótką rączką o wymiarach nie większych niż 550 x 295 x 105 (Dł. X Szer. X Wys.) – 30 szt. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.