Załącznik nr 1.1  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 177_A/2022

Zadanie 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Myjnia – dezynfektor  wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem – 3 szt. (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 szt. Oddział Dermatologiczny – 1 szt.).

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny). |  |
| 2. | Możliwość mycia i dezynfekcji wiaderek, misek nerkowatych, mis, słoików - ( wielofunkcyjne uchwyty umożliwiające załadunek różnorodnych naczyń ). |  |
| 3 | Ładowność podczas 1 cyklu mycia i dezynfekcji do: 2 baseny + 2 kaczki lub 1 – 3 wiaderek/misek/mis/słoi |  |
| 4 | Bezdotykowe otwieranie pokrywy poprzez fotokomórkę nożna, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych celem wyeliminowania ryzyka zakażeń krzyżowych. |  |
| 5 | Bezdotykowe zamykanie poprzez czujnik zbliżeniowy w górnej część urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego celem wyeliminowania zakażeń krzyżowych. |  |
| 6 | Nie dopuszcza się ręcznego otwierania i zamykania pokrywy urządzenia. |  |
| 7 | Automatyczne uruchamianie cyklu - bezdotykowe - za pomocą czujnika podczerwieni - zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkowania w tym eliminowanie ryzyka zakażeń krzyżowych. |  |
| 8 | Antybakteryjna powłoka na powierzchni górnej pokrywy- wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra zapewnia antybakteryjna ochronę i zapobiega namnażaniu się patogenów na powierzchni, nie dopuszcza się pokrycia farbą. |  |
| 9 | Proces mycia odbywa się przy użyciu wody ciepłej oraz zimnej, po fazie mycia następuje dezynfekcja termiczna przy użyciu pary a w ostatnim etapie cyklu natrysk ciepłą wodą. |  |
| 10 | Proces mycia przy użyciu dysz natryskowych: 2 umieszczone na ścianie komory, 2 dysze dl kaczek i 1 turbodysza na pokrywie urządzenia. |  |
| 11 | Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i zarysowania |  |
| 12 | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 gł mm (+/- 5%). |  |
| 13 | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 gł mm (+/- 5%). |  |
| 14 | Załadunek od góry - zapewniając ergonomiczną i wygodną pracę. |  |
| 15 | Waga netto maksimum 81 kg. |  |
| 16 | Moc generatora pary maksimum 2,5 kW. |  |
| 17 | Moc pompy wody minimum 0,75 kW. |  |
| 18 | Moc całkowita urządzenia maksimum 2,55 kW. |  |
| 19 | Zużycie energii na cykl:maksimum 0,34 kW. |  |
| 20 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz bezpiecznik 13 A. |  |
| 21 | Głośność urządzenia maksimum 53,5 dBA. |  |
| 22 | 1 pompa dozująca. |  |
| 23 | Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna. |  |
| 24 | Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |
| 25 | Potwierdzona zgodność z normami EN15883-1 i EN15883 |  |
| 26 | Blokada bezpieczeństwa - brak możliwości otwarcia komory czujnikiem nożnym dopóki urządzenie nie zakończy cyklu mycia i dezynfekcji. |  |
| 27 | Czas cyklu do 8 minut - zapewniający proces mycia i dezynfekcji przyjazny środowisku i ekonomiczny. |  |
| 28 | Przyłącze odpływu: 100 mm adaptacyjne. |  |
| 29 | Minimalny przepływ wody: 10 litrów/minutę - 1 bar. |  |
| 30 | Pojemność zbiornika wody miniumum 20 litrów. |  |
| 31 | Przyłącze wody: kranik 3/4 typ męski zarówno do ciepłej jak i zimnej wody. |  |
| 32 | Automatyczne czyszczenie odpływu co 24 godziny. |  |
| 33 | Poziom odpływu na wysokości 10-30 cm od podłogi lub w podłodze 5 cm od ściany. |  |
| 34 | Myjnia wyposażona w czujnik blokady odpływu, na wypadek zablokowania, urządzenie zatrzymuje cykl i komunikuje użytkownikowi błąd na panelu sterowania. |  |
| 35 | Wyświetlacz LED. |  |
| 36 | Diodowa sygnalizacja o usterkach/ błędach: brak napełnienia wodą, brak działania grzałki, zablokowana pokrywa, zablokowany odpływ. |  |
| 37 | Sygnalizacja o wymaganym przeglądzie serwisowym. |  |
| 38 | Możliwość konfiguracji na potrzeby użytkownika następujących funkcji: bezdotykowe uruchamianie, automatyczne płukanie odpływu, automatyczne zamykanie pokrywy, parametry fazy mycia, parametry fazy dezynfekcji, parametry A0. |  |
| 39 | Badania skuteczności na Clostridium difficile przy użyciu środka zmiękczającego i jedna pompa detergentu wykonane przez niezależne laboratorium badawcze (dokument wymagany na wezwanie). |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.