## Części
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 1: Rękawice diagnostyczne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy pierwszej oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar S, M, L, XL (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu) | szt. | 8000
2 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane, niejałowe, oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy pierwszej oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar S, M, L, XL (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu) | szt. | 8000
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 2: Rękawice do pracy z cytostatykami
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego (dot. pozycji 4)
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min.280 mm, chlorowane od wewątrz, o grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, siła zrywu min 8N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455 lub równoważną, zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5 lub równoważnymi, odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% , odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków, dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z normami ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001 lub równoważnymi. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego,Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu | szt. | 10000 | [9 empty] | nie dotyczy
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowane od wewnątrz z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, z wewnętrzną warstwą nawilżającą zawierającą dimetikon i gliceryną ; powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą , kolor zielony, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną, zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: 0,23 ±0,02mm, dłoni: 0,21 ±0,02mm, mankiecie 0,19 ±0,02mm, typowa długość min.280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.19N, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max.10 µg/g, będące wyrobem medycznym kl.IIa zgodnie z Rozp. 2017/745 i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z normami EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (typ B) i 5 lub równoważnymi - piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, norma EN 556, ISO 11137-1 , ISO 10282, ISO 13485, ISO 14001 lub równoważnymi, przebadane na min.15 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523 lub równoważnymi, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważną; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic ; rozm. 5,5-9,0 | para | 1200 | [9 empty] | nie dotyczy
3 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna teksturowane i palce i dłoń, kolor naturalny, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, ergonomiczna konstrukcja, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm,o typowej grubości na dłoni 0,20±0,02mm, o typowej grubości na mankiecie: 0,18±0,02mm, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min. 18N; siła zrywu po starzeniu min. 18N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10µg/g - raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3 lub równoważnej, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; normy EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1 lub równoważne, odporne przenikanie min. 13 substancji chemicznych wg EN 16523 lub równoważnej; przebadane na min. 19 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 lub równoważną; produkowane zgodnie z normami ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 lub równoważnymi, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic; rozmiary 5,5-9,0 | para | 3000 | [9 empty] | nie dotyczy
4 | Ochronne rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem,AQL 0,65, długość min 300 mm, grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A lub równoważnymi -piktogramy na opakowaniu, odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważną, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności; pakowane parami w kopertę foliową, odpowiednie do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy 100 (ISO 5)/klasy A; w rozmiarach 6.0-9.0 | para | 1500
5 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, ergonomiczna, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm,o typowej grubości na dłoni 0,20±0,02mm, o typowej grubości na mankiecie: 0,20±0,02mm, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min. 19N ; siła zrywu po starzeniu min. 15N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10µg/g, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1 (typ B) lub równoważną i 5, oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420 lub równoważną, EN 455-1,2,3, 4 lub równoważną, EN 556 lub równoważną, ISO 11137-1 lub równoważną, odporne przenikanie min. 12 substancji chemicznych przez min.60 minut wg EN 16523; przebadane na min. 25 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 lub równoważną ; odporne na min.20 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia (test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001 lub równoważną, ISO 13485 lub równoważną, ISO 14001 lub równoważną, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo, wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic; rozmiary 5,5-9,5 | para | 4500 | [9 empty] | nie dotyczy
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni i z wewnętrzną warstwą nawilżającą zawierającą dimetikon i glicerynę, powierzchnia zewnętrzna gładka z mikroteksturowanym wykończeniem, kolor naturalny lateks, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm, na dłoni 0,20±0,02mm, mankiecie 0,20±0,02mm, typowa długość min.290mm, AQL max 0,65, siła zrywu przed starzeniem min.17N, poziom protein lateksowych- max.10 µg/g wg EN 455-3 lub równoważną, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02,przebadane na min.8 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523 lub równoważnymi potwierdzone wynikami badań zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) lub równoważną i 5, oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), Normy EN 21420:2020 , EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1 lub równoważne, produkowane zgodnie z normami ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 lub równoważnymi , opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania, 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | para | 1000 | [9 empty] | nie dotyczy
RAZEM
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Część 3: Kombinezon, ochraniacze na buty
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 lub równoważną. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 lub równoważną. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 lub równoważną, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092 lub równoważną, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważną; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; | szt. | 1400
2 | Sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 lub równoważną. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425 lub równoważną. Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 lub równoważnymi. Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009 lub równoważne). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 lub równoważną. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 lub równoważna, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092 lub równoważnymi, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważną; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2 lub równoważną, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B lub równoważną, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 lub równoważną co najmniej >5 N. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 3X); | szt. | 1400
3 | Sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 lub równoważną. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała. Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 lub równoważną. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 lub równoważną, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092 lub równoważnymi, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważną); nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz.; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; Rozmiar od SM do XL, wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | para | 1400
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 4: Maski chirurgiczne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Maska chirurgiczna wyposażona w specjalny pasek z klejem w części górnej celem zapewnienia ścisłego przylegania w obrębie nosa, sztywnik na nos oraz troki. Zapewniająca ochronę przeciw zaparowaniu dla osób noszących okulary. Wykonana z 3 warstw, poziom filtracji BFE 99,74%, maska typu II | szt. | 2600
2 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z osłona na oczy .Osłona pokryta folia ochronną zdejmowaną przed użyciem. Mocowana na troki. Posiada wkładkę modelujacą na nos o dł min 13cmTyp IIR odporna na rozpryski zgodnie z norma EN 14683 : 2005 lub równoważną.Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 99,99%.Ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm. Odporna na rozpryski>120 mmHg. Mocowana na troki oraz gumki | szt. | 2600
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 5: Fartuch włókninowy
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Fartuch medyczny włókninowy z mankietem lub elastyczną gumką, roz L,XL. Gramatura min 23g/m² | szt. | 120000
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 6: Czepki
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Czepek medyczny typu beret ściągany gumka, średnica 50-55 cm, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej. | szt. | 120000
2 | Czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, opakowanie wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. | szt. | 50000
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 7: Rękawice dla alergików
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Rękawice chirurgiczne, polizoprenowe bezpudrowe, z wewnętrzna warstwa polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu ok. 0,27mm AQL max 0,65, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietowa dłoni, mankiet rolowany, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru. Zgodne z normą ASTM F 1671 lub równoważną. Rękawice kategorii III. Rękawiczki w rozmiarach: 6,5; 7,0; 7,5 | para | 8000
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 8: Ubranie operacyjne, koszule
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Bluza z długim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 45g/m2. Rękawy długie zakończone elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na napy. Rozmiary S- XXL, - metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. | szt. | 600
2 | Koszula jednorazowego użytku dla pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m², krótki rękaw, wiązana na szyi i w talii, rozmiar uniwersalny | szt. | 8000
3 | Koszula położnicza wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2. Wiązana na troki w talii oraz na szyi. Wkładana przez głowę, krótkie rękawy. Rozmiar :S,M,L,XL,XXL | szt. | 4600
4 | Ubranie wykonane z włókniny SMS lub SMMS gramatura min. 35g/m2, nieprześwitujące,antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie V zakończone obszyciem lub lamówką, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedną mniejszą w części górnej) Spodnie z trokami w pasie. Rozmiar S,M,L, XL,XXL,XXXL. Zgodne z norma EN 13795 lub równoważną. | komplet | 70000
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 9: Rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, cienkie, używane w mikrochirurgii rozmiary od 6 do 8,5 (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). Syntetyczne powleczenie wewnątrz umożliwiające łatwe nakładanie na dłoń sucha i wilgotną, wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni; duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie);- zewnętrzna powierzchnia teksturowa zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi. | para | 130000
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Część 10: Rękawice chirurgiczne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 280 mm; grubość średnia na palcu min. 0.24 mm, średnia na dłoni min. 0.20 mm oraz średnia na mankiecie min. 0.16 mm; poziom protein lateksu równy lub poniżej 30 µg/g; posiadające AQL 0.65. Siła zrywu średnia przed starzeniem 17-21 N oraz średnia po starzeniu 15-16 N. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III typ B), rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, EN 556, ISO 11137-1, ISO 10993-10 lub równoważnymi. Posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0. | para | 4500
2 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiety rolowane, rękawice dedykowane do zastosowania w systemie podwójnego zakładania, pakowane po dwie pary w jednej kopercie: 1 para rękawic wewnętrznych i 1 para rękawic zewnętrznych; każda z rękawic jest tego samego rozmiaru. Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrza – powierzchnia zewnętrzna: gładka, chlorowana; powierzchnia wewnętrzna: polimeryzowana. Długość każdej z rękawic min.: 285 mm ; grubość każdej z rękawic: na palcu min.: 0.21 mm, na dłoni min.: 0.20 mm oraz na mankiecie min.: 0.15 mm ; minimalna siła zrywu dla rękawicy wewnętrznej, przed starzeniem, 14 N oraz po starzeniu, 12 N ; minimalna siła zrywu dla rękawicy zewnętrznej, przed starzeniem 13 N oraz po starzeniu 12 N ; poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 20 µg/g ; poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420 lub równoważnymi. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3) lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F1671 lub równoważną. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420 lub równoważnymi oznakowane AQL 0.65. Opakowanie jednostkowe: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. | para | 6000
3 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 301 mm , grubość na palcu min.: 0.14 mm, na dłoni min.: 0.13 mm oraz na mankiecie min.: 0.14 mm ; bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65. Średnia siła zrywu przed starzeniem 11 N oraz po starzeniu 11 N. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III typ B). Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374(1,2,4,5), EN 16523-1, EN 421, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10 lub równoważnymi. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671-07 lub równoważną; rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważną oraz rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 lub równoważną; rękawice wolne od akceleratorów chemicznych, rękawice badane na zawartość endotoksyn i pozostałości chemicznych (akceleratorów chemicznych) – wolne o akceleratorów chemicznych. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0. | para | 70000
4 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 285 mm, grubość na palcu min. 0.22 mm, na dłoni min. 0.18 mm oraz na mankiecie min. 0,15mm; minimalna siła zrywu przed starzeniem 14,9-16 N oraz po starzeniu 13,5-15 N; poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g; poziom AQL 0.65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu WE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3) lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważną, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671 lub równoważnymi, oznakowane poziomem AQL 0.65. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. | para | 51000
5 | Rękawice chirurgiczne mikrochirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Długość rękawicy min.: 302 mm; grubość na palcu min.: 0.19 mm, na dłoni min.: 0.19 mm oraz na mankiecie min.: 0.16 mm; poziom protein lateksu równy lub poniżej 30 µg/g; poziom AQL 0.65. Siła zrywu przed starzeniem min.: 16 N oraz po starzeniu min.: 13 N. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III typ B). Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10 lub równoważnymi. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie wirusów w warunkach dynamicznego testu AVPP lub przebadanych zgodnie z ASTM F1671 lub równoważną oraz zgodnie z ASTM D6978 lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub równoważną, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6,0 – 9.0. | para | 800
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 11: Fartuch pełnobarierowy
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min. 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6 -8 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 lub równoważną i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach min. 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową. Odporność na przenikanie cieczy 102 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 107,74 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 102,72 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające min. 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważnej. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL. | szt. | 7000
RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość
DZP.281.88A.2024 |  |  | Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Część 12: Maseczki chirurgiczne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto za opakowanie (kol. 6 x kol. 7) | VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie (kol. 8 + VAT) | nazwa | numer katalogowy | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Klasa wyrobu medycznego
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12 | kol. 13 | kol. 14
1 | Maska chirurgiczna z gumkami, niesterylna, kolor niebieski lub zielony, trójwarstwowa, pełnobarierowa, mocowana gumkami, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Typ II R. | szt. | 330000
2. | Maska chirurgiczna dla osób uczulonych wyposażona w hypoalergiczną warstwę wewnętrzną,miękki sztywnik na nos oraz troki, bez latexu. Wykonana z 3 warstw, poziom filtracji BFE 99,8%, maska typu II | szt | 6000
Razem | [7 empty] | X |  | X | X | X | X
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol. 5).Ilość opakowań (kol. 6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym,oferując nie mniej niż wymagana ilość