Pakiet nr 1

Wadium : 11.000,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | ilość [szt.] | cena netto za szt. | Cena brutto za szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | wielkość opakowania | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) / klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego wraz z zestawem drenów Zestaw noworodkowy | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry:

  - Oksygenator z sztywnym zbiornikiem żylnym, powlekanymi membranami biokompatybilnymi, wbudowanym filtrem tętniczym i wymiennikiem ciepła;

  - Kompatybilność oksygenatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN);

  - Membrana oksygenatora wykonana z polipropylenu (PP);

  - Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

  - Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym max. 15 ml;

  - Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- krwi żylnej na wlocie do zbiornika;

- krwi tętniczej na wylocie z oksygenatora;

  - Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną;

  - Czas pracy oksygenatora nie mniejszy niż 6 godzin;

  - Filtr żylny w zbiorniku nie większy jak 64 µm;

  - Filtr sitowy w zbiorniku nie większy jak 33 µm;

  - Filtr wgłębny w zbiorniku nie większy jak 40 µm;

  - Rekomendowany maksymalny przepływ krwi nie mniejszy niż 1500 ml/min;

  - Rekomendowany minimalny przepływ krwi nie większy niż 200 ml/min;

  - Minimalna szybkość usuwania CO2 przy maksymalnym rekomendowanym przepływie oksygenatora nie mniejsza niż 70 ml/min;

  - Minimalna szybkość wymiany O2 przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora nie mniejsza niż 90 ml/min;

  - Minimalna efektywność wymiany cieplnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora nie mniejsza niż 60%;

  - Dynamiczna objętość primingu maksymalnego po stronie żylnej przy maksymalnym rekomendowanym  przepływie oksygenatora nie większa niż 15 ml;

  - Powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 0,38 m2;

  - Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 0,07 m2;

  - Statyczna objętość wypełnienia oksygenatora nie większa niż 40 ml;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia po stronie krwi nie mniejsza niż 750 mmHg;

  - Wlot gazów o średnicy 1/4 cala;

  - Wylot gazów o średnicy 3/8 cala;

  - Przyłącze wody o średnicy 1/2 cala typu Hansen;

  - Dopuszczalna maksymalna wartość różnicy temperatur woda/krew nie mniejsza niż 8°C;

  - Zbiornik kardiotomijny twardy o pojemności min. 800 ml;

  - Powrót żylny: 3/16 – 1/4 cala;

  - Wyjście krwi tętniczej: 3/16 – 1/4 cala;

  - Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony, w co najmniej :

- 4 złącza luer lock filtrowane;

- przyłącza do ssaków – co najmniej 3 o średnicy 3/16 cala i 3 o średnicy 1/4 cala;

  - Możliwość podłączenia systemu VAVD do zbiornika;

  - Zbiornik żylny wyposażony w zawór wyrównawczy ciśnienia;

  - Oksygenator z zbiornikiem i zestaw drenów pakowane w jednym opakowaniu.

  - Zestawy drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz schemat 1.) z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej;

  - Opakowanie zewnętrzne min podwójne;

  - Bezpośrednie opakowanie drenów i kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną;

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu;

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej czujników temperatur umożliwiających pomiar temperatury żylnej i tętniczej kompatybilnych z posiadanymi przez Klinikę pompami do krążenia pozaustrojowego (S5 Stockert);

  - Przydatność zestawu do użycia w dniu dostarczenia nie mniejsza niż 12 miesięcy.

SCHEMAT 1

| 2. | Hemokoncentrator z zestawem drenów | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUMA | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxx | xxxxxxx |

Według konfiguracji zamawiającego (patrz schemat 2.)

Parametry techniczne:

- Powierzchnia membrany nie większa niż 0.22 m2

- Pojemność wypełnienia nie większa niż 17 ml ± 10%

- Max. Ciśnienie transmembranowe 600 mmHg

- Oring: wykonany z silikonu

- Supporting ring: wykonany z  Polypropylene

- Membrana: wykonana z Sulfon poliaryloeteru

- Grubość ścian włókien do 50 μm

- Średnica wewnętrzna włókien do 215 μm

- Obudowa: wykonana z Polikarbonat

- Materiał odlewu: Poliuretan

- SCHEMAT 2

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.