## Załącznik nr 3 opis przedmiotu
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PTA tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | atraumatyczna końcówka | TAK | -
3 | dostępne długości, min. 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępne średnice 5 [F], 6 [F], 7 [F] | TAK | -
5 | dostępne kształty końcówek dla cewnika 6 [F] i 7 [F] min: Straight, Headhunter1, Multipurpose D, Multipurpose C, Simpson S | TAK | -
Cewnik prowadzący do dystalnego dostępu
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | atraumatyczna końcówka | TAK | -
3 | dostępne długości, min. 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępne średnice 6 [F] | TAK | -
5 | dostępne kształty końcówek min: Straight, Multipurpose D, Multipurpose C, | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy z paklitakselem do naczyń obwodowy szczególnie dedykowany do zwężeń AVF
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy oparty na systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", uwalniający lek paklitaxel | TAK | –
3 | minimalna dawka leku: 3,0 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
4 | dostępne długości, min. 20 [mm], 40 [mm], 60 [mm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
5 | dostępne średnice, min. od 5,0 [mm] do 10,0 [mm] | TAK, podać w [mm] | –
6 | skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych | TAK | –
7 | długość systemu wprowadzającego 40 [cm] ± 5 [cm] i 80 [cm] ± 5 | TAK | –
9 | dedykowany do leczenia zwężeń dostępów naczyniowych z wykorzystaniem syntetycznych połączeń AVF | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy wieńcowy do litotrypsji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] | TAK | –
3 | cewnik kompatybilny z introducerem 6 F | TAK | –
4 | dostępne średnice, min: od 2,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | długość balonu: 12 [mm] | TAK | –
6 | długość roboczego cewnika: 138 [cm] | TAK | –
7 | cewnik balonowy wykorzystuje działanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej do modelowania i usuwania mocno uwapnionych zmian miażdżycowych | TAK | –
8 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: model i producenta | –
Cewnik balonowy obwodowy do litotrypsji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] | TAK | –
3 | cewnik kompatybilny z introducerem 5F, 6F oraz 7F w zależności od średnicy balonu | TAK | –
4 | wymagane średnice, min: od 3,5 [mm] do 7,0 [mm] dla długości balonu 60 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne średnice od 3,5 [mm] do 4,0 [mm] dla długości balonu 40 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
6 | dostępna średnica 8,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | długość cewnika roboczego: 135 [cm] dla cewnika z balonem o długości 60 [mm] , 138 [cm] dla cewnika z balonem o długości 40 [mm] | TAK | –
8 | cewnik balonowy wykorzystuje działanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej do modelowania i usuwania mocno uwapnionych zmian miażdżycowych | TAK | –
9 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia konsoli dedykowanej do obsługi zaoferowanych w pakiecie cewników. Przyjęcie/zwrot konsoli potwierdzony zostanie stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z konsolą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać model i producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka naczyniowa dwuświatłowa
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | kaniula posiada dwa światła po 6 [F] każde oraz dwa porty wejściowe | TAK | –
3 | wielkość koszulki 12 [F] | TAK | –
4 | prowadnik roboczy współpracujący z koszulką to max. 0,038["] | TAK, podać w ["] | [2,1]
5 | długośc koszulki 12 [cm] ± 1 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik wspierający, do udrażniania CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["]; 0,018 ["]; 0,035 ["] | TAK
3 | dostępne długości, min: 90 [cm] i 135 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | konstrukcja zakończenia cewnika – taperowana | TAK | -
5 | cewniki kompatybilne z koszulką 5F | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik neuroradiologiczny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | prowadnik o średnicy 0,012["] ± 0,002 ["] | TAK, podać | -
3 | dostępne długości, min. od 200 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard oraz support | TAK | -
5 | dystalna część cieniująca na długości 45 [cm] ± 10 [cm] | TAK, podać | -
6 | rdzeń prowadnika wykonany ze stali a w części dystalnej pokryty tubą z mikrofabrykacją | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Lekowy cewnik balonowy do PCI
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
3 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | cewnik balonowy RX oparty na systemie uwalniający lek Paclitaxel | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
5 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
6 | dostępne długości, min: 12 [mm], 15 [mm], 20 [mm], 30[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] co najmniej 6 rozmiarów | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
9 | RBP- min. 12 [atm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kaniula neurologiczna naczyniowa długa, zbrojona
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica wewnętrzna 0,88 ["] | TAK | –
3 | dostępne długość koszulki min. 80 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępna końcówka prosta lub zagięta | TAK | –
5 | powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku oraz wzmocnione podparcie proksymalne | TAK | –
6 | koszulka zbrojona na całej długości spiralą ze stali nierdzewnej | TAK | –
Zestaw aspiracyjny: zbrojone przewody wysokociśnieniowe i cewnik aspiracyjny proksymalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przewody wysokociśnieniowe, zbrojone, kompatybilne z oferowaną w Pakiecie pompą próżniową | TAK | –
3 | przewody włącznikiem ssania (on/off) | TAK/NIE | 1/0
4 | cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy 6F | TAK | –
5 | dostępne dystalne średnice wewnętrzne cewnika min.: 0,043 ["], 0,062 ["], 0,068 ["], 0,072 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice ["] | [1,2]
6 | dostępne długości cewnika 135 [cm] ± 3 [cm] | TAK | –
Cewnik aspiracyjny dystalny do naczyń mózgowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica proksymalna zewnętrzna cewnika 4,7 [F] | TAK | –
3 | średnica dystalna wewnętrzna cewnika 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostepna długość cewnika min. 150 [cm] ± 10 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Zbiornik aspiracyjny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zbiornik przeźroczysty, kalibrowany, kompatybilny z oferowaną w Pakiecie pompą | TAK | –
3 | objętość zbiornika, min. 1000 [ml] | TAK, podać [ml] | –
4 | zbornik wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | TAK | –
5 | Wykonawca zobowiązuje się bez zadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dosatwy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia bezolejowej pompy próżniowej, kompatybilnej z wyżej oferowanymi wyrobami medycznymi. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych: przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pompą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej pompy przed jej pierwszym użyciemi oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. W przypadku awarii pompy, skutkującej naprawą przekraczającą 3 dni - Wykonawca udostępni na własny koszt i we własnym zakresie pompę zastępczą o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowana na czas naprawy | TAK, podać typ/model, producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 4 [F], 5 [F], 6 [F], 7[F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | minimalna wymagana długość 11 [cm] i 7 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | w zestawie igła do nakłucia 21G oraz stalowy miniprowadnik o średnicy 0,018 ["] | TAK | –
5 | w zestawie igła do nakłucia 20 G oraz stalowy miniprowadnik o średnicy 0,025 ["] | TAK | –
6 | dilatator zapewniający łagodne wprowadzanie introducera do tętnicy promieniowej | TAK | –
Cewnik diagnostyczny radiologiczny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
3 | cewnik współpracujący z prowadnikiem 0,035 ["] i 0,038 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości, min: od 40 [cm] do 125 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi | TAK | –
6 | dostępny cewnik o średnicy 5 F | TAK | –
7 | dostępny cewnik o średnicy 4 F | TAK | –
8 | dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein | TAK | –
9 | duży wybór kształtów krzywizn, min. dostępne krzywizny: prosty (STR), pigtail (PIG), multipurpose, headhunter (H), Bentson, internalmammary (IM), Cobra, Vertebral | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,3]
10 | dla cewnika 5 F o długości 100 [cm] wymagane kształty krzywizn: COBRA | TAK | –
Prowadnik do trudnych zabiegów CTO
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne końcówki taperowane 0,011 ["] i 0,012["] | TAK | –
3 | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK | –
4 | dostępne prowadniki o sztywności końcówki, min.2 [g], 4 [g], 6 [g] | TAK, wyszczególnić [g] | –
5 | dostępna końcówka cieniująca min. 15 [cm] | TAK | –
6 | pokrycie hydrofilne na odcinku dystalnym min. 40 [cm] | TAK | –
7 | dostępne długości prowadnika, min. 190 [cm, 300[cm] | TAK, wyszczególnić długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI do wysokoprofilowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
5 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
7 | minimalny wymagany przedział długości od 6 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępna długość balonu 6 [mm] dla średnicy balonu 3,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm]; 5,0 [mm]; 6,0 [mm]; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik nitinolowy, hydrofilny 400 [cm] i 450 [cm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne dwie średnice: 0,032 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
3 | wykonany z jednego kawałka, odporny na odkształcania złamania,trwała powłoka hydrofilna na całej długości | TAK | –
4 | dostępne dwie długości prowadników: 400 [cm] i 450 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [cm] | [1,2]
5 | dostępna wersja o standardowej sztywności i sztywnej | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Protekcja dystalna neurologiczna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | filtr wykonany z nitynolu | TAK | –
3 | dwa markery określające początek i koniec filtra | TAK | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
6 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 8,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne średnice, min: od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostepne długości systemu 190 [cm] oraz 320 [cm] | TAK | –
Mikrocewnik jednoświatłowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wykonany z PTFE i stali chirurgicznej | TAK | –
3 | mikrocewnik dla platformy 0,014 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości shaftu: 135 [cm],160 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
5 | średnica wewnętrzna max. 0,021[”] | TAK | –
6 | powłoka hydrofilna na dystalnych odcinkach min. 70 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do pomiaru średnicy ubytku wewnątrzsercowego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość użytkowa shaft'u 80 [cm] i 110 [cm] | TAK | –
3 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
4 | wymagane markery pomiarowe wewnątrz balonu | TAK | –
5 | dostępne nominalne średnice, min: 25,0 [mm], 30,0 [mm], 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min: 30,0 [mm] i 40,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną o profilu 10 F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw składa się z eleastycznej koszulki wprowadzającej z powłoka hydrofilową z przymocowaną zastawką hemostatyczną , blokujacego rozszerzacza oraz strzykawki 2,5 ml | TAK | –
3 | koszulka zbrojona posiadająca dwa porty : jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej | TAK | –
4 | długość robocza 33 [cm] | TAK | –
5 | marker w postaci opaski na końcu koszulki | TAK | –
7 | profil 10F | TAK | –
8 | pasek znacznika wbudowany w materiał koszulki | TAK/NIE | 1/0
Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną o profilu od 12 F do 18 F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw składa się z eleastycznej koszulki wprowadzającej z powłoka hydrofilową z przymocowaną zastawką hemostatyczną , blokujacego rozszerzacza oraz strzykawki 2,5 ml | TAK | –
3 | koszulka zbrojona posiadająca dwa porty : jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej | TAK | –
4 | długość robocza 33 [cm] | TAK | –
5 | marker w postaci opaski na końcu koszulki | TAK | –
7 | profil 12F, 14 F,16F ,18F | TAK | –
8 | pasek znacznika wbudowany w materiał koszulki | TAK/NIE | 1/0
Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną o profilu od 20 F do 24 F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw składa się z eleastycznej koszulki wprowadzającej z powłoka hydrofilową z przymocowaną zastawką hemostatyczną , blokujacego rozszerzacza oraz strzykawki 2,5 ml | TAK | –
3 | koszulka zbrojona posiadająca dwa porty : jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej | TAK | –
4 | długość robocza 33 [cm] | TAK | –
5 | marker w postaci opaski na końcu koszulki | TAK | –
7 | profil 20F, 22F,F ,24F | TAK | –
8 | pasek znacznika wbudowany w materiał koszulki | TAK/NIE | 1/0
Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną o profilu 26 F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw składa się z eleastycznej koszulki wprowadzającej z powłoka hydrofilową z przymocowaną zastawką hemostatyczną , blokujacego rozszerzacza oraz strzykawki 2,5 ml | TAK | –
3 | koszulka zbrojona posiadająca dwa porty : jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej | TAK | –
4 | długość robocza 33 [cm] | TAK | –
5 | marker w postaci opaski na końcu koszulki | TAK | –
7 | profil 26F | TAK | –
8 | pasek znacznika wbudowany w materiał koszulki | TAK/NIE | 1/0
Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną o długości 65 [cm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw składa się z eleastycznej koszulki wprowadzającej z powłoka hydrofilową z przymocowaną zastawką hemostatyczną , blokujacego rozszerzacza oraz strzykawki 2,5 ml | TAK | –
3 | koszulka zbrojona posiadająca dwa porty : jeden do podawania kontrastu, drugi do napełniania zastawki hemostatycznej | TAK | –
4 | długość robocza 65 [cm] | TAK | –
5 | dostępne różne profile od 12 F do 26 F | TAK, podać | –
6 | marker w postaci opaski na końcu koszulki | TAK | –
7 | pasek znacznika wbudowany w materiał koszulki | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik typu "over the wire" | TAK | –
3 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
5 | cewnik kompatybilnt z introducerem 6F | TAK | –
6 | wymagane średnice, min. 3,00 [mm], 4,0 [mm], 5,0mm] ,6,0 [mm], 7,0 [mm], 8,0 [mm], 9,0 [mm], 10,0 [mm], 12,0 [mm], 14,0 [mm], | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice nominalne balonu > 12,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępne długości balonu > 200,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 20 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | [1,2]
10 | wymagane długości, min. 20,0 [mm],40 [mm],60 [mm],80 [mm],100 [mm],120 [mm],150 [mm], 200,0 [mm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent nitinolowy do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do naczyń obwodowych o wymiarach 7,0 [mm] | TAK | –
3 | skracalność po rozprężeniu, max. 2% | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości, min. 20 [mm], 30 [mm], 40 [mm], 60 [mm], 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7[mm], 8[mm], 9 [mm],10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów [mm] | [1,2]
7 | widoczność w skopii - dostępne markery na stencie | TAK | –
8 | system uwalniania zapobiegający niekontrolowanemu uwalnianiu stentu i jego "skakaniu" | TAK | –
Zamykacz naczyniowy szwowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach o średnicy, min. od 5 F do 21 F | TAK
3 | przyrząd działający na zasadzie szwu naczyniowego bez elementów wchłanialnych | TAK | –
4 | możliwość natychmiastowego ponownego nakłucia tętnicy w miejscu gdzie zastosowano zamykacz | TAK | –
5 | możliwość założenia szwów na początku procedury, a na koniec tylko ich dociągnięcie | TAK | –
6 | zastosowanie zamykacza w tętnicach i żyłach | TAK | –
7 | hydrofilna powłoka ułatwiająca wprowadzanie | TAK/NIE | 1/0
Dwubiegunowy stymulujący rytm cewnik z balonikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dwubiegunowy stymulujący rytm cewnik z balonikiem o bardzo elastycznej konstrukcji umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie do komory serca pod kontrolą fluoroskopii lub bez | TAK | –
3 | gładka, hemokompatybilna powierzchnia poliuretanowa zmniejszająca ryzyko zakrzepu | TAK | –
4 | szybka inflacja i deflacja balonika | TAK | –
5 | wymagana średnica: 5 [F] | TAK | –
6 | dostępny marker na głębokości 10 cm ułatwiający pozycjonowanie cewnika | TAK | –
7 | dostępna wersja prosta i zakrzywiona | TAK | –
8 | długość cewnika 110 cm | TAK | –
9 | wyraźnie oznaczone kolorami końcówki | TAK | –
10 | cewnik wraz kompletem niezbędnych akcesorii: konektory, strzykawka do napełniania balonika | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy do tętnic podkolanowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do tętnic podkolanowych o wymiarach 6,5 [mm] | TAK | –
3 | zastosowana technologia produkcji stentu umożliwiająca wielokrotne zginanie | TAK | –
4 | system wprowadzający współpracujący z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | –
5 | długość zestawu wprowadzającego: 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | dostępne długości, min. 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm], 180 [mm], 200[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min. 4,5 [mm], 5,0 [mm], 5,5 [mm], 6,0 [mm], 6,5 [mm] 7,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów [mm] | [1,2]
8 | stent wykonany z plecionego nitinolowego drutu w technologii cel zamkniętych, lub analogiczną konstrukcją odporną na złamania posiadającą wskazania wg. instrukcji użycia do implantacji w odcinku tętnic podkolanowych | TAK, opisać budowę, podać wskazania wg. instrukcji użycia | –
9 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy typu "over the wire" | TAK | –
3 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać dostępne długości shaftu [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014 ["] | TAK | –
5 | cewniki do ø4 [mm] współpracujące z introducerem, max. 4 F | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
3 | cewnik pracujący na prowadniku 0,018 [”] | TAK | –
4 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5 F | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] ze średnicami co 0,5 [mm] w zakresie średnic 4,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 20,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do tętnicy podkolanowej uwalniającego lek o średnicy 4.0 [mm] | TAK | –
3 | cewnik balonowy OTW uwalniający lek cytostatyczny paclitaxel współpracujący z prowadnikami o średnicy 0,018 ["] | TAK | –
4 | minimalna dawka leku: 2,0 [µg/mm2] powierzchni balonu | TAK, podać w [µg/mm2] | –
5 | długość shaftu, min. 130 ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
6 | dostępne długości, min. 40,0 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,5[mm], 3,0 [mm], 3,5[ mm], 4,0 [mm], 5[mm], 6[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek o długości powyżej 120 mm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] oraz 0,018 ["] | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. 4,0 [mm],5 [mm], 6[mm], 7[mm], 8,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości 120 [mm], 150 [mm] i 200 [mm] | TAK | –
5 | balon pokryty lekiem paklitaxel | TAK | –
6 | posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku | TAK | –
Prowadnik specjalistyczny 0,014 oraz 0,018 nerkowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości, min. 130 [cm], 190 [cm], 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
3 | końcówka prowadnika prosta- kształtowalna i zagięta "J" | TAK | –
4 | dystalny odcinek pokryty silikonem, proksymalny teflonem | TAK | –
5 | dostępna wersja z cienującymi markerami na dystalnym końcu | TAK | –
Prowadnik do PTA 0,014" - 0,018" z końcówką hydrofilną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | TAK | –
3 | dostępne średnice 0,014 ["] i 0,018 ["] | TAK | –
4 | długość 300 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości hydrofilnej końcówki: 8 [cm] i 12 [cm] | TAK | –
6 | możliwość kształtowania krzywizny końcówki przez operatora | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik do PTA 0,035" hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | prowadnik o średnicy 0,035 ["] i wymaganych długościach: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | pokrycie hydrofilne na całej długości prowadnika | TAK | –
5 | wymagana dostępna sztywność prowadnika, min. Amplatz lub Stiff | TAK | –
6 | rdzeń nitinolowy prowadnika | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia | Tak, opisać | –
3 | kompatybilny z koszulkami 6 F i 7 F | TAK | –
4 | zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie | TAK/NIE | 1/0
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
6 | wycięta blaszka miażdżycowa gromadzona w specjalnym zbiorniku. | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku cytostatycznego: paclitaxel | TAK | –
3 | długość systemu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 125 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | dostępne długości, min. 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7[mm], 8 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 [F] | TAK | –
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | duża siła radialna i elastyczność | TAK | –
3 | dotępne długości, min: 140[mm], 170[mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
4 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7[mm], 8 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | budowa zapobiegająca skróceniu się stentu po rozprężeniu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 20
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer wprowadzający długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 4F, 5F, 6F,7F, 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępne długości, min. 80 [cm], 90 [cm], 110 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ["]; 0,035 ["]; 0,038 ["] | TAK | –
Zbrojona koszulka naczyniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 5F, 6F, 7F,8 F,9 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | znaczniki Rtg na końcówce | TAK | –
4 | dostępne długości, min. 30 [cm], 40 [cm], 45 [cm], 55[cm], 70[cm], 90 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Koszulka z poszerzadłem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F,10F, 12F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępne długości, min. 30 [cm], 40 [cm], 45 [cm], 55 [cm], 70[cm], 80 [cm],85 [cm], 90[cm], 110[ cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępne dwie konfiguracje końcówki koszulki (prosta i multipurpose) | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 21
L.P. |  | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mechaniczny system mocowania stengraftów
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | w skład każdego oferowanego zestawu min. 10 helikalnych wkrętów wraz z dedykowaną wkrętarką i cewnikiem o zmiennym kącie zagięcia końcówki. Wkręty dedykowane do ufiksowania stentgraftu do ściany aorty | TAK | –
3 | w każdym oferowanym zestawie wkrętarka zasilana bateryjnie, umożliwiająca kontrolowanie min. dwustopniowe umieszczanie wkrętów w aorcie, z możliwością repozycjonowania po pierwszym etapie | TAK | –
4 | cewnik oferowany w każdym zestawie o zmiennej regulowanej geometrii końcówki | TAK/NIE | 1/0
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
6 | możliwość stosowania (odpowiednie parametry użytkowe wkrętarki i cewników) w aorcie piersiowej i brzusznej | TAK | –
7 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Introducer naczyniowy o zmiennej geometrii końcówki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | introducer ułatwiający przeprowadzenie zabiegów wewnątrznaczyniowych w przypadku trudnej anatomii pacjenta ( np. kręty przebieg naczyń krwionośnych, zaopatrywanie rejonów o utrudnionym dostępie standardowych introducerów) | TAK | –
3 | w standardzie dostępne introducery o średnicach wewnętrznych, min. 6.5F, 7.0F, 8.5F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | płynna regulacja kąta zagięcia końcówki w zakresie min. 0-180 [°] | TAK, opisać | –
5 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 45 [cm] ± 5 [cm] oraz 55 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | możliwość wyboru zasięgu końcówki części roboczej w min. dwóch zakresach dla każdej oferowanej średnicy wewnętrznej | TAK/NIE | 3/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Spirale embolizacyjne obwodowe nitinolowo-tytanowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. 3[mm], 4[mm], 5[mm],6 [mm], 7[mm], 8[mm], 10[mm], 12[mm], 15[mm], 20[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości, min.2 [cm], 3[cm], 4 [cm], 5[cm], 8 [cm], 10[cm], 15 [cm], 20[cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Spirale obwodowe embolizacyjne platynowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | _
3 | dostępne średnice, min: od 4 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości, min: od 2 [cm] do 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | uwalniane poprzez popychanie prowadnikiem | TAK | _
Igła trokarowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do bezpośredniego dostępu lub techniki jednego wkłucia | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. 18 [G], 21 [G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 15 [cm], 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Igła biopsyjna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do biopsji aspiracyjnej | TAK | –
3 | dostępne średnice min. 18 [G], 20 [G], 21[G], 22[G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 10 [cm], 15[cm], 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 23
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Strzykawka wysokociśnieniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wytrzymałość ciśnieniowa do 26 [atm] | TAK | –
4 | strzykawka z mechanizmem blokującym i umożliwiającym swobodny przepływ tłoka | TAK/NIE | 1/0
5 | wyposażona w dren zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji | TAK | –
6 | pojemność strzykawki co najmniej 20 [cm] | TAK | –
7 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką | TAK, opisać | 1,2,3
Prowadnik diagnostyczny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem | TAK | –
4 | prowadnik stalowy pokryty PTFE | TAK | –
5 | dostepne średnice prowadnika, min. 0,018 ["], 0,035 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
6 | dostępne długości prowadników: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | _
Balon do restenozy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja oparta o balon z przytwierdzonymi od powierzchni ostrzami | TAK | –
3 | cewnik nadający się do naczyń wieńcowych | TAK | –
4 | dostępne średnice w wersji wieńcowej monorali, min. od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości balonu w wersji wieńcowej monorali, min. od 6 [mm] do 15 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości użytkowe shaft'u w wersji wieńcowej: 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
Prowadnik wieńcowy do trudnych zmian
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | prowadni taperowany do min. 0,008 ["] | TAK | _
3 | spiralna końcówka min. 15 [cm] | TAK/NIE | 1/0
4 | końcówka cieniująca na odcinku min. 3,5 [cm]± 0,5 [cm] | TAK/NIE | 1/0
5 | twardości końcówki 14 [g] | TAK | _
Mikrocewnik z balonem
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | rozmiar balonu 1,20 [mm]x 12 [mm] | TAK | _
3 | długość robocza 150 [cm] | TAK | _
4 | dostepne dwa typy :monorail, OTW | TAK | _
5 | ciśnienie nominalne 6 atm | TAK | _
6 | ciśnienei RBP 14 atm | TAK | _
7 | profil przejścia 0.024" | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 30[mm] do 80[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 30 [mm], 40 [mm], 60[mm], 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
7 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 100[mm] do 150[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK/NIE | 1/0
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
7 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" min. 170 [mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
3 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnic , min.5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. 170 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
7 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do trombektomii mechanicznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewniki umożliwiający wykonanie celowanej trombolizy, a następnie trombektomii | TAK/NIE | 1/0
3 | cewnik kompatybilny z posiadaym przez Szpital systemem trobektomii mechanicznej AngioJet | TAK | –
4 | cewniki typu "over the wire" | TAK | –
5 | cewniki kompatybilne z prowadnikami 0,035 i 0,014 w zależności od miejsca działania systemu | TAK | –
6 | możliwość wykonania trombektomii w tętnicach obwodowych, żyłach, przetokach | TAK | –
7 | taperowana, atraumatyczna końcówka | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent uniwersalny współpracujący z prowadnikiem 0,018
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm], 125 [cm] ± 5 [cm], | TAK | -
3 | wymagany przedział długości stentów, min. od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane długości w [mm] | [1,2]
4 | wymagany przedział średnic, min. stentu od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane średnice w [mm] | [1,2]
5 | stent kompatybilny z 5 [F] koszulką wprowadzającą i cewnikiem wprowadzającym 7 [F] | TAK | –
6 | budowa stentu zapewniająca brak skracania stentu po uwolnieniu, stent o dużej sile radialnej i dużej elastyczności | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 27
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon tnąco-rozpychający do naczyń wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja dająca możliwość ponownego zawijania i ponownego krzyżowania | TAK | –
3 | cewnik nadający się do naczyń wieńcowych | TAK | –
4 | elektropolerowany, spiralny element nacinający | TAK | –
5 | prostokątne krawędzie zapewniające przewidywalną dylatację balonu | TAK | –
6 | dostępne średnice balonu, min. od 2,0 [mm] do 3,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości balonu, min. od 6 [mm] do 15 [mm] dla każdej dostępnej średnicy | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne długości użytkowe shaft'u w wersji wieńcowej: 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy samorozprężalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej | TAK | -
3 | długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK | -
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | TAK | -
5 | wymagane długości, min. 20 [mm], 30 [mm], 40 [mm],60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | posiadający tantalowe markery na obu końcach | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6[mm], 7[mm], 8[ mm], 9[ mm], 10 [mm], 12 [mm], 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | stent kompatybilny z koszulką 6 F | TAK | -
Stent samorozprężalny kompatybilny z introducerem 5F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych | TAK | -
3 | długości zestawu wprowadzającego: : 80 [cm] ± 5 [cm], 120 [cm] ± 5 [cm] oraz 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać | -
4 | kompatybilny z introducerem 5F | TAK | -
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | TAK | -
6 | system dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu | TAK/NIE | 1/0
7 | stent o dużej sile radialnej | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik z mikroprowadnikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy |  | _
2 | powłoka hydrofilna | TAK | _
3 | trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, zewnętrznie poliester elastomer | TAK/NIE | 1/0
4 | trójwarstwowa budowa ściany ze środkowym zbrojeniem wolframowym oplotem | TAK | _
5 | atraumatyczna miękka końcówka | TAK | _
6 | szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi | TAK | _
7 | dostępne co najmniej dwa rozmiary z mikroprowadnikami ze złotym znacznikiem | TAK | _
8 | dostępne długości, min. 110 [cm], 130 [cm], 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Perły do chemoembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi | TAK | –
3 | ściśliwe, hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | TAK | -
4 | precyzyjnie kalibrowane trzy wielkości mikrosfer: 100 [µm] ± 25 [µm]; 200 [µm] ± 50 [µm]; 400 [µm] ± 50 [µm] | TAK/NIE | 2/0
5 | pakowane w strzykawki 20 [ml] kodowane kolorem | TAK | –
6 | kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer | TAK/NIE | 2/0
Perły do embolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego | Tak | -
3 | ściśliwe hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | Tak | _
4 | precyzyjnie kalibrowane w sześciu rozmiarach w przedziale od 75 [µm] - 1100 [µm] | TAK/NIE | 2/0
5 | pakowane w strzykawki 20 [ml] | TAK | -
6 | kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer | TAK | 2/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy, obwodowy do PTA uwalniający lek Syrolimus
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy OTW uwalniający lek Syrolimus współpracujący z prowadnikami o średnicy 0,018 ["] i 0,014 ["] | TAK | –
3 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] | TAK, podać w [µg/mm2] | –
4 | długość systemu dostarczania min. 145 ± 5 [cm] i 80 ± 5 [cm] dla obu platform | TAK | –
5 | minimalny wymagany przedział długości: dla platformy 0,018" : od 40,0 [mm] do 200,0 [mm], dla platformy 0,014" od 60,0 [mm] do 100,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic: dla platformy 0,018": od 2,0 [mm] do 6,0 [mm] dla platformy 0,014": od 2,0 [mm] do 3,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
7 | cewnik kompatybilny w całym przedziale średnic z introducerem 5 F | TAK/NIE | 1/0
8 | posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez śluzę introducera , zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 31
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny o budowie helikalnej do tętnic udowych i podkolanowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent dedykowany do tętnicy powierzchownej uda i tętnicy podkolanowej | TAK | –
3 | stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
4 | długości systemu wprowadzającego, min. 80 [cm], 130 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | wymagany nominalny zakres długości, min. od 20 [mm] do 170 [mm] dla średnic stentu 5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
6 | wymagany nominalny zakres długości, min. od 20 [mm] do 80 [mm] dla średnic stentu 8 [mm], 9 [mm], 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
Stent samorozprężalny o budowie helikalny do tętnic udowych i podkolanowych kompatybilny z intoducerem 5F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] i z introducerem 5 [F] | TAK | –
3 | długości systemu wprowadzającego, min. 80 [cm], 135 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | wymagany nominalny zakres długości, min. od 20 [mm] do 170 [mm] dla średnicy stentu 5[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
5 | wymagany nominalny zakres długości, min.od 20 [mm] do 120 [mm] dla średnic stentu 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
Stent samorozprężalny o budowie helikalnej długi do tętnic udowych i podkolanowych kompatybilny z intoducerem 6F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] i z introducerem 6 [F] | TAK | –
3 | długości systemu wprowadzającego, min. 80 [cm], 135 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | długość stentu 200 [mm] dla średnic 6 [mm] i 7 [mm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent powlekany do naczyń obwodowych samorozprężalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent graft obwodowy samorozprężalny pokrywany PTFE | TAK | –
3 | stosowany do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych, lub zmian miażdżycowych tętnic biodrowych i udowych | TAK | –
4 | długość zestawu wprowadzającego 80 [cm] oraz 120 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice, min. 6 [mm], 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny w konfiguracji prostej i rozszerzonej | TAK | –
7 | dostępne długości w konfiguracji prostej, min. 30 [mm], 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne długości w konfiguracji rozszerzonej, min. 40 [mm], 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 33
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do ciężkich zmian miażdżycowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik o średnicach 0,018” i 0,035” | TAK | –
3 | dostępne długości, min. 145 [cm], 150 [cm], 180[cm], 260[cm], 320[cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [cm] | [1,2]
4 | giętka atraumatyczna końcówka o długości 3 [cm] | TAK | –
5 | prowadnik pokryty substancją hydrofilną | TAK | –
6 | dostępna końcówka prowadnika w kształcie prostym i zagięta 45 stopni | TAK | –
7 | prowadnik dostępny z z elastycznym, standardowym lub sztywnym shaftem | TAK | –
Cewnik diagnostyczny do zabiegów specjalistycznych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagana średnica cewników 5 [F] | TAK | –
3 | miękka atraumatyczna końcówka, bardzo dobrze widoczna w skopii, wyprofilowana tak aby umożliwić wybiórcze cewnikowanie tętnic | TAK | –
4 | wiele konfiguracji ukształtowania końcówek przeznaczonych do trudnych i nietypowych anatomii | TAK | –
5 | dostępne długości, min. 40 [cm], 65 [cm], 80 [cm], 100[cm], 110 [cm], 125 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | cewniki kompatybilne z prowadnikami 0,035" i 0,038" | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | stent chromowo-kabaltowe pokryte pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu | TAK | –
3 | długości stentu, min. 15 [mm], 20 [mm], 26 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
4 | średnice stentu, min. 2,5 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | kompatybilny cewnik prowadzący 5 F dla śrdenic: 2,5 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm] | TAK | _
6 | długość systemu dostarczania 140 [cm] | TAK | _
8 | shaft proksymalny 2,0 [F] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik wspierający przedłużający w systemie RX
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wspierający przedłużający w systemie szybkiej wymiany RX | TAK | –
3 | kompatybilny z cewnikami prowadzącycmi o średnicy, min.6 [F], 7 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | długość systemu dostarczania 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać długość [cm] | –
5 | końcówka atraumatyczna widoczna w skopii na długości min. 1,3 [mm] | TAK | _
8 | dwa markery pozycjonujące | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy do PCI uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] o ciśnieniu RBP 13 [atm] | TAK | –
3 | cewnik balonowy uwalniający lek Paclitaxel | TAK | –
4 | dawka leku: 3 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak | –
5 | dostępne długości, min. 10 [mm], 15[mm], 20[mm], 25[mm], 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | TAK | –
9 | średnica shaftu proksymalnego 2,0 F | TAK | –
10 | średnica shaftu dystalnego, min. 2,5 F | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do biopsji serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | koszulka do biopsji, max. 7 F prosta i multipurpose | TAK | –
4 | kleszczyki do biopsji w zestawie | TAK | –
5 | objętość tkanki jaką można jednorazowo pobrać za pomocą kleszczyków biopsyjnych 7F min. 5,0 mm3 | TAK | –
6 | dostępne kleszczyki o shafcie 5,5 F | TAK/NIE | 1/0
7 | wymagane dwie długości zestawu: 50 [cm] ± 5 [cm] i 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
8 | łatwość i precyzyjność pobrania próbek tkanek z mięśnia sercowego | TAK,opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu PFO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw zawiera okluder/-y, system/-y wprowadzające potrzebne do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
3 | bezpieczeństwo stoswania zestawu (okludera PFO) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | okluder w kształcie podwójnego parasola, konstrukcja ramy wykonana ze stopu nitinolu i tytanu, na której rozprężana jest powłoka z PVA | TAK, opisać | –
5 | dostępne średnice, min. 20 [mm]; 25 [mm]; 30 [mm]; 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
6 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Zestaw do zamykania ubytku typu ASD
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | bezpieczeństwo stosowania zestawu ( okludera ASD) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z literatury naukowej dot. Okludera ASD | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | TAK | _
4 | system odczepiania w formie kleszczy | TAK | _
5 | wymagany przedział średnic, min. od 4 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | _
6 | zestaw skaładający się z okludera, systemu uwalniającego do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego,prowadnika 0,035 typu exchange o wzmożonej sztywości oraz systemu wprowadzającego | TAK, wymienić elementy zestawu | –
7 | w ramach umowy komisowej dostępne wszystkie rozmiary okluderów do zamykania ubytków typu ASD | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK/NIE | 1/0
9 | możliwośc zastosowania koszulki 12 [F] dla rozmiarów od 27 [mm] do 40 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | możliwość zastosowania u pacjentów uczulonych na nikiel | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do stentowania aorty
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu "Over The Wire" (OTW) | TAK | –
3 | stent platynowo/irydowy pokrywany materiałem typu ePTFE oraz cewnik balonowy typu balon w balonie | TAK | –
4 | długość zestawu około 110 ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | w zestawie dodatkowy cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężenia stentu w aorcie | TAK | –
6 | dostępne długości, min. 16 [mm], 22 [mm], 28 [mm],34 [mm], 39 [mm], 45 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min. 12 [mm], 14 [mm], 16 [mm], 18 [mm], 20 [mm], 22 [mm], 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 38
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | siateczkowy stent szyjny oparty na nitinolowym otwartokomórkowym rusztowaniu - stent o konstrukcji dwuwarstwowej | TAK | –
3 | średnica porów - max. 180 [µm] | TAK, podać [µm] | –
4 | samorozprężalny stent do tętnic szyjnych zapobiegający mikroembolizacji w okresie około zabiegowym i po zabiegowym | TAK | –
5 | długość shaftu 135 [cm] | TAK | –
6 | stent współpracujący ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami neuroprotekcji | TAK | –
7 | dostępna wersja Rx stentu o średnicy 6 F kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępne nominalne średnice, min. 6 [mm],7 [mm], 8 [mm], 9 [mm], 10 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
9 | dostępne nominalne długości, min. 20 [mm], 30 [mm], 40 [mm], 60 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
10 | bezpieczeństwo stosowania stentu (definiowane jako poniżej lub równe 1 % neurologicznych powikłań 30-dniowych) potwierdzone wynikiem badania klinicznego opublikowanego w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym | TAK, dołączyć do oferty | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon wysokociśnieniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy typu RX non compliant | TAK | _
3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | _
4 | długośc użytkowa szaftu 140 [cm] | TAK | _
5 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 30 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | _
6 | Crossing profile dla średnicy 2,0 [mm] równy 0,028 ["] | TAK | _
7 | dostępne średnice, min. 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,50 [mm], 3,0 [mm], 3,50 [mm], 4,0 [mm], 4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne długości, min. 10 [mm]; 15 [mm], 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | TAK | _
Inflator
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | inflator analogowy do uzyskiwania standardowych i wysokich ciśnień do 40 atm | TAK | –
3 | pojemność 25 ml/cc | TAK | –
4 | przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy | TAK | –
5 | czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą | TAK | –
6 | elementy budowy wewnętrznej manometru wykonane z metalu | TAK | –
7 | pozostałe elementy inflatora wykonane z polimeru | TAK | –
8 | manometr o średnicy 4 cm z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia | TAK | –
9 | rozdzielczość manometru 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm) | TAK | –
10 | dokładność manometru ( +- )1 bar | TAK/NIE | 1/0
11 | dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35 cm wraz z luerem | TAK | –
12 | w zestawie dołączony kranik trójdrożny | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do zabiegów TAVI
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik ze stali nierdzewnej pokryty teflonem | TAK | –
3 | prowadnik dopasowany do zastawek samorozprężalnych o średnicy krzywej końcówki, min. 20 [mm], 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | prowadnik dopasowany do zastawek rozprężalnych za pomocą balonu o średnicy krzywej końcówki, min. 25 [mm], 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | atraumatyczna końcówka typu pig-tail | TAK | –
6 | całkowita długość prowadnika 270 [cm] | TAK | –
7 | średnica zewnętrzna 0,035 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
3 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
4 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
5 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 7,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępne średnice, min. 3,0 [mm], 4,0 [mm], 5,0[mm], 6,0 [mm], 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
System zabezpieczenia proksymalnego krążenia mózgowego z zatrzymaniem przepływu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min. 8 F, 9 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | system powinien działać na zasadzie proksymalnego zatrzymania przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do PCI uwalniający lek (DES) o dużej rozszerzalności
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | materiał stentu: stop platynowo-chromowy | TAK | –
3 | dostępne długości, min. 8 [mm], 12 [mm], 16 [mm], 20 [mm], 24 [mm], 28 [mm], 32 [mm], 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
4 | dostępne średnice, min. 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] 4,5 [mm] 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | ciśnienie nominalne 11 [atm] | TAK | –
6 | ciśnienie RBP min. 16 [atm] | TAK, podać [atm] | –
7 | duża siła radialna i elastyczność | TAK, opisać | –
8 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę | –
9 | typ uwalnianego leku: Everolimus | TAK | -
10 | niski profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 [mm] max. 0,040 [''] | TAK/NIE | 1/0
11 | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów | TAK | -
Przedłużający cewnik prowadzący
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostepne rozmiary min. 6 [F], 7 [F] | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
3 | długość systemu 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | szaft typu hypotube | TAK | –
5 | pokrycie hydrofilne | TAK | –
6 | zbrojenie na całej długości kanału roboczego | TAK | –
7 | znacznki pozycjonujące na 90 [cm] oraz 100 [cm] | TAK | –
8 | długośc kanału roboczego min. 25 [cm] dla 6 [F] | TAK, podać [cm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 43
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do mechanicznej trombektomii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | stent nitilonowy całkowicie widoczny w skopii | TAK | -
3 | roprężenie stentu kontrolowane za pomocą suwaka | TAK | -
4 | stent dystalnie i proksymalnie zakończony koszyczkiem umożliwiającym zamknięcie skrzepliny wewnątrz | TAK | -
5 | dostępne min. dwa rozmiary stentu | TAK/NIE | 1/0
6 | stent możliwy do wprowadznia przez mikrocewnik o średnicy wewnętrznej 0,016 ["] | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 44
Prowadnik do aterektomii rotacyjnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | długość prowadnika, min. 330 [cm] współpracujący z wiertłem do rotablacji | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | prowadnik o średnicy 0,009 ["] | TAK | –
6 | dostępne minimum dwie sztywności końcówki prowadnika | TAK | –
Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | długość cewnika: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne średnice wierteł, min. od 1,25 [mm] do 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | TAK | –
System do wykonywania aterektomii rotacyjnej - dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostarczony system obrazowania fabrycznie nowy | TAK | –
3 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie cewnikami do aterektomii rotacyjnej | TAK | –
4 | możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys. na minutę | TAK | –
5 | możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. | TAK | –
6 | czytelny panel sterowania | TAK | –
7 | pełne sterowanie urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | TAK | –
Warunki serwisu
8 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania systemu i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
9 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
10 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
11 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 5 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
12 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
13 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
14 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
15 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo - chromowy stosowany do tętnic nerkowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu kobaltowo - chromowego do tętnicy nerkowej o wymiarach 6,0/12-18 [mm] | TAK | –
3 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | specjalna budowa stentu do tętnic nerkowych | TAK | –
6 | stent zamontowany na cewniku balonowym | TAK | –
7 | długość zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] i 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
8 | cewnik prowadzący do wprowadzenia stentu, max. 6F dla wszystkich średnic stentu | TAK, podać w [F] | –
9 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 12 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów [mm] | [1,2]
10 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] z dostępnymi średnicami co 0,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 46
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice, min: 5F i 6F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępna średnica: 4F | TAK/NIE | 1/0
4 | wymagane dwie dostępne długości: 7 [cm] ±1 [cm] i 10 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne zestawy: z igłą do nakłucia 21 G oraz miniprowadnikiem 0,018 ["] oraz igłą do nakłucia 20 G i miniprowadnikiem 0,025 ["] | TAK | –
6 | dostępne pokrycie hydrofilne na całej długości kaniuli i dilatatora | TAK/NIE | 1/0
7 | gładkie przejście pomiędzy dilatatorem a koszulką zapobiegające urazom ściany naczynia, dilatator zakończony atraumatycznie (zaokrąglony koniec dilatatora) | TAK | –
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika: „j”, zagięta pod kątem 45°, prosta, typu Bolia | TAK | –
3 | dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
4 | wymagane długości : 150 ±5 [cm] oraz 260 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | prowadnik o średnicy, min. od 0,032 [”] do 0,038 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
6 | dostępne min. 3 rodzaje sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | –
7 | pokrycie hydrofilne lub hydrofobowe na całej długości prowadnika | TAK | -
8 | wykonany z 1 kawałka nitinolowy rdzeń prowadnika | Tak | -
Mikrocewnik wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system składający się z mikrokatetera służącego do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych | TAK | –
3 | niski profil dystalny mikrokatetera, max. 1,8 F | TAK, podać w [F] | –
4 | dostępne długości shaftu, min. 130 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | pokrycie hydrofilne | TAK | –
6 | środkowy odcinek mikrokatetera zbrojony oplotem | TAK | –
Cewnik balonowy do CTO RX
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do CTO o wymiarze 1.25 [mm] | TAK | –
3 | ciśnienie RBP, min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
4 | cewnik balonowy RX kwalifikujący się do udrożnień przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | –
5 | dostępne nominalne średnice, min: 1,25 [mm]; 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | trwałe pokrycie hyrdrofilne na min. 30 [cm] dystalnych części cewnika typu RX | TAK | –
7 | dostępne długości dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic cewnika balonowego typu RX, min: od 10 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępny balon z jednym markerem | TAK/NIE | 1/0
Przyrząd do zamykania tętnic
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach: 6F i 8F | TAK | –
3 | przyrząd działający na bazie rozpuszczalnych komponentów biozgodnych | TAK | –
4 | przyrząd składający się z części bioabsorbowalnych i mechanicznych | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik do angioplastyki wieńcowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagana długość 180 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | -
3 | prowadnik o średnicy, min. 0,014 [''] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
4 | dostępne min. 4 rodzaje sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | [1,2]
5 | dostępne przedłużenie prowadnika o 150 [cm] | TAK | -
6 | część proksymalna pokryta PTFE | TAK | -
7 | rdzeń nitinolowy prowadnika | TAK/NIE | 1/0
Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 5 F, 6 F, 7 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | dostępne długości, min. 10 [cm] i 16 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | koszulka wykonana z PTFE | TAK | -
5 | w zestawie prowadnik prosty stalowy lub nitinolowy | TAK | -
6 | średnica prowadnika 0,021 ["] oraz 0,025 ["] | TAK | –
7 | wymagalna długość prowadnika 45 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | _
8 | igła w zestawie | TAK | –
Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem Syrolimus
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku : syrolimus lub pochodny | Tak, podać | –
3 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wew. max. 0,058 ["] [5 F] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | Tak, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
5 | stentowania bifurkacji, duże oko stentu, równomierne na całej długości stentu, dla stentu 3,5 [mm] powierzchnia oczka 4,57 [mm2] po otwarciu na bocznicę 14,5 [mm2] , | TAK | –
6 | możliwość przeprężenia stentu bez jego uszkodzenia dla średnicy 3,5 [mm] do co najmniej 5,7 [mm] | TAK | –
7 | dostępne długości, min: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm] dla wszystkich dostępnych średnic | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | możliwość odstawienia DAPT po miesiącu od wszczepienia | TAK | –
9 | stent na bazie stopu kobaltu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 47
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka naczyniowa do angioplastyki obwodowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice: 6 F, 7 F, 8 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | zbrojenie ścian koszulki metalowym oplotem | TAK | –
4 | dostępne długości,min: 45 [cm] i 65 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne kształty koszulki: proste oraz zagięte typu multipurpose | TAK | –
6 | proksymalna część koszulki zakończona zastawką hemostatyczną tętniczą | TAK | –
7 | dostępne koszulki z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp ekstra sztywny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik o średnicach 0,014 ["]; 0,018 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
3 | dostępne długości, min: 180 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK | –
5 | proksymalna część prowadnika ekstra sztywna | TAK | –
Cewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych współpracujący z prowadnikiem 0,035"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik służący do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych, zbrojony oplotem stalowym, współpracujący z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
3 | dostępne długości cewnika, min: 65 [cm], 90 [cm], 135[cm], 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika, min. 40 [cm] | TAK | –
5 | widoczne markery w RTG | TAK | –
6 | końcówka cewnika taperowana | TAK | –
7 | dostępne krzywizny cewnika, min: prosty i zagięty pod kątem 30 stopni | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
Cewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych współpracujący z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik służący do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych, zbrojony oplotem stalowym, współpracujący z prowadnikiem 0,018" | TAK | –
3 | dostępne długości cewnika, min: 65 [cm], 90 [cm], 135 [cm], 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika, min. 40 [cm] | TAK | –
5 | widoczne markery w RTG | TAK | –
6 | końcówka cewnika taperowana | TAK | –
7 | dostępne krzywizny cewnika, min: prosty i zagięty pod kątem 30 stopni | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
Introducer zbrojony do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 5 F, 6 F, 7 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | zbrojenie ściany introducera metalowym oplotem | TAK | –
4 | dostępna długość: 90 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | proksymalna część introducera zakończona Y - konektorem | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępne pokrycie hydrofilne | TAK/NIE | 1/0
Stent szyjny z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu szyjnego z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji o średnicy 8,0 [mm] | TAK | –
3 | stent szyjny nitinolowy samorozprężalny RX pokryty metalową siatką zapobiegającą mikroembolizacji | TAK | –
4 | dostępne średnice, min:od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | nominalne długości, min: 20 [mm]; 25 [mm]; 30 [mm]; 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerm naczyniowym 5 [F] | TAK | –
Cewnik aspiracyjny do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość zestawu wprowadzającego cewnika 140 [cm] | TAK | –
3 | system pracujący z prowadnikiem 0,014' ["] | TAK/NIE | 1/0
4 | powłoka hydrofilna o długości 40 [cm] w części dystalnej cewnika | TAK | –
5 | powłoka hydrofilna o długości 40 [cm] w części dystalnej cewnika | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 48
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer naczyniowy standardowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | sterylny zestaw introducera naczyniowego składający się z minimum: - koszulki z zastawką hemostatyczną (introducer), - rozszerzadła, - prowadnika z końcówką typu „J”, | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. od 5 [F] do 9 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | dostępne długości introducera: 11[cm] ± 2 [cm] | TAK, podać [cm] | –
6 | standaryzacja kolorystyczna w odniesieniu do rozmiaru [F] | TAK | –
7 | przezroczysty kranik dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | –
9 | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | –
10 | łatwość wprowadzenia, materiał prowadnika, materiał koszulki i rozszerzacza, szczelność połączenie rozszerzacza z koszulką | opisać | 1,2,3
Y-konektor Push Click
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty
3 | średnica wewnętrzna zastawki 9 FR | TAK | –
4 | zastawka w konektorze niskociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu | TAK | –
5 | do Y-konektorem dołączony dren o długości 25 cm | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 49
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda IVUS do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS | TAK | –
3 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,018 ["] i koszulką 4F | TAK | –
4 | cewnik ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | TAK/NIE | 1/0
5 | jednorazowe "sanki" umożliwiajace odciąg o prędkości 0,5 [mm] na sekundę i 1,0 [mm] na sekundę, długość odciągu 10 [cm] | TAK | –
6 | cewnik z rotującą głowicą o częstotliwości pracy pracy min. 30 [MHz] | TAK | –
Sonda IVUS do żył
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS | TAK | –
3 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,035 ["] i koszulką 8F | TAK | –
4 | cewnik ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | TAK/NIE | 1/0
5 | jednorazowe "sanki" umożliwiajace odciąg o prędkości 0,5 [mm] na sekundę i 1,0 [mm] na sekundę, długość odciągu 10 [cm] | TAK | –
6 | cewnik z rotującą głowicą o częstotliwości pracy pracy min. 15 [MHz] | TAK | –
7 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie do udostępnienia aparatu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej- systemu z funcją IVUS, w wersji do użycia z sondą mechaniczną i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny. Aparat dostarczony zostanie z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny z określoną datą jego ważności. Wszelkie koszty utrzymania dostarczonego aparatu w pełnej sprawności technicznej, w szczególności: koszty przeglądów technicznych, napraw i części w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego aparatu przed jego pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać model i producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 50
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do optycznej tomografii koherencyjnej- OCT
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | podać | –
3 | Długość robocza cewnika 135 cm ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | możliwość założenia do cewnika 5F | TAK | –
5 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
6 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 [F] | TAK | –
7 | marker dystalny 3 [mm] od TIP | TAK/NIE | 1/0
8 | soczewka do obrazowania w odległości 23 [mm] od TIP | TAK | –
9 | profil crossing 0,029["] | TAK | –
10 | W zestawie jalowa osłona oraz strzykawka o obj. 3[ml] | TAK/NIE | 1/0
System obrazowania wewnątrznaczyniowego - dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie cewnikami do optycznej tomografii koherencyjnej- OCT | TAK | –
3 | system do obrazowania tętnic wieńcowych przy pomocy Optycznej Tomografii Koherentnej używa światła podczerwonego oraz badań fizjologicznych takich jak FFR/RFR | TAK | –
4 | system składa się z min. komputera, monitora z klawiaturą i myszką, DOC do połączenia z sondami do OCT, manipulatora TSC | TAK | –
5 | urządzenie do przeglądania obrazów OCT offline | TAK | –
6 | system posiadający możliwość zintegrowania z angiografem poprzez ko-rejestrację obrazów OCT i angiografii | TAK | –
7 | oferowany system w przejrzysty sposób wskazuje na angiografii obecnie skanowany rejon przez OCT. Dostępna funkcja zaznaczania markerami miejsca w obu modalnościach takie jak: niedoprężenie stentów, malapozycje, pomiary | TAK | –
8 | system jest zabezpieczony hasłem przed dostępem osób postronnych | TAK | –
9 | możliwość archiwizowania plików w systemie plików, min. DICOM, AVI, PNG na DVD, USB i szpitalnych systemach archiwalnych PACS/RIS | TAK | –
Warunki serwisu
10 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania systemu i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
11 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
12 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
13 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 5 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
14 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
15 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
17 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 51
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik obwodowy superselektywny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | mikrocewnik obwodowy superselektywny z powłoką hydrofilną | TAK | –
3 | szeroka kopatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, mikrosferami, środkami kontrastowymi | TAK | –
4 | mikrocewnik o średnicy 1,7 [F ] oraz 1,9 [F] | TAK | –
5 | dostępne długości, min. 130 [cm], 150 [cm], 175 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | mikrocewnik 1.9 [Fr] kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi 0,018 " | TAK | –
7 | dostępne końcówki zagięte i potrójnie zagięte | TAK | –
Platynowe coile z hydrożelem
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | spirale z rozszerzalnym polimerem hydrożelowym o zmniejszonej podatności na gromadzenie skrzepliny | TAK | –
3 | dostępne w systemie 0,018" w długościach od 13 [cm] do 40 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępne w systemie 0,035" w długościach od 7 [cm] do 39 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 52
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik z prowadnikiem
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | microcewnik z prowadnikiem o średnicach do wyboru: 0,014", 0,016", 0,018" | TAK | –
3 | mikrocewnik o profilu 2,4 F oraz 2,8 F | TAK | –
4 | dostępne długości mikrocewnika, min. 105 [cm], 130 [cm], 155 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne kształty końcówek: straight, bern, J, Swan | TAK | –
6 | maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla cewnika 2,4 Fr i 6,3 ml/s dla cewnika 2,8 Fr | TAK | –
7 | kompatybilny z cewnikami diagnostycznymi 0,035" i 0,038" | TAK | –
8 | możliwość podania cząsteczek embolizacyjnych do 900 mikronów | TAK | –
Mikrocewnik
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
| mikrocewnik o profilu 2 F z wewnętrznym splotem drutu wolframowego na całej długości cewnika | TAK | –
2 | dostępne długości mikrocewnika, min. 105 [cm], 130 [cm], 155 [cm], 175 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
3 | cewnik kompatybilny z DMSO i radioaktywnym izotopem Y-90 | TAK | –
4 | cewnik kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi o średnicy 0,018" i mikrosferami do 700 µm | TAK | –
5 | dostępne kształty końcówek: straight, bern | TAK | –
6 | kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi o średnicy 0,018" | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 53
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Odczepialne coile obwodowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | możliwość repozycjonowania spirali | TAK | –
3 | coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA | TAK | –
4 | dostępne średnice, min.od 2 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. od 4 [cm] do 50 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Odczepialne coile obwodowe 3D
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | możliwość repozycjonowania spirali | TAK | –
3 | coile wykonane z platyny , ukształtowane w formę 3D, szybko redukujące przepływ | TAK | –
4 | dostępne średnice, min.od 2 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. od 2 [cm] do 40 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | kompatybilne z mikrocewnikami 0,014", 0,018" | TAK | –
Mikrocewnik infuzyjny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | mikrocewnik kompatybilny z materiałem embolizacyjnym i coilami obwodowymi | TAK | –
3 | cewnik pokrywany hydrofilnie | TAK | –
4 | dostępne długości mikrocewnika min: 135 [cm] i 158 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 54
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy wieńcowy OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego OTW o średnicy 2,0 [mm] | TAK | –
4 | dostępne nominalne średnice, min: 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,5 [mm]; 3.0 [mm]; 3,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic cewnika balonowego typu OTW, min: od 8 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
7 | ciśnienie RBP min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 55
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Igła angiograficzna udowa
1 | producent | podać | -
2 | numer katalogowy | podać | -
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | igła do angiografii udowej 1,3 x 70 [mm] | TAK | -
5 | światło wewnętrzne igły 18 G, długość 7 cm | TAK | -
6 | kat ścięcia końcówki igły 16 stopni | TAK | -
7 | kompatybilna z prowadnikiem 0,035" oraz 0,038 " | TAK | -
8 | końcówka igły wykonana w technologii dwustronnego ostrzenia | TAK | -
9 | końcówka umożliwiająca nakłucie tętnicze w trudnych warunkach np. miejsca po krwiakach, zwapnieniach | opisać | 1,2,3
Igła angiograficzna promieniowa
1 | producent | podać | -
2 | numer katalogowy | podać | -
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | igła do angiografii udowej 0,8x 50 [mm] | TAK | -
5 | światło wewnętrzne igły 21 G, długość 5 cm | TAK | -
6 | kat ścięcia końcówki igły 16 stopni | TAK | -
7 | kompatybilna z prowadnikiem 0,035" | TAK | -
8 | końcówka igły wykonana w technologii dwustronnego ostrzenia | TAK | -
9 | w komplecie do igły dołączone dwa kompresy z gazy | TAK/NIE | 1/0
10 | końcówka umożliwiająca nakłucie tętnicze w trudnych warunkach np. miejsca po krwiakach, zwapnieniach | opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 56
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System typu "Re-entry" do zamkniętych naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system składający się z katetera służącego do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych typu "Re-entry" | TAK | –
3 | dostępne długości systemu, min. 80 [cm], 120 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 57
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Y-konektor z linią w zestawie torquer, introducer
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 3 sztuki wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | Y konektor typy push clik z drenem bocznym o długości 15 cm zakończonym kranikiem trójdrożnym, zastawka sylikonowa zbudowana z 4 "listków" - wytrzymałość 180 PSI | TAK | –
4 | zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami | TAK, opisać | 1,2,3
5 | dren boczny zintegrowany na stałę z Y konektorem | TAK | –
6 | kranik trójdrożny zespolony na stałę z drenem bocznym | TAK | –
7 | możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce | TAK/NIE | 2/0
8 | kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora, jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora, | TAK | –
9 | bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki | TAK | –
10 | możliwość pracy dwoma prowadnikami jednocześnie | TAK | –
11 | w zestawie igła tępa 8g, 7,5 cm do wprowadzania | TAK | –
12 | w zestawie torquer 0,014"-0,021" | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 58
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | markery na systemie wprowadzającym oznaczające pozycję balonu | TAK | –
3 | długości systemu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min: 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm], 5 [mm], 6[mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min: 20 [mm], 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 120 [mm], 150 [mm], 170 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
Introducer zbrojony do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości: 45 [cm] oraz 100 [cm] | TAK | _
3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
4 | średnica wewnętrzna introducera 4 F | TAK/NIE | 2/0
5 | dostępne średnice introducera, min: 4 [F], 5 [F], 6 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | posiada zastawkę hemostatyczną i i trójdrożny kranik | TAK | –
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (BTK)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wyposażony w prwoadnik usztywniający system dostarczania zapobiegający złamaniomi poprawiający jego popychalność | TAK | –
3 | cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014" (BTK) | TAK | –
4 | cewnik kompatybilny z introducerm 4F | TAK | –
5 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 150 [cm], 120 [cm] | TAK | –
6 | wymagane średnice, min. 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0[mm], 3,5[mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | wymagane długości, min. 20 [mm], 40 [mm], 70 [mm], 100 [mm], 140 [mm], 180 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dwa markery na systemie dostarczania oznaczające pozycję balonu | TAK | –
3 | cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
4 | cewnik kompatybilny z introducerm 5F , 6F , 7F | TAK | –
5 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 130 [cm], 170 [cm] | TAK | –
6 | wymagane średnice, min. 3,0 [mm], 4,0 [mm], 5,0 [mm], 6,0 [mm], 7,0 [mm], 8,0 [mm], 9,0 [mm],10[mm], 12,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | wymagane długości, min. 20 [mm], 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm],170 [mm], 200 [mm], 250 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy uwalniający lek kompatybilny z prowadnikiem 0,018" (SFA, BTK)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera, sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu | TAK | –
3 | cewnik balonowy uwalniający lek kompatybilny z prowadnikiem 0,018" (SFA, BTK) | TAK | –
4 | cewnik kompatybilny z introducerm 4F, 5F | TAK | –
5 | długość systemów dostarczania 90 [cm], 130 [cm] | TAK | –
6 | wymagane średnice, min. 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0 [mm] 4,0 [mm] 5,0 [mm] 6,0 [mm] 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | wymagane długości, min.40 [mm], 80 [mm], 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 59
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer krótki zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagana długość: 11 [cm] ± 0,5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
Introducer długi zbrojony metalowym oplotem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice, min: 6F; 7F; 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | –
3 | dostępne długości: 45 [cm] ± 1 [cm] i 35 [cm] ± 1 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | –
4 | dostępne długości: 24 [cm], 65 [cm] | TAK/NIE | 1/0
5 | wymagany widoczny metalowy oplot na całej długości introducera | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 60
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI standardowego o wymiarze 2.5 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | cewnik balonowy typu "rapid exchange" | TAK | –
5 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 8 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 2,5 [mm], min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
7 | wymagane długości dla średnic: 1,2 [mm] i 1,5 [mm] to 6[mm], 8 [mm], 12 [mm], 15[mm], 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
8 | wymagane długości dla średnic: 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3 [mm], 3,25 [mm], 3,5[mm], 3,75 [mm], 4,00 [mm] to 6[mm], 8 [mm], 12 [mm], 15[mm], 20 [mm],25 [mm], 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
9 | wymagane długości dla średnic: 4,5[mm] i 5,0[mm] to 12 [mm], 15[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
11 | minimalnie wymagane nominalne średnice:1,2 [mm], 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,25 [mm], 3,5 [mm], 3,75 [mm], 4,0 [mm], 4,5 [mm], 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 61
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy DES CoCr dedykowany zmianom dystalnym bez powłoki polimerowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy |  | –
2 | rodzaj uwalnianego leku: syrolimus lub pochodny | TAK | –
3 | dawka substancji czynnej: 1,2 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
4 | bezpolimerowe pokrycie stentu | TAK | –
5 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. 9 [mm], 12 [mm], 16 [mm], 19 [mm], 24 [mm], 28 [mm], 32 [mm], 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | shafty: proxymalny -1,9 F, dystalny- 2,5 F | Tak, podać w [F] | –
8 | długość systemu doprowadzającego 145 [cm] | TAK | –
9 | ciśnienie RBP 18 [atm] dla średnic od 2,0 [mm] do 3,5 [mm] | Tak, podać w [atm] | –
10 | ciśnienie nominalne 10 [atm] dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
Balony pokrywane lekiem antymitotycznym do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | balony dedykowane do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji oraz restenozy w stencie | TAK | –
3 | dawka substancji czynnej: 3 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
4 | balony pokryte lekiem antymitotycznym paclitaxelem zawieszonym w substancji bezpolimerowej na bazie mocznika | TAK | –
5 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. 10 [mm], 15[mm], 20 [mm], 25 [mm], 30 [mm], 35 [mm], 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | balony o niskim profilu cewnika w szafcie proksymalnym 1,9 [F] oraz w dystalnym 2,5 [F] | Tak, podać w [F] | –
8 | długość systemu doprowadzającego 145 [cm] | TAK | –
9 | ciśnienie rozrywające RBP 14 [atm] dla wszystkich długości i średnic | TAK | –
10 | ciśnienie nominalne 6 [atm] dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
11 | udokumentowany czas leczenia DAPT 1 miesiąc | TAK | –
12 | udokumentowana skuteczność z okresem obserwacji, min. 3 lata, potwierdzona publikacjami w literaturze; Skteczność leczenia restenozy w stencie, skutecznośc leczenia zmian de novo, w leczeniu bifurkacji oraz zmian w małych naczyniach wieńcowych | TAK, dołączyć do oferty | –
Prowadnik diagnostyczny standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice prowadnika: 0,021 ["]; 0,032 ["]; 0,035 ["]; 0,038 ["] | TAK | –
3 | wymagane długości dla średnicy 0,035["]: 150 [cm] ±5 [cm], 200 [cm] ±5 [cm],260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
5 | końcówka "J" prowadnika w łatwy sposób prostowalna palcami przez operatora | TAK | -
6 | dostępne prowadniki z ruchomym i nieruchomym rdzeniem | TAK/NIE | 2/0
7 | zapewniający precyzyjne sterowanie i łatwość manewrowania | TAK | _
8 | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej powleczonej PTFE, posiadający różne typy zakończeń | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 62
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik przedłużający
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik przedłużający do naczyń wieńcowych umożliwiający stentowanie trudnych zmian umożliwiający przedłużenie cewnika prowadzącego o min. 20 [cm] | TAK | –
3 | dostępne średnice, min: 5,5 [F]; 6 [F]; 7 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | miękki i atraumatyczny koniec cewnika | TAK | –
5 | możliwość szybkiej wymiany cewnika na prowadniku 0,014 ["] i długości 180 [cm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 63
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do tętnic płucnych długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik diagnostyczny o średnicy 5 [F] i 6 [F] | TAK | –
3 | dostępne długości dla cewnika 5 [F] 120 [cm] i 130 [cm] | TAK, podać | –
4 | dostępne długości dla cewnika 6 [F] 105 [cm] i 125 [cm] | TAK, podać | –
5 | dostępne krzywizny min. headhunter (H1), sidewinder (SIM), BERN | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 64
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik aspirujący
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik aspiracyjny kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F oraz prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
3 | powierzchnia ekstrakcji dla 6F: proksymalna- 0,99 [mm2], dystalna - 0,89 [mm2] | TAK | –
4 | przepustowość aspiracyjna dla 6F- 1,70 [cc/s], dla 7F - 2,34 [cc/s] | TAK | –
5 | długość cewnika, min. 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | profil wejścia dla 6F- 0,021 ["], dla 7F- 0,025 ["] | TAK/NIE | 1/0
7 | profil przejścia dla 6F- 0,049 ["], dla 7 F- 0,054 ["] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy do PCI pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
3 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | cewnik balonowy RX oparty na systemie min. 0,014" uwalniający lek Paclitaxel | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
5 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
6 | wymagalne długości, min. 10 [mm], 15 [mm], 20 [mm], 25 [mm], 30 [mm], 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] co najmniej 8 rozmiarów | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
9 | RBP- 16 [atm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 65
Stent żylny stalowy
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długości cewnika wprowadzającego: : 75 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | _
3 | stent z możliwością ponownego złożenia - repozycjonowalny | TAK | _
4 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7 [mm], 8 [mm], 10 [mm], 12 [mm], 14 [mm], 16 [mm], 18 [mm], 20 [mm], 22[mm], 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. 20[mm], 35[mm], 40[mm], 45[mm], 55[mm], 60[mm], 68[mm], 70[mm], 90[mm], 94[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 66
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System do usuwania ciał obcych jednopętlowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system wykonany z super elastycznego nitinolu zakończony dystalnie jedną pętlą w kształcie lassa | TAK | –
3 | pętla o średnicy 2 [mm], 4 [mm], 7 [mm] | TAK | _
4 | w komplecie cewnik prowadzący o długości 150 [cm ] | TAK | _
5 | endowaskularny system przeznaczony do użycia zarówno w żyłach jak i tętnicach w celu wycofania lub manipulowania ciałami obcymi | TAK | –
System do usuwania ciał obcych trzypętlowy-do naczyń wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system wykonany z super elastycznego nitinolu zakończony dystalnie trzema pętlami w kształcie lassa | TAK | –
3 | pętle o zakresie średnic, min.: 1) od 2 [mm] do 4 [mm] - o długości 175 [cm] i długości cewnika wprowadzającego 150 [cm] 2) od 4 [mm] do 8 [mm] - o długości 175 [cm] i długości cewnika wprowadzającego 150 [cm] 3) od 6 [mm] do 10 [mm] - o długości 120 [cm] i długości cewnika wprowadzającego 100 [cm] 4) od 9 [mm] do 15 [mm] - o długości 120 [cm] i długości cewnika wprowadzającego 100 [cm] 5) od 12 [mm] do 20 [mm] - o długości 120 [cm] i długości cewnika wprowadzającego 100 [cm] 6) od 18 [mm] do 30 [mm] - o długości 120 [cm] i długości cewnika wprowadzającego 100 [cm] 7) od 27 [mm] do 45 [mm] - o długości 120 [cm] i długości cewnika wprowadzającego 100 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne zakresy średnic w [mm] | [1,2]
4 | endowaskularny system przeznaczony do użycia zarówno w żyłach jak i tętnicach w celu wycofania lub manipulowania ciałami obcymi | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 67
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System wspomagania lewej komory serca o zwiększonej wydajności
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca | TAK | –
3 | wydajność min. 4,3 L na minutę | TAK | –
4 | średnica szaftu 9 [F] | TAK | –
5 | średnica pompy 14 [F] | TAK | –
6 | kompatybilna z koszulką 14 [F] w zestawie | TAK | –
7 | kompatybilna z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | –
8 | marker cieniujacy ułatwiający pozycjonowanie pompy | TAK /NIE | 1/0
9 | możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania | TAK | –
10 | System wspomagania lewej komory serca o zwiększonej wydajności kompatybilna z oferowanymi jednostkami sterującymi
Jednostka sterująca systemami wspomagania lewej komory serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie systemami do wspomagania lewej komory serca | TAK | –
3 | konsola na mobilnej podstawie | TAK | –
4 | system posiadający kolorowy wyświetlacz LCD | TAK | –
5 | system podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | TAK | –
6 | możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | TAK | –
7 | wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | TAK | –
8 | sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej | TAK | –
9 | możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta | TAK | –
10 | zdalny dostęp do pracy pompy | TAK | –
11 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
12 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
13 | Wykonawca zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK | –
Warunki serwisu
14 | Wykonawca zobowiązuje się uruchomić i zainstalować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, każdą z dwóch dostarczanych konsol oraz zapewnić, w okresie udzielonej gwarancji (min. 24 miesiące od daty instalacji) wymagane przez Producenta oferowanych konsol przeglądy techniczne | TAK, podać okres udzielonej gwarancji | –
15 | Bezpłatne przeglądy techniczne (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę oraz wszelkie czynności i materiały serwisowe wymagane do przeprowadzenia przewidziańch przez Producenta przgladów technicznych) w okresie udzielonej gwarancji, min. 1 na rok lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami Producenta - w takim przypadku należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami Producenta w zakresie zalecanej częstotliwości przeglądów | TAK, podać częstotliwość przegladów | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 3 dni robocze, od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK | –
17 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty przystąpienia do naprawy, przy przedłużającej się naprawie (powyżej 7 dni oboczych) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie konsolę zastępczą o min. identycznej funkcjonalności jak oferowana w ramach oferty | TAK | –
18 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
19 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa w zakresie serwisu | podać | –
Wymagania dodatkowe
20 | Zaoferowane w pakiecie konsole posiadające min. deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK | –
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK | –
22 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji (o której mowa powyżej w pkt. 14) do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK | –
23 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem konsol oferowanych w pakiecie leżą po stronie Wykonawcy | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 68
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik aspiracyjny do dużych naczyń z przewodem wysokociśnieniowym
1 | producent | podać | –
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | wymagane długości cewnika, min. 85 [cm] i 115 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępny cewnik w wariancie prostym i dwóch wygiętych zakończeniach | TAK | _
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | _
7 | średnica zewnętrzna dystalnych odcinków 8F | TAK | _
8 | przewody wysokociśnieniowe, zbrojone, kompatybilne z oferowaną w Pakiecie pompą aspiracyjną | TAK | _
9 | przewody włącznikiem ssania (on/off) | TAK/NIE | 1/0
Separator do trombektomii
1 | producent | podać | –
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | separator do trombektomii, wspomagający trombektomię, kompatybilny z oferowanymi w Pakiecie cewnikami aspiracyjnymi do dużych naczyń | TAK | _
Zbiornik
1 | producent | podać | –
2 | nazwa | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | zbiornik przeźroczysty, kalibrowany, kompatybilny z oferowaną w Pakiecie pompą aspiracyjną | TAK | _
5 | objętość zbiornika, min. 1000 [ml] | TAK, podać [ml] | [1,2]
6 | zbornik wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | TAK | _
Zestaw aspiracyjny do aspiracji dużych skrzeplin w tętnicach wieńcowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja cewnika typu RX o długości kanału RX min. 29[cm] | TAK, wyszczególnić [cm] | –
3 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014["] | TAK | –
4 | długość cewnika min. 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
5 | średnica zewnętrzna cewnika max. 5,3 [F] | TAK | –
6 | średnica wewnetrzna cewnika max. 0,044 ["] | TAK | –
7 | w skłąd zestawu wchodzi przewody wysoko przepływowe | TAK | –
8 | ściana cewnika wzmocniona stalową rurką typu "hypotube" | TAK | –
Inne postanowienia
7 | Wykonawca zobowiązuje się bez zadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dosatwy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia bezolejowej pompy próżniowej, kompatybilnej z wyżej oferowanymi wyrobami medycznymi. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pompą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej pompy przed jej pierwszym użyciemi oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. W przypadku awarii pompy, skutkującej naprawa przekraczającą 3 dni - Wykonawca udostępni na własny koszt i we własnym zakresie pompę zastępczą o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowana na czas naprawy | TAK, podać typ/model, producenta | _ | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 69
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI do doprężeń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI do doprężeń o wymiarze 3.0 [mm] | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | wysokie ciśnienie RBP dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 20 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
5 | ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 3,0 [mm], min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
6 | powłoka hydrofilna w kanale RX dla prowadnika | TAK/NIE | 1/0
7 | niepodatny cewnik balonowy kwalifikujący się do doprężania zaimplantowanych stentów, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę shaftu i rodzaj materiału z jakiego wykonano balon | 1,2,3
8 | dostępne długości dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic, min. od 8 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | wymagane nominalne średnice, min. 2,5 [mm]; 2,75 [mm]; 3,0 [mm]; 3,25 [mm]; 3,5 [mm]; 3,75 [mm]; 4,0 [mm]; | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
10 | średnica szaftu dystalnego ≤ 2,6 [F] dla wszystkich rozmiarów | TAK
11 | dostępna nominalna średnica 2,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
12 | dostępna nominalna średnica 5,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
13 | dostępna długość 30 [mm] | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 70
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania nieprawidłowych połączeń w naczyniach i embolizacji ( z wyjątkiem PDA)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu | TAK | –
3 | dostępne min. trzy rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji budowy i rozmiarach do wyboru | TAK, podać | [1,2]
4 | minimalny wymagany przedział średnic okludera: od 3 [mm] do 22 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego | TAK | –
6 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Korek naczyniowy do embolizacjii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu | TAK
3 | kształt korka umożliwiający zamykanie przecieków okołozastawkowych PVL. | TAK
4 | średnica korka w zakresie min. od 4 [mm] do 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | maksymalna długość cewnika wprowadzającego 120 [cm] | TAK
6 | średnica cewnika wprowadzającego od 6F do 9F | TAK
7 | możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego | TAK
Zestaw do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych (PDA)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowej zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu | TAK | –
3 | minimum dwa rodzaje typów okludera: okluder w kształcie "korka' i okluder dwudyskowy | TAK, podać | [1,2]
4 | minimalny wymagany przedział średnic okludera: od 2 [mm] do 16 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 71
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych z zagiętą końcówką
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wspierający dla prowdników wieńcowych 0,014 [''] | TAK | –
3 | plecione wielopłaszczyznowe zbrojenie | TAK | –
4 | dostępne długości, min. 130 [cm] oraz 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | zagięta pod katem : 45°, 90°, 120° | TAK | –
6 | średnica dystalna cewnika 0,024 [''], średnica wewnętrzna min. 0,017 [''] | TAK | –
7 | dystalna część z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych z prostą końcówką
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wspierający dla prowdników wieńcowych 0,014 [''] | TAK | –
3 | plecione wielopłaszczyznowe zbrojenie | TAK | –
4 | dostępne długości, min. 130 [cm] oraz 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | średnica dystalna cewnika 0,024 [''], średnica wewnętrzna min. 0,017 [''] | TAK | –
6 | dystalna część z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014 [''] | TAK | –
3 | budowa pięciowarstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem | TAK | –
4 | dostępne długości, min. 130 [cm] oraz 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
5 | kompatybilny z cewnikami 5 F oraz większymi | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 2,2 F, 2,6 F, 2,9 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 72
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik przedłużający dla prowadzącego w systemie RX
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnice cewnika min. 5 F i 6 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
3 | wymagany rozmiar cewnika prowadzącego większy o maksymalnie 1 F | TAK | –
4 | miękka atraumatyczna końcówka robocza cewnika w całości widoczna w skopii | TAK | –
5 | długość użytkowa cewnika 150 [cm], długość przedłużającego segmentu Rx 35 [cm] | TAK | –
6 | światło wewnętrzne min. 0,056" dla rozmiaru 5F cewnika przedłużającego oraz min. 0,066" dla rozmiaru 6F | TAK | –
7 | dostępne w opcji z 4 otworami bocznymi i bez otworów bocznych | TAK | –
Cewnik balonowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość użytkowa 140 [cm] | TAK | –
3 | shaft proksymalny 1,9 F, dystalny 2,55 F (1,0-1,75 mm) 2,6 F (2,0-4,0mm) | TAK
4 | wymagane ciśnienia – NP 6 atm, RBP 18 atm | TAK | –
5 | materiał balonu Pebex | TAK | –
6 | dostępne średnice min. od 1,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | długość cewnika balonowego od 10 [mm] do 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | –
8 | profil wejścia 0,016” | TAK | –
9 | cewnik posiada hydrofilne pokrycie balonu, shaftu i końcówki balonu | TAK | –
Cewniki balonowe do doprężeń
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | materiał balonu – NYLON | TAK | –
3 | długość użytkowa 140 [cm] | TAK | –
4 | shaft proksymalny - 2,0 F, dystalny nie większy niż 2,55 F | TAK | –
5 | wymagane ciśnienia – NP 12 atm, RBP - 22 atm, ABP - 30 atm | TAK | –
6 | dostępne średnice balonu min. od 2,0 [mm] do 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | długość balonu od 8 [mm] do 18 [mm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości w [mm] | –
8 | cewnik posiada hydrofilne pokrycie balonu, shaftu i końcówki balonu | TAK | –
9 | kompatybilność z cewnikiem prowadzącym dla 5 F w zakresie 2,0-4,0 mm, a dla 6 F - 4,5 i 5,0 mm | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 73
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw o konstrukcji spiralnej do zamykania ubytków międzykomorowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zestaw o konstrukcji spiralnej do zamykania ubytków międzykomorowych, składający się z okludera spiralnego, systemu wprowadzającego 6-7F, prowadnika o wzmożonej sztywności, pętli. | TAK | –
3 | średnica dystalna 8-16 [mm] | TAK | –
4 | średnica proksymalna 6 [mm] | TAK | –
5 | długość cewnika implantacyjnego 105cm | TAK | –
System krążków do zamykania PFO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system krążków do okluzj składający się z podwójnego parasola z dakronowymi membranami | TAK | –
3 | okluder skręcony jest z jednego nitinolowego drutu, dzięki czemu jest niskoprofilowy i nie posiada wystających zacisków | TAK
4 | dystalna część ma kształt jednowarstwowego, wklęsłego dysku | TAK | –
5 | okluder posiada możliwość optymalnego dopasowanie do ściany przegrody, miękka i atraumatyczna obręcz | TAK /NIE | 1/0
Pętle do odzyskiwania
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kątem | TAK | –
3 | cieniodajna pętla wykonana jest z drutu owiniętego platyną | TAK | –
4 | wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitinolowemu rdzeniowi | TAK | –
5 | możliwość obracania pętli o 360° | TAK | –
6 | zestaw wprowadzający 3F dla micro pętli | TAK | –
7 | wskład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 74
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent obwodowy pleciony do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
3 | platforma stentu nitinolowa, podwójnie pleciona, z mikrosiatką zapobiegającą przedostawaniu się materiału embolizacyjnego | TAK | –
4 | system dostaczania kompatybilny z prowadnikiem 0,018" koszulką prowadzącą 6 [Fr] | TAK | -
5 | dostępne średnice stentu min. od 5 [mm] do 8 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości stentu min. stentu od 40 [mm] do 150 [mm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 75
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Paltynowe spirale z hydrożelem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | spirale embolizacyjne z rozszerzalnym polimerem hydrożelowym na zewnątrz spirali o zmniejszonej podatności na gromadzenie skrzepliny | TAK | –
3 | spirale odączalne termoelektrycznie | TAK | -
4 | w systemie 0,018" długości od 2 do 30 [cm], średnica pętli od 2 do 20 [mm] | TAK/NIE | 2/0
5 | w systemie 0,035" długości od 5 do 30 [cm] średnica pętli od 3 do 20 [mm] | TAK/NIE | 2/0
Kontroler do odłączanie spirali
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | elektryczny kontroler do odłączania spirali oferowanych w pakiecie | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 76
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do fibrynolizy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne średnice cewnika 4 [Fr] I 5 [Fr] | TAK | –
3 | dostępne długości cewnika, min. 40 [cm], 65[cm], 100[cm], 135 [cm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i 0,038" | TAK | -
5 | Mikrozawór na końcówce dystalnej pozwalający na całodniową infyzje bez koniecznośći stosowania prowadnika | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 77
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik infuzyjny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość całkowita cewnika 170 [cm] | TAK | –
3 | cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,010" | TAK | -
4 | pokrycie cewnika hydrofilne na całej długości | TAK | -
5 | cewnik wyposażony w mandryn ułatwiający kształtowanie końcówki | TAK/NIE | 2/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 78
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft do zabezpieczenia tętniaków w obrębie łuku aorty
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznym | TAK | –
3 | stentgraft do łuku aorty zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe (dostępny również w wersji mieszanej - stal połączona z nitinolem ) | TAK | -
4 | w zależności od warunków anatomicznych pacjanta zaopatrzenie endovaskularne pnia ramienno- głowowego, tętnicy szyjnej lewej i tętnicy podobojczykowej lewej możliwe jest za pomocą różnych kombinacji. tzw. scalopu, „fenestrów” oraz wewnętrznych „branchy” | TAK | -
5 | posiadający złote znaczniki cieniodajne, ułatwiające orientację graftu.Średnica maksymalna 46 mm, średnica minimalna 34mm.W opcji stentgraftu z 3 branchami strefa uszczelnienia w aorcie wstępującej 1 lub 2 stenty.Średnica wewnętrznych branchy 8, 10, 12 mm | TAK | -
6 | długość strefy uszczelnienia wewnętrznych branchy 21 mm | TAK | -
7 | możliwość prekaniulacji branchy i fenestrów | TAK/NIE | 1/0
8 | dostarczany w formie załadowanej w precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka. Ilość tych elementów dostosowana do konkretnego przypadku | TAK | -
Stentgraft do zabezpieczenia tętniaków i rozwartstwień aorty piersiowo- brzusznej z zabezpieczeniem tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi | TAK | –
3 | stentgraft do zaopatrzenia tętniaków w obrębie tętnic trzewnych posiadający różne rozwiązania np. dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny | TAK | -
4 | introducer posiadający wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiający bezpieczną i efektywną implantację | TAK | -
5 | system posiadający możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia | TAK | -
6 | w uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami zewnętrznymi z certyfikatyem CE. Dostarczany w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 79
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft do zaopatrzenia tetniaka tetnicy biodrowej i biodrowej wspólnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | do tętnicy biodrowej wspólnej zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe | TAK | –
3 | cześć główna, rozwidlona o średnicach: 12mm (proksymalnie) oraz 10 i 12mm (dystalnie) długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61mm długości części rozwidlonej - odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58mm | TAK | -
4 | dostarczany w formie załadowanej, wyposażony w cięgna zabezpieczające, zwalniające część proksymalną i dystalną stentgraftu | TAK | -
Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu nadającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dłużej wytrzymałości radialnej | TAK | -
3 | posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych | TAK | -
4 | średnice proksymalne stentgraftu, min. 9 [mm] , 11 [mm], 13 [mm], 16 [mm], 20 [mm], 24 [mm] | TAK, wszczególnić średnice w [mm] | [1,2]
5 | średnica dystalna stentgraftu: 13 mm | TAK
6 | długość stentgraftu:39, 56, 74, 90, 107, 122 mm dla średnic 9, 11, 13mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm | TAK | -
7 | stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu dostępny stentgraft nitinolowy o średnicach proksymalnych: 9, 11, 13, 16, 20, 24mm i długości całkowitej w przedziale 70-153 mm załadowany na system wprowadzający 12-14F | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 80
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikroprowadnik do zabiegów PTA
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość min.: 200 [cm] i [300 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | średnica 0,018 ["] | TAK | -
4 | TIP prosty kztałtowalny | TAK | -
5 | Tip: 3 [g] i 6 [g] | TAK, podać | -
6 | powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku min.: 7,5 [cm] i 13,5 [cm] ± 0,5 [cm] | TAK, podać | -
Mikrocewnik do zabiegów PCI
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne długości cewnika min.: 130[cm] i 150[cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | powłoka hydrofilna na odcinku min. 70 [cm] | TAK, podać w [cm] | -
4 | TIP prosty | TAK | -
5 | średnica zewnętrzna proksymalnie 1,8 [F] a dystalnie 2,6 [F] | TAK | -
6 | średnica wewnętrzna proksymalnie 0,0205 ["] a dystalnie 0,0175 ["] | TAK | -
Cewnik balonowy pokryty lekiem do zabiegów PCI
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | lek paklitaksel | TAK | –
3 | dawka leku min. 3 µg/mm | TAK, podać µg/mm | -
4 | nośnik leku: sól amonowa | TAK | -
5 | długość cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | -
6 | dostępne średnice balonu min.: 1,5 [mm], 2.0[mm], 2.25[mm], 2.5[mm], 2.75[mm], 3.0[mm], 3.5[mm], 4.0[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości balonu min.: 15[mm, 20[mm], 25[mm], 30[mm], 40[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | profil wejścia: 0,016 ["] | TAK | -
9 | cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | -
10 | typ cewnika RX | TAK | -
11 | RBP: 16[bar] dla średnic balonu od 1.5[mm] do 3.0[mm] | TAK | -
12 | wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach, ostra niedrożność naczyń | TAK | -
Opaska uciskowa na tętnicę promieniową
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dwa baloniki utrzymujące hemostazę w miejscu nakłucia tętnicy | TAK | –
3 | w komplecie ze strzykawką regulującą natężenie ucisku | TAK | -
4 | dostępne min. trzy rozmiary opaski | TAK, podać | -
Prowadnik diagnostyczny do koronarografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | powłoka teflonowa w wersji pre-coated | TAK | –
3 | końcówka prosta i typu "J" | TAK | -
4 | dostępne średnice min.: 0,032["], 0,035["], 0,038["] | TAK, podać | -
5 | dostępne długości prowadnika min.: 150[cm], 180[cm], 200[cm], 260[cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 81
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
3 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | cewnik balonowy RX oparty na systemie 0,016" uwalniający lek sirolimus | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
5 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
6 | dostępne długości, min. od 10 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min. od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
9 | RBP- 16 [atm] | TAK | –
10 | średnica shaftu proksymalnego 1,7 F | TAK | –
11 | średnica shaftu dystalnego 2,7 F | TAK | –
12 | min. 1000 pacjentów udokumentowanych w ramach publikacji-potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, dołaczyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 82
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy bioresorbowalny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | bioresorbowalne rusztowanie magnezowe | TAK | –
3 | stent pokryty biodegrowalnym polimerem na bazie PLLA | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. 3,0 [mm] oraz 3,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. 15 [mm] oraz 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | długość systemu wprowadzającego 140 [cm] | TAK | –
7 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 [F] | TAK | –
8 | ciśnienie nominalne 10 [atm] | TAK | –
9 | ciśnienie RBP 16 [atm] | TAK | –
10 | minimalna dawka leku: 1,4 [µg/mm2] | TAK, podać w [µg/mm2] | –
11 | typ uwalnianego leku: sirolimus | Tak, podać | –
12 | podwójny marker tatalowy na każdym z końców rusztowania | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 83
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda IVUS wysokiej rozdzielczości
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda IVUS kompatybilna z prowadnikami angioplastycznymi o średnicy 0,014 ["] | TAK | –
3 | kompatybilna z cewnikami prowadzącymi 6 [F] | TAK | –
4 | marker widoczny w skopii min. 5 [mm] od końcówki dystalnej cewnika | TAK | –
5 | jednorazowe "sanki" umożliwiajace odciąg o prędkości 0,5 [mm] na sekundę i 1,0 [mm] na sekundę, długość odciągu 10 [cm] | TAK | –
6 | możliwość obrazowania z częstotliwościa min.: 40 [MHz] i 60 [MHz] | TAK, podać w [MHz] | –
7 | długośc robocza cewnika 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
8 | powłoka hydrofilna | TAK | –
9 | profil trzonu proksymalnego cewnika 3,5 [F] | TAK | –
10 | rozdzelczośc osiowa dla obrazowania 60 [MHz]- 22 [µm] | TAK | –
11 | prędkości akwizycji min. 4: 0.5 [mm/s], 1.0 [mm/s], 5.0 [mm/s], 10 [mm/s] | TAK, podać w [mm/s] | –
12 | długość "martwej strefy" obrazowania ( odległość od końcówki dystalnej cewnika do przetwornika 20 [mm]) | TAK/NIE | 2/0
Konsola i pullback do IVUS wysokiej rozdzielczości - dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | koszt dzierżawy to 1 PLN/ miesięcznie | TAK | –
3 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie cewnikami do obrazowania wewnątrznaczyniowego- IVUS | TAK | –
4 | maksymalna długośc jednoczasowej akwizycji to 150 [mm] | TAK | –
5 | konsola z monitorem oraz zintegrowanym wewnątrz komputerem | TAK | –
6 | w skład zestawu wchodzą elementy peryferyjne: element służący do połączenia cewnika z konsolą oraz element wyciągający tzw. pullback | TAK | –
7 | syatem z dostępną częstotliwością obrazowania: 40 [MHz] i 60 [MHz] | TAK | –
8 | możliwość co-rejestracji- zintegrowanej współpracy ze stołem zabiegowym | TAK | –
Warunki serwisu
1 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania systemu i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
2 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
3 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
4 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 5 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
5 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
6 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
7 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
8 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy