## arkusz1
Dodatek nr 2 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji Do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim Nr sprawy ZCM – ZP.270.13.2025.ZO
1. Znak CE może być umieszczony na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz rękawów. 2. Rękawy sterylizacyjne o wytrzymałości na przedarcie w obu kierunkach min. 700 mN. 3. Dopuszcza się umieszczenie na każdym rękawie papierowo-foliowym odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2. 4. Dopuszcza się aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy.
Pakiet 1 papiery sterylizacyjne warunki wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia: 1. Wszystkie papiery muszą mieć gramaturę min. 60 g/m2 2. duża wytrzymałość na rozerwanie, nasiąkanie wodą i alkoholami 3. stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym 4. wyprodukowany zgodnie z normą EN 868 5. dopuszczalna tolerancja w odniesieniu do wymaganych rozmiarów - +5cm (w górę) 6. stosowane jako opakowania zewnętrzne i wewnętrzne
l.p. | przedmiot zamówienia | wymagany rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie w j.m. | opakowanie handlowe | ilość opakowań | cena netto opakowania handlowego | cena netto | %VAT | cena brutto | nazwa i numer katalogowy | producent
1 | Papier do sterylizacji krepowy biały * dopuszczono asortyment w rozmiarze 60x60cm mieszczące po 504 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości | 60x60cm | arkusz | 24000 | 500 | 35 |  | 0 | 8 | 0
2 | Papier do sterylizacji krepowy biały * dopuszczono asortyment w rozmiarze 75x75cm mieszczące po 204 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. | 75x75cm | arkusz | 12000 | 250 | 35 |  | 0 | 8 | 0
3 | Papier do sterylizacji krepowy zielony lub niebieski (podać oferowany kolor) * dopuszczono asortyment w rozmiarze 90x90cm mieszczące po 204 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. | 90x90cm | arkusz | 3000 | 250 | 10 |  | 0 | 8 | 0
4 | Papier do sterylizacji krepowy zielony lub niebieski (podać oferowany kolor) * dopuszczono na asortyment w rozmiarze 100x100cm mieszczące po 204 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. | 100x100cm | arkusz | 2000 | 250 | 8 |  | 0 | 8 | 0
5 | Papier krepowy do sterylizacji biały * dopuszczono asortyment w rozmiarze 120x120cm mieszczące po 204 szt. Z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości. | 120x120cmcm | arkusz | 800 | 100 | 2 |  | 0 | 8 | 0
Wartość pakietu 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2 rękawy sterylizacyjne o następujących parametrach: 1. gramatura papieru 60 g/m2 lub 70g/m2 2. folia wielowarstwowa (laminat folii min. 5 - warstwowy), łatwo zgrzewalna do papieru o zwiększonej elastyczności, zwiększonej odporności i wytrzymałości na zmiany mające wpływ na jakość zgrzewu 3. łatwe bezpyłowe oddzielanie foli od papieru 4. oznaczenie kierunku otwierania, znajdujące się co najmniej od strony foli 5. napisy wykonane nietoksycznym, niemigrującym tuszem 6. wyprodukowany zgodnie z normą EN 868 7. wytrzymałość zgrzewu po przeprowadzonym procesie sterylizacji opakowania papierowo-foliowego minimum 6 miesięcy 8. zgrzew fabrycznie wielokrotny 9.wszystkie rękawy muszą posiadać wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji umieszczone między warstwami laminatu lub w obrębie fabrycznego zgrzewu 10.wszelkie napisy naniesione na rękaw muszą być wykonane w języku polskim 11. dopuszczalna tolerancja w odniesieniu do wymaganych rozmiarów +2cm (w górę) 12. gładki, bez zakładek 13. wszystkie oznaczenia, napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania, czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu 14. rękawy papierowo-foliowe posiadające kierunek otwierania rękawa zgodny z kierunkiem rozwijania rolki. 15. rękawy zabezpieczone przeźroczystą, termokurczliwą folią. * dopuszczono asortyment posiadający wskaźnik sterylizacji w postaci jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim * dopuszczono asortyment ze wskaźnikiem sterylizacji w postaci jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868. * dopuszcza się złożenie oferty na rękawy sterylizacyjne,, na których umieszczony jest piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje, że opakowanie jest wielorazowego użytku. *dopuszcza się złożenie oferty na dostawę rękawów sterylizacyjnych, w których rolka rękawa jest oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną znajdującą się między rękawem a folią zabezpieczającą, na której umieszczone są informacje na temat daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu. * dopuszcza się złożenie oferty na dostawę rękawów sterylizacyjnych, w których wskaźnik sterylizacji ma postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 . * dopuszcza się złożenie oferty na dostawę rękawów sterylizacyjnych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 6 – warstwowej. * Zgrzewarka do rękawów papierowo-fioliowych szt. 1 – nieodpłatne użyczenie na okres obowiązywania umowy.
1 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna, formaldehyd) | 75mm | mb | 9600 | rolka200m | 24 |  | 0 | 8 | 0
2 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna, formaldehyd) | 100mm | mb | 4800 | rolka200m | 24 |  | 0 | 8 | 0
3 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna, formaldehyd) | 150mm | mb | 9600 | rolka200m | 25 |  | 0 | 8 | 0
4 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna, formaldehyd) | 210mm * dopuszczono 200mm *dopuszczono 250mmx200mm | mb | 14400 | rolka200m | 25 |  | 0 | 8 | 0
5 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna, formaldehyd) z zakładką | 250x100x65mm * dopuszczono 250x100x60mm | mb | 2400 | rolka100m | 15 |  | 0 | 8 | 0
6 | rękawy do sterylizacji foliowo-papierowe (para wodna, formaldehyd) z zakładką | 400x80x100 mm | mb | 800 | rolka100m | 8 |  | 0 | 8 | 0
wartość pakietu 2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3 Testy kontroli procesów sterylizacji parą wodną warunki wymagane w zakresie przedmiotu zamówienia: 1. Wszystkie testy winny być nietoksyczne, bezołowiowe nie zawierające innych związków metali ciężkich, 2. Testy nie mogą barwić materiału sterylizowanego i przenikać do pakietów 3. Testy nie mogą stwarzać problemów w interpretacji skuteczności przeprowadzonego procesu sterylizacji, wynik jednoznaczny (łatwy w interpretacji) 4. Testy nie zmieniające barwy w czasie archiwizacji 5. Wskaźniki kontrolujące procesy sterylizacji parą wodną muszą być zintegrowane, dokładne, jednoznaczne, nietoksyczne, odczyt natychmiastowy i czytelny po zakończonym procesie * poz. 4 dopuszcza złożenie oferty na dostawę testów kontroli procesów sterylizacji parą wodną, na których znajduje się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów.* dopuszcza złożenie oferty na dostawę testów kontroli procesów sterylizacji parą wodną, w których test klasy V był samoklejący. * dopuszcza złożenie oferty na dostawę testów kontroli procesów sterylizacji parą wodną, na których są umieszczone informacje w języku polskim. *
1 | Taśma testowa ze wskaźnikiem sterylizacji, szerokość 19 mm, klasa testu 1 * dopuszczono tasme testową nie posiadającą lateksu ani ołowiu. | szer. 19mm | op. | 384 | 48 | 18 |  | 0 | 23 | 0
2 | Ampułkowy test biologiczny zawierajacy określoną populację bakterii, kompatybilny z inkubatorem 3M 118, czytelna wyraźna, zamian zabarwienia pożywki w przypadku wykrycia bakterii, temperatura inkubacji 56`C (+/-4`C), czas inkubacji 10 godzin, inkubowanie w ogólnie dostępnych inkubatorach, etykiety odklejalne po procesie sterylizacji, ze wskaźnikiem sterylizacji klasy A i nazwą bakterii umieszczoną na każdej ampułce, zgodne z normą PN:EN ISO 11138-3 certyfikat do każdego opakowania zbiorczego zawierający: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii, czas zabicia dla temp. 121`C i 134`C. Inkubator do inkubacji testów biologicznych 1 szt. * Użyczenie nieodpłatnie na okres obowiązywania umowy. | xxx | szt. | 3000 | 100 | 45 |  | 0 | 23 | 0
3 | test zintegrowany, klasa testu 5, autoklaw ze wstępną próżnią, parametry testu 134`C/5min.,121`C/15-20min., wyraźna zmiana koloru po procesie sterylizacji, zgodny z PN-EN ISO 11140 . Dołączyć do oferty materiały do testowania – 3 szt. * dopuszczono opakowanie strunowe nie przepuszczające światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie, * dopuszcza się aby test klasy 5 był samoklejący. Dopuszcza się umieszczenie na teście informacji w języku polskim. Przyrząd testowy PCD (symulacja wsadu) 1 szt. * Użyczenie nieodpłatnie na okres obowiązywania umowy. | xxx | szt | 18000 | 250 | 48 |  | 0 | 23 | 0
4 | test emulacyjny, klasa testu 6 paski z naniesionym fioletowym tuszem reaktywnym, który podczas sterylizacji zmienia barwę na zieloną integrując trzy parametry sterylizacji parowej , parametry testu 134’C/5,3 min., 121’C/15 min, PN-EN ISO 11140-1 * dopuszcza się test klasy 6 z naniesionym fiolteowym tuszem reaktywnym, który podczas sterylizacji zmienia barwę na czarna. * dopuszcza się, aby test klasy 6 był samoklejący. * dopuszcza się, aby na tęscie informacje umieszczone były w języku polskim. Przyrząd testowy PCD (symulacja wsadu) 1 szt. * Użyczenie nieodpłatnie na okres obowiązywania umowy. | xxx | szt | 6000 | 250 | 22 |  | 0 | 23 | 0
wartość pakietu 3 | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 4 Poz. 1 dopuszcza złożenie oferty na dostawę pakietu kontrolnego typu Bowie_Dick , który składa się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. * dopuszcza złożenie oferty na pakiet kontrolny typu Bowie-Dick, gdzie na karcie testowej i na etykiecie są zawarte informacje w języku polskim. * dopuszczono asortyment, w którym każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy.
1 | Pakiet kontrolny typu Bowie-Dick, parametry testu 134-138`C, czas do 3,5min., autoklaw ze wstępną próżnią, klasa testu 2/6, jednoznaczna interpretacja wyniku bezpośrednio po użyciu, gotowy do użycia, zgodny z normą PN:EN ISO 11140-4 | xxx | szt. | 1400 | 20 | 50 |  | 0 | 23 | 0
Wartość pakietu 4 | [7 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 5
1 | Etykiety podwójne przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania: 1. daty procesu, 2. daty przydatności pakietu (jeśli jest potrzebna), 3. numeru sterylizatora, 4. numeru cyklu sterylizacji, 5. kodu operatora (osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory autoklawu), 6. kodu procesu. 7. Wskaźnik prcesu do styrylizacji parą wodną na każdej etykiecie Klasa 1 wg EN ISO 11140-1 8. opakowanie 500 etykiet na rolce 9. Metkownica trzyrzędowa do drukowania i naklejania etykiet – 2 szt. * * Użyczenie nieodpłatne przez okres obowiązywania umowy | Rolka | Rolka/500 szt. | 60000 | 500 | 100 |  | 0 | 8 | 0
wartość pakietu 5 | [7 empty] | 0 |  | 0
Łączna wartość zamówienia | [7 empty] | 0 |  | 0